## 表紙
令和7度 医療法立入検査 | [7 empty] | 医療機関名
診療放射線関係チェックリストVer.11
(診療用放射性同位元素使用室及び放射線治療室のある医療機関用)
| 記入日 |  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | 記入者氏名（ | )
| 検査日 |  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | 検査員氏名（ | )
(保健所)
立入検査を効率的に行うため、以下の要領にてチェックリストへの記入をお願いします。
チェックリストは、事前に保健所又は医療政策課担当者まで提出してください。
１ 診療放射線関係チェックリストの分類について
以下のように分類しています。
|  | （１） |  | 備付エックス線装置及び放射線発生装置等一覧表〈MRI、造影剤自動注入器等含む〉
(必要事項が記載されていれば、自施設作成の様式でも可)
|  | （２） |  | チェックリスト（一般） | ： ご回答をお願いします。備付けていない装置については回答不要です。
|  | （３） |  | チェックリスト（ＲＩ） | ： 核医学検査を実施している医療機関はご回答をお願いします。
|  | （４） |  | チェックリスト（治療病室） | ： 治療病室を保有している医療機関はご回答をお願いします。
|  | （５） |  | チェックリスト（治療） | ： 放射線治療を実施している医療機関はご回答をお願いします。
|  | （６） |  | チェックリスト（タスクシフト） |  | ： ご回答をお願いします。放射線技師が在籍していない場合は回答不要です。
|  | （７） |  | 必要書類 | ： 立入検査で準備して頂きたい書類等の自施設チェック用です。 ※提出不要
※Excelで入力する場合、項目名をクリックすると各ページへ移動します。
また、各ページの右上部の [表紙] をクリックするとこのページへ戻ってきます。
※（１）（２）のシートの入力は、必須です。未入力が多い場合は再提出をお願いする場合がございます。
※点検項目には、必ず実施が必要なものと実施が望まれる推奨項目が含まれております。
２ 記入方法
・チェックリストの確認欄に自己評価にて○、△、×、― を記入又は選択してください。
（○）・・・・・点検項目を満たしている
（△）・・・・・点検項目を一部満たしている
（×）・・・・・点検項目を満たしていない
（－）・・・・・対象の装置がない場合等
・□(チェックボックス)は、該当項目が有る場合☑チェックを入れてください。
・ （有・無）は、該当する方を○で囲む又は選択してください。
・点検項目の枠内及び( )内等は該当する事項を記入又は選択してください。
・保存期限には、何年間保存後に廃棄するかを記入してください。(現在までの保存期間ではありません)
廃棄しない場合は「永年」を記入してください。
・＊印の項目は必須ではありません。
３ その他
診療放射線関係チェックリストの記入方法等でご質問がございましたら下記の保健所担当までご連絡をお願いします。
(県北) 大分県東部保健所検査課診療放射線担当 TEL 0977-67-4649
(県南) 大分県豊肥保健所検査課診療放射線担当 TEL 0974-22-0162
|  | ※チェックリスト様式Excel版 |  |  | URL： |  | https://www.pref.oita.jp/soshiki/12620/iryouhou25.html

## (１)一覧表
（１）備付エックス線装置及び放射線発生装置等一覧表（MRI含む） No1 ※設置室名には、開設許可時の図面の検査室名を入力、移動型X線装置は、保管場所を入力してください。 | [12 empty] | [表紙]
| 設置室名 | 備付届出年月日 |  |  | 用途 | メーカー | 取扱説明書記載の一般機器名 | 装置型式 | 線量表示 機能 | 線量管理 記録実施 |  | 保守契約有無 (点検頻度等)
記入例 | X線室 | S・H・R | 30 | 年 | 一般撮影 | 保健所メディカル 株式会社 | 据置型デジタル式汎用X線診断装置 | TOBU-27HOKEN | 有・無 | 線量管理 | 実施・未実施 | 保守契約 |  | 有 ・ 無
|  | 5月 15日 | [7 empty] | 記録実施 | 実施・未実施 | 定期・スポット |  | 年２回
1 |  | S・H・R |  | 年 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 線量管理 | 実施・未実施 | 保守契約 |  | 有 ・ 無
|  |  | 月 | 日 | [5 empty] | 記録実施 | 実施・未実施 | 定期・スポット |  | 年 回
2 |  | S・H・R |  | 年 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 線量管理 | 実施・未実施 | 保守契約 |  | 有 ・ 無
|  |  | 月 | 日 | [5 empty] | 記録実施 | 実施・未実施 | 定期・スポット |  | 年 回
3 |  | S・H・R |  | 年 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 線量管理 | 実施・未実施 | 保守契約 |  | 有 ・ 無
|  |  | 月 | 日 | [5 empty] | 記録実施 | 実施・未実施 | 定期・スポット |  | 年 回
4 |  | S・H・R |  | 年 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 線量管理 | 実施・未実施 | 保守契約 |  | 有 ・ 無
|  |  | 月 | 日 | [5 empty] | 記録実施 | 実施・未実施 | 定期・スポット |  | 年 回
5 |  | S・H・R |  | 年 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 線量管理 | 実施・未実施 | 保守契約 |  | 有 ・ 無
|  |  | 月 | 日 | [5 empty] | 記録実施 | 実施・未実施 | 定期・スポット |  | 年 回
6 |  | S・H・R |  | 年 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 線量管理 | 実施・未実施 | 保守契約 |  | 有 ・ 無
|  |  | 月 | 日 | [5 empty] | 記録実施 | 実施・未実施 | 定期・スポット |  | 年 回
7 |  | S・H・R |  | 年 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 線量管理 | 実施・未実施 | 保守契約 |  | 有 ・ 無
|  |  | 月 | 日 | [5 empty] | 記録実施 | 実施・未実施 | 定期・スポット |  | 年 回
8 |  | S・H・R |  | 年 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 線量管理 | 実施・未実施 | 保守契約 |  | 有 ・ 無
|  |  | 月 | 日 | [5 empty] | 記録実施 | 実施・未実施 | 定期・スポット |  | 年 回
9 |  | S・H・R |  | 年 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 線量管理 | 実施・未実施 | 保守契約 |  | 有 ・ 無
|  |  | 月 | 日 | [5 empty] | 記録実施 | 実施・未実施 | 定期・スポット |  | 年 回
10 |  | S・H・R |  | 年 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 線量管理 | 実施・未実施 | 保守契約 |  | 有 ・ 無
|  |  | 月 | 日 | [5 empty] | 記録実施 | 実施・未実施 | 定期・スポット |  | 年 回
11 |  | S・H・R |  | 年 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 線量管理 | 実施・未実施 | 保守契約 |  | 有 ・ 無
|  |  | 月 | 日 | [5 empty] | 記録実施 | 実施・未実施 | 定期・スポット |  | 年 回
12 |  | S・H・R |  | 年 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 線量管理 | 実施・未実施 | 保守契約 |  | 有 ・ 無
|  |  | 月 | 日 | [5 empty] | 記録実施 | 実施・未実施 | 定期・スポット |  | 年 回
13 |  | S・H・R |  | 年 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 線量管理 | 実施・未実施 | 保守契約 |  | 有 ・ 無
|  |  | 月 | 日 | [5 empty] | 記録実施 | 実施・未実施 | 定期・スポット |  | 年 回
14 |  | S・H・R |  | 年 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 線量管理 | 実施・未実施 | 保守契約 |  | 有 ・ 無
|  |  | 月 | 日 | [5 empty] | 記録実施 | 実施・未実施 | 定期・スポット |  | 年 回
15 |  | S・H・R |  | 年 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 線量管理 | 実施・未実施 | 保守契約 |  | 有 ・ 無
|  |  | 月 | 日 | [5 empty] | 記録実施 | 実施・未実施 | 定期・スポット |  | 年 回
（１）備付エックス線装置及び放射線発生装置等一覧表（MRI含む） No2 ※設置室名には、開設許可時の図面の検査室名を入力、移動型X線装置は、保管場所を入力してください。
| 設置室名 | 備付届出年月日 |  |  | 用途 | メーカー | 取扱説明書記載の一般機器名 | 装置型式 | 線量表示 機能 | 線量管理 記録実施 |  | 保守契約有無 (点検頻度等)
16 |  | S・H・R |  | 年 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 線量管理 | 実施・未実施 | 保守契約 |  | 有 ・ 無
|  |  | 月 | 日 | [5 empty] | 記録実施 | 実施・未実施 | 定期・スポット |  | 年 回
17 |  | S・H・R |  | 年 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 線量管理 | 実施・未実施 | 保守契約 |  | 有 ・ 無
|  |  | 月 | 日 | [5 empty] | 記録実施 | 実施・未実施 | 定期・スポット |  | 年 回
18 |  | S・H・R |  | 年 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 線量管理 | 実施・未実施 | 保守契約 |  | 有 ・ 無
|  |  | 月 | 日 | [5 empty] | 記録実施 | 実施・未実施 | 定期・スポット |  | 年 回
19 |  | S・H・R |  | 年 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 線量管理 | 実施・未実施 | 保守契約 |  | 有 ・ 無
|  |  | 月 | 日 | [5 empty] | 記録実施 | 実施・未実施 | 定期・スポット |  | 年 回
20 |  | S・H・R |  | 年 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 線量管理 | 実施・未実施 | 保守契約 |  | 有 ・ 無
|  |  | 月 | 日 | [5 empty] | 記録実施 | 実施・未実施 | 定期・スポット |  | 年 回
21 |  | S・H・R |  | 年 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 線量管理 | 実施・未実施 | 保守契約 |  | 有 ・ 無
|  |  | 月 | 日 | [5 empty] | 記録実施 | 実施・未実施 | 定期・スポット |  | 年 回
22 |  | S・H・R |  | 年 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 線量管理 | 実施・未実施 | 保守契約 |  | 有 ・ 無
|  |  | 月 | 日 | [5 empty] | 記録実施 | 実施・未実施 | 定期・スポット |  | 年 回
23 |  | S・H・R |  | 年 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 線量管理 | 実施・未実施 | 保守契約 |  | 有 ・ 無
|  |  | 月 | 日 | [5 empty] | 記録実施 | 実施・未実施 | 定期・スポット |  | 年 回
24 |  | S・H・R |  | 年 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 線量管理 | 実施・未実施 | 保守契約 |  | 有 ・ 無
|  |  | 月 | 日 | [5 empty] | 記録実施 | 実施・未実施 | 定期・スポット |  | 年 回
25 |  | S・H・R |  | 年 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 線量管理 | 実施・未実施 | 保守契約 |  | 有 ・ 無
|  |  | 月 | 日 | [5 empty] | 記録実施 | 実施・未実施 | 定期・スポット |  | 年 回
26 |  | S・H・R |  | 年 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 線量管理 | 実施・未実施 | 保守契約 |  | 有 ・ 無
|  |  | 月 | 日 | [5 empty] | 記録実施 | 実施・未実施 | 定期・スポット |  | 年 回
27 |  | S・H・R |  | 年 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 線量管理 | 実施・未実施 | 保守契約 |  | 有 ・ 無
|  |  | 月 | 日 | [5 empty] | 記録実施 | 実施・未実施 | 定期・スポット |  | 年 回
28 |  | S・H・R |  | 年 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 線量管理 | 実施・未実施 | 保守契約 |  | 有 ・ 無
|  |  | 月 | 日 | [5 empty] | 記録実施 | 実施・未実施 | 定期・スポット |  | 年 回
29 |  | S・H・R |  | 年 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 線量管理 | 実施・未実施 | 保守契約 |  | 有 ・ 無
|  |  | 月 | 日 | [5 empty] | 記録実施 | 実施・未実施 | 定期・スポット |  | 年 回
30 |  | S・H・R |  | 年 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 線量管理 | 実施・未実施 | 保守契約 |  | 有 ・ 無
|  |  | 月 | 日 | [5 empty] | 記録実施 | 実施・未実施 | 定期・スポット |  | 年 回
（１）備付エックス線装置及び放射線発生装置等一覧表（MRI含む） No3 ※設置室名には、開設許可時の図面の検査室名を入力、移動型X線装置は、保管場所を入力してください。
| 設置室名 | 備付届出年月日 |  |  | 用途 | メーカー | 取扱説明書記載の一般機器名 | 装置型式 | 線量表示 機能 | 線量管理 記録実施 |  | 保守契約有無 (点検頻度等)
31 |  | S・H・R |  | 年 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 線量管理 | 実施・未実施 | 保守契約 |  | 有 ・ 無
|  |  | 月 | 日 | [5 empty] | 記録実施 | 実施・未実施 | 定期・スポット |  | 年 回
32 |  | S・H・R |  | 年 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 線量管理 | 実施・未実施 | 保守契約 |  | 有 ・ 無
|  |  | 月 | 日 | [5 empty] | 記録実施 | 実施・未実施 | 定期・スポット |  | 年 回
33 |  | S・H・R |  | 年 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 線量管理 | 実施・未実施 | 保守契約 |  | 有 ・ 無
|  |  | 月 | 日 | [5 empty] | 記録実施 | 実施・未実施 | 定期・スポット |  | 年 回
34 |  | S・H・R |  | 年 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 線量管理 | 実施・未実施 | 保守契約 |  | 有 ・ 無
|  |  | 月 | 日 | [5 empty] | 記録実施 | 実施・未実施 | 定期・スポット |  | 年 回
35 |  | S・H・R |  | 年 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 線量管理 | 実施・未実施 | 保守契約 |  | 有 ・ 無
|  |  | 月 | 日 | [5 empty] | 記録実施 | 実施・未実施 | 定期・スポット |  | 年 回
36 |  | S・H・R |  | 年 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 線量管理 | 実施・未実施 | 保守契約 |  | 有 ・ 無
|  |  | 月 | 日 | [5 empty] | 記録実施 | 実施・未実施 | 定期・スポット |  | 年 回
37 |  | S・H・R |  | 年 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 線量管理 | 実施・未実施 | 保守契約 |  | 有 ・ 無
|  |  | 月 | 日 | [5 empty] | 記録実施 | 実施・未実施 | 定期・スポット |  | 年 回
38 |  | S・H・R |  | 年 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 線量管理 | 実施・未実施 | 保守契約 |  | 有 ・ 無
|  |  | 月 | 日 | [5 empty] | 記録実施 | 実施・未実施 | 定期・スポット |  | 年 回
39 |  | S・H・R |  | 年 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 線量管理 | 実施・未実施 | 保守契約 |  | 有 ・ 無
|  |  | 月 | 日 | [5 empty] | 記録実施 | 実施・未実施 | 定期・スポット |  | 年 回
40 |  | S・H・R |  | 年 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 線量管理 | 実施・未実施 | 保守契約 |  | 有 ・ 無
|  |  | 月 | 日 | [5 empty] | 記録実施 | 実施・未実施 | 定期・スポット |  | 年 回
41 |  | S・H・R |  | 年 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 線量管理 | 実施・未実施 | 保守契約 |  | 有 ・ 無
|  |  | 月 | 日 | [5 empty] | 記録実施 | 実施・未実施 | 定期・スポット |  | 年 回
42 |  | S・H・R |  | 年 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 線量管理 | 実施・未実施 | 保守契約 |  | 有 ・ 無
|  |  | 月 | 日 | [5 empty] | 記録実施 | 実施・未実施 | 定期・スポット |  | 年 回
43 |  | S・H・R |  | 年 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 線量管理 | 実施・未実施 | 保守契約 |  | 有 ・ 無
|  |  | 月 | 日 | [5 empty] | 記録実施 | 実施・未実施 | 定期・スポット |  | 年 回
44 |  | S・H・R |  | 年 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 線量管理 | 実施・未実施 | 保守契約 |  | 有 ・ 無
|  |  | 月 | 日 | [5 empty] | 記録実施 | 実施・未実施 | 定期・スポット |  | 年 回
45 |  | S・H・R |  | 年 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 線量管理 | 実施・未実施 | 保守契約 |  | 有 ・ 無
|  |  | 月 | 日 | [5 empty] | 記録実施 | 実施・未実施 | 定期・スポット |  | 年 回

## (2)一般
（２）チェックリスト（一般） | [22 empty] | [表紙]
点 検 項 目 | [21 empty] | 自己評価 | 県評価
Ⅰ．放射線診療従事者の被ばく管理
1 | 放射線診療従事者の業務範囲が遵守されている
従事頻度、時間等を問わず、放射線業務に従事することのある職員を全員放射線業務従事者としている
| 放射線業務に従事している者の数を入力(非常勤含む) | [11 empty] | 基準日 令和7年6月1日現在
|  | 職種内訳 |  |  | 医師・歯科医師 |  |  |  | 診療放射線技師 |  |  |  | 看護師 |  |  | 臨床検査技師 |  |  | その他
|  | 放射線業務従事者数 | [5 empty] | 名 |  |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名
|  | (内訳)他機関兼務職員数 | [5 empty] | 名 |  |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名
2 | ①常時個人被ばく線量計装着者の数を入力（種類不問） | [11 empty] | 基準日 令和7年6月1日現在
|  | 職種内訳 |  |  | 医師・歯科医師 |  |  |  | 診療放射線技師 |  |  |  | 看護師 |  |  | 臨床検査技師 |  |  | その他
|  | 線量計装着者数(総数) | [5 empty] | 名 |  |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名
|  | （内）ポケット線量計管理者数 | [5 empty] | 名 |  |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名
②上記のうち不均等被ばく測定を実施している者の数を入力(線量計の複数個装着者数)
|  | 職種内訳 |  |  | 医師・歯科医師 |  |  |  | 診療放射線技師 |  |  |  | 看護師 |  |  | 臨床検査技師 |  |  | その他
|  | 不均等被ばく測定実施者数 | [5 empty] | 名 |  |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名
3 | ①前年度年間実効線量の多かった従事者上位3名の情報を入力(5mSv以下の被ばく線量の低い者も含む)
|  | 氏名 |  |  | 職種 |  |  |  | 実効線量（mSv） |  |  |  | 水晶体線量（ｍSv） |  |  |  | 業務内容
②前年度の水晶体被ばくが年20mSvを超えるおそれのある経過措置対象医師名と業務内容等を入力
|  | 氏名 |  |  | 診療科 | [6 empty] | 業務内容
4 | 被ばく測定結果 |  |  | 個人被ばく線量測定結果書の管理担当を決め、適切に確認している
[5 empty] | 確認者 |  | 職 : | [7 empty] | 氏名:
他の病院でも就業している職員の被ばく線量確認を行っている
妊娠可能女子の被ばく線量確認(5mSv/3月以下)を行っている
|  |  |  | 被ばく線量測定結果が法的線量限度を超えている職員の有無 | [17 empty] | 有 ・ 無
ポケット線量計で管理している職員も含め、結果を職員へ通知している
個人被ばく線量測定結果書の保存を適切に行っている
[15 empty] | 保存期限 |  |  |  |  | 年間
5 | 不均等被ばく測定の実施 |  |  | 不均等被ばく測定の必要な職員について、適切な方法で線量測定等の管理
を実施している
水晶体被ばくについて、被ばく線量測定等により確認している
※50mSv/1年かつ100mSv/5年（令和5年度から令和7年度までは60mSv/3年）
6 | 職員の被ばく軽減対策 （該当項目を選択または入力） |  |  | 被ばくの多い職員への指導、措置等を実施しその内容についての記録の有無 | [17 empty] | 有 ・ 無
[5 empty] | 調 査 |  |  |  | 実施 ・ 未実施 | [5 empty] | 実施件数: | [5 empty] | 件
[5 empty] | 指 導 |  |  |  | 実施 ・ 未実施 | [5 empty] | 実施件数: | [5 empty] | 件
[5 empty] | 措 置 |  |  |  | 実施 ・ 未実施 | [5 empty] | 実施件数: | [5 empty] | 件
7 | 放射線診療従事者に対する基礎研修 |  |  | 放射線診療従事者に対する放射線基礎研修を実施している
放射線の人体への影響
管理区域について、MRI検査室について
放射線防護について、個人被ばく線量計について
当該研修の実施頻度
8 | 夜間休日の放射線業務 | [5 empty] | 診療体制 ： |  |  |  | 当直 ・ 夜勤 ・ 呼び出し ・ その他 ・ なし
9 | 診療放射線技師免許 | [5 empty] | 確認方法 ： |  |  |  | 原本・複写・未確認 |  |  |  |  | 複写保存 ： |  |  | 有 ・ 無
Ⅱ．職員の健康管理（電離放射線健康診断） | [21 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 電離放射線健康診断の実施頻度、時期等 |  |  | 当該健康診断を6月を超えない毎に1回(年2回)、適切に実施している
当該健康診断未受診者への受診勧奨を行っている
雇入れ時、配置換え時にも当該健康診断を適切に実施している
[10 empty] | 雇入れ時 |  |  |  |  | 配置転換時
他の病院でも就業している職員の健康状態の把握をしている
2 | 電離放射線健康診断の実施項目 |  |  | 当該健康診断の際、職員の被ばく線量の確認を行っている
当該健康診断の必要な項目を適切に実施している (記載の有る項目に☑)
一 被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業の場所、
内容及び期間、放射線障害の有無、自覚症状の有無その他放射線
による被ばくに関する事項)の調査及びその評価
二 白血球数及び白血球百分率の検査
三 赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
四 白内障に関する眼の検査
五 皮膚の検査
3 | 健康診断の際の問診 |  |  | 当該健康診断実施の際、必ず問診を実施している
健康診断の問診医名
4 | 直近実施済の1回目の電離放射線健康診断（人数） | [8 empty] | 実施年月日： |  |  | 令和 年 月 日
|  | 対象者職種内訳 |  |  | 医師・歯科医師 |  |  |  | 診療放射線技師 |  |  |  | 看護師 |  |  | 臨床検査技師 |  |  | その他
|  | 対象者人数 | [5 empty] | 名 |  |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名
|  | 受診者人数 | [5 empty] | 名 |  |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名
|  | 省略者人数(問診のみ実施) | [5 empty] | 名 |  |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名
|  | 未受診者人数 | [5 empty] | 名 |  |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名
| 直近実施済の2回目の電離放射線健康診断（人数） | [8 empty] | 実施年月日： |  |  | 令和 年 月 日
|  | 対象者職種内訳 |  |  | 医師・歯科医師 |  |  |  | 診療放射線技師 |  |  |  | 看護師 |  |  | 臨床検査技師 |  |  | その他
|  | 対象者人数 | [5 empty] | 名 |  |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名
|  | 受診者人数 | [5 empty] | 名 |  |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名
|  | 省略者人数(問診のみ実施) | [5 empty] | 名 |  |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名
|  | 未受診者人数 | [5 empty] | 名 |  |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名
5 | 電離放射線健康診断実施項目の省略 ※「二から五」の項目の省略 |  |  | 当該健康診断の省略基準を決めている (※省略者がいる場合必須入力) | [17 empty] | 有 ・ 無
省略基準
問診の実施後に健康診断項目の省略を決定している
|  |  |  | 当該健康診断を省略した場合、記録用紙にその旨の記載がある | [17 empty] | 有 ・ 無
|  |  |  | 放射線業務に従事している職員のうち電離放射線健康診断の対象外としている | [17 empty] | 有 ・ 無
職員の内部規定等を設けている
|  |  |  | ＊ | 内部規定
6 | 健康診断結果書の作成 |  |  | 電離則第57条で定められた様式で結果書を作成している
電離則第57条で定められた様式以外で結果書を作成している
健康診断結果書の保存を適切に行っている
[15 empty] | 保存期限 |  |  |  |  | 年間
7 | 労働基準監督署へ報告 |  |  | 労働基準監督署へ当該健康診断実施報告を適切に実施している (実施毎)
8 | 前年度電離放射線健康診断の被ばく線量種別の対象人数確認
①外部被ばく実効線量
|  | 検出限界未満者 |  | 5ｍSｖ以下 |  |  |  | 5mSv超20mSv以下 |  |  |  |  | 20mSv超50mSv以下 |  |  |  |  | 50mSv超
|  |  | 名 |  |  |  | 名 |  |  |  |  | 名 |  |  |  |  | 名 |  |  |  | 名
②眼の水晶体被ばく等価線量
|  | 検出限界未満者 |  | 20ｍSｖ以下 | [5 empty] | 20mSv超50mSv以下 | [5 empty] | 50mSv超
|  |  | 名 | [5 empty] | 名 | [5 empty] | 名 | [5 empty] | 名
③皮膚の被ばく等価線量
|  | 検出限界未満者 |  | 150ｍSｖ以下 | [5 empty] | 150mSv超500mSv以下 | [5 empty] | 500mSv超
|  |  | 名 | [5 empty] | 名 | [5 empty] | 名 | [5 empty] | 名
Ⅲ．医療法の手続 | [21 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 放射線機器の届出書類 (備付届、変更届、廃止届等) |  |  | 放射線機器等の届出書類を適切に保存している | [10 empty] | 保存期限 |  |  |  |  | 年間
放射線診療機器等の届出書類を、保健所に遅滞なく提出している
放射線診療機器等の廃止に関する記録を適切に保存している
|  |  |  | 機器等廃止後の措置を適切に行っている | [10 empty] | 〈廃棄 ・ 移設 ・ 譲渡 〉
|  |  |  | 保健所に廃止届提出後、撤去していないX線装置がある | [17 empty] | 有 ・ 無
2 | X線診療室の構造設備等の変更関係 |  |  | 構造設備の変更を行った際は、保健所に届出を遅滞なく提出している
X線診療室(MRI室含む)の名称が、開設許可図面、届出書類、表示、
漏洩線量測定結果書等で統一されている
3 | その他のX線装置の設置 |  |  | マンモトームで採取した検体のみを撮影する X 線装置を設置している | [17 empty] | 有 ・ 無
Ⅳ．管理区域（一般撮影） | [21 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 管理区域の設定 |  |  | 管理区域の標識を検査室毎に適切な箇所に表示している
管理区域内に、放射線検査と関係の無い装置、器具、物品等を置いていない
※他の部屋と兼用の物品、機器等も含む
|  |  |  | 管理区域内に、移動型X線撮影装置の保管場所がある | [17 empty] | 有 ・ 無
管理区域を放射線診療以外の目的で使用することはない
放射線診療従事者注意事項を、各検査室毎の適切な場所に表示している
患者に対する注意事項を、各検査室患者入口の適切な場所に表示している
|  |  |  | X線装置使用中のランプ等の設備がある | [17 empty] | 有 ・ 無
|  |  |  | X線装置使用中のランプ等の設備にX線装置電源との連動がある | [17 empty] | 有 ・ 無
|  |  |  | 管理区域内に、操作室とは別の部屋等につながる通行可能な扉がある | [17 empty] | 有 ・ 無
2 | 放射線防護措置 |  |  | 放射線防護エプロン等を適切に配備している
同一検査室内に複数の放射線装置を設置している場合、同時曝射防止の
措置が講じられている
同時曝射防止切替えスイッチ
[5 empty] | その他（ | [15 empty] | ）
X線検査室内でX線装置を操作する場合、何らかの防護措置を講じている
Ⅴ．診療用放射線機器安全管理体制 | [21 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 診療用放射線関連機器等の保守管理 |  |  | 医療機器安全管理責任者を配置している
[5 empty] | 職種 | [8 empty] | 責任者氏名
医療機器安全管理規程を策定し放射線部門に配備している
医療機器の保守点検計画書を策定している
診療用放射線機器等の定期点検を実施し記録を保存している
装置の日常点検を実施し結果の記録がある
造影剤自動注入器の定期点検を、取扱説明書記載の内容を基に実施している
放射線防護衣の保管・管理を適切に行っている
|  |  |  | 防護衣劣化のチェックの記録がある | [17 empty] | 有 ・ 無
2 | 取扱説明等の管理 |  |  | 装置の取扱説明書を、各装置の周辺に配備してある | [17 empty] | 有 ・ 無
|  |  |  | 停電時のX線装置等の動作確認等はマニュアル化したものがある | [17 empty] | 有 ・ 無
3 | 放射線診療従事者に対する放射線機器安全使用のための研修 (研修を実施した項目に☑を入れる) |  |  | 放射線機器安全使用のための研修を実施している ※以下の①～⑥に掲げる事項を含む研修
①医療機器の有効性、安全性について
②医療機器の使用法
③保守点検に関する事項
④不具合が発生した場合の対応(施設内報告、行政機関報告)
⑤医療機器の使用に関して法令上遵守すべき事項等
⑥放射線の人体への影響
当該研修の実施頻度
Ⅵ．漏洩線量測定(一般撮影等) | [21 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 漏洩線量測定の実施 |  |  | 漏洩線量測定は、委託実施か自施設実施のどちらか
[6 empty] | 自施設実施 |  |  |  | 委託実施 （委託先： | [10 empty] | )
自施設で実施している場合（回答必須）：測定方法を正しく理解したうえで、
適切な測定方法にて実施し、適正な結果書の作成ができている。
また、使用する線量計の測定可能範囲等を正しく理解している。
測定は立位、臥位方向または、正面、側面方向の測定も実施している
測定値は、1測定点につき3回以上測定の平均値となっている（結果書に記載必要）
画壁一面あたり複数箇所の測定をしている
乳房撮影室内照射スイッチ用防護衝立の測定を実施している
外科用イメージを使用する部屋の画壁の漏洩線量測定を実施している
測定は年2回6ヶ月を超えない期間毎に1回以上実施している（直近2回実施日）
|  |  |  | 1回目 |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | 2回目 |  |  | 年 月 日
2 | 漏洩線量測定用の測定器の管理 |  |  | 測定に使用した線量計は、校正等で適切に管理されたものを使用している
|  |  |  | 測定に使用した測定器の校正証明書がある（写し可） | [17 empty] | 有・無
[11 empty] | 最終校正日 |  |  |  | 年 月 日
|  |  |  | 校正以外の方法で測定器の性能確認を確認した場合その内容が分かる記録がある | [17 empty] | 有・無
|  |  |  | ＊ | [6 empty] | 最終点検日 |  |  |  | 年 月 日
3 | 測定結果記録用紙の必要事項 |  |  | 測定結果記録用紙に必要事項が記入されている
測定年月日
測定方法
測定条件(管電圧、管電流、時間、距離、高さ等)
測定箇所(平面図、側面図)※隣接する部屋等の状況が分かるもの
測定器最終校正日、校正定数
[5 empty] | 測定実施者名 | [5 empty] | ( | [9 empty] | )
[5 empty] | ファントム種類 | [5 empty] | ( | [9 empty] | )
[5 empty] | 測定器の種類、型式 | [5 empty] | ( | [9 empty] | )
測定結果(装置、方向、測定点毎の記録となっている)
測定結果に基づいて実施した措置の概要(漏洩が有る場合必須)
バックグラウンド測定値
大気補正係数(気温、気圧の値含む)
線量分布図
4 | 漏洩箇所の措置 |  |  | 漏洩箇所の放射線防護等の措置を適切に行っている | [11 empty] | (結果書に措置の記載が必要)
5 | 漏洩線量測定箇所で、測定不能、測定不可となっている箇所について |  |  | 画壁のすぐ外側が地中等である以外の画壁について、測定不能、測定不可 | [17 empty] | 有 ・ 無
としている場合の正規の測定に代わる書類等がある
書類
6 | 測定結果の確認 |  |  | 漏洩線量測定結果は適切である (上記 3の必要事項が記載されている)
測定結果を管理者が確認している
|  |  |  | 測定結果書の保存を適切に行っている | [10 empty] | 保存期限 |  |  |  |  | 年間
7 | 測定結果の周知 |  |  | 漏洩線量測定結果を各検査室の見えやすいところに表示している
Ⅶ．医用画像等情報管理 | [21 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 撮影画像の確認 |  |  | 撮影後画像のダブルチェックを行う検像等の体制が構築されている
撮影された画像の最終確認についてマニュアル等に明記している
（氏名、部位、方向、マーク、画質等の確認方法について）
2 | 画像データ及びフィルムの保管、管理 |  |  | 画像データ等の保存を適切に行っている | [10 empty] | 保存期限 |  |  |  |  | 年間
画像データ等のバックアップを適切に行っている
方法
|  |  |  | 画像データ等の授受について記録がある | [17 empty] | 有 ・ 無
Ⅷ．MRI検査室 | [21 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | ＭＲＩ装置台数 |  |  | 3.0T： |  |  | 台 | 、 | 1.5T： |  |  | 台 | 、 | その他( |  |  | T： |  | 台)
2 | ＭＲＩ室の表示等 |  |  | 標識(磁場発生中)を適切に表示している
立入り制限の措置を適切に実施している
患者に対する注意書きを適切に表示している
取扱者(職員)への注意書きを適切に表示している
3 | MRIの書類等 |  |  | 高周波利用施設許可書がある | [17 empty] | 有 ・ 無
MRIの検査依頼票に依頼内容が詳細に記載してある
金属チェックを適切に実施している
方法
|  |  |  | ＊金属探知機の有無 | [17 empty] | 有 ・ 無
金属チェックは、検査当日のダブルチェック体制となっている
4 | 非磁性体の医療機器の配備 |  |  | MRI専用の非磁性体のものを適切に配備している
|  |  |  | ＊ |  | ストレッチャー |  |  |  |  | 車椅子 |  |  |  | 点滴台
MRI専用であることが分かりやすいものとなっている (色を変える等)
5 | 緊急時措置の基本方針 |  |  | 緊急時対策が、適切にできている (停電、冷却、緊急停止等)
6 | 条件付きMRI 対応デバイス植込み患者のMRI検査 （不整脈治療デバイス等） |  |  | 条件付きMRI 対応デバイス植込み患者に対してMRI検査を行っている | [17 empty] | 実・未
条件付きMRI 対応デバイス植込み患者の施設基準等に基づく研修の受講人数
[7 empty] | 医師 | [11 empty] | 名
[7 empty] | 診療放射線技師 | [11 empty] | 名
[7 empty] | 臨床工学技士 | [11 empty] | 名
[7 empty] | その他 | [11 empty] | 名
条件付きMRI 対応デバイス植込み患者のMRI検査の実施要綱を
作成している
Ⅸ．移動型X線装置(外科用イメージ含む) | [21 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 移動型X線装置の保管 |  |  | 移動型X線装置の保管場所：（ | [16 empty] | ）
移動型X線装置は、鍵のかかる部屋で適切に保管している
装置を使用しない時は、キースイッチを抜いている
日中の保管場所も、一般の人が通行する可能性のない場所に置いている
2 | 外科用イメージ装置の操作実施者 |  |  | 医師
診療放射線技師
|  |  |  | その他（ | [9 empty] | ）
3 | 外科用イメージ装置使用時の管理 |  |  | 外科用イメージ装置の透視時間を患者ごとに記録をしている
外科用イメージ装置の使用時に、一時的管理区域の設定をしている
|  |  |  | 外科用イメージ装置の使用時に、一時的管理区域設定記録がある | [17 empty] | 有 ・ 無
設定年月日
設定場所
設定時間
使用用途
立入者の職・氏名等
責任者
一時的管理区標識の表示
放射線防護の概要及び放射線従事者の被ばく線量測定の方法
4 | 手持ち撮影を意図する歯科用口内法撮影用X線装置の管理 ※撮影者が、装置を手で持ったまま撮影する機器 |  |  | 手持ち撮影を意図する口内法撮影用X線装置を保有している。 | [17 empty] | 有 ・ 無
・固定撮影の場合
基本的には、三脚等で固定して使用している
X線管焦点から1mの距離で0.25ｍGy/ｈ以下となっている
・手持ち撮影の場合
装置表面において、0.05mGy/ｈ以下となっている
公称管電圧 70kVで0.25ｍｍ鉛当量以上の取り外しのできない
後方散乱X線シールド構造を備えている
Ⅹ．照射録、撮影記録簿 | [21 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | X線検査実施者 |  |  | 医師又は歯科医師
診療放射線技師
2 | 照射録又は撮影記録簿の作成 |  |  | Ｘ線撮影実施後に作成しているものに☑
[5 empty] | 照射録 | [7 empty] | （ | 紙 ・ 電子 | [6 empty] | ）
[5 empty] | 撮影記録簿 | [7 empty] | （ | 紙 ・ 電子 | [6 empty] | ）
照射録又は撮影記録簿に必要事項を記録している(記載の有る項目に☑)
患者氏名
性別
年齢
照射年月日
指示を受けた医師の氏名及びその指示内容(検査依頼時)
撮影部位
撮影方向
撮影方向毎の撮影条件
撮影回数
照射について指示した医師の署名(撮影終了後)
撮影実施診療放射線技師名
透視時間
CTDIvol値・DLP値
＊皮膚面積線量等
照射録または撮影記録簿の保存を適切に行っている
[15 empty] | 保存期限 |  |  |  |  | 年間
診療放射線技師撮影の場合、様式名は照射録となっている
※診療放射線技師がいる施設では、医師が撮影しても照射録の作成は必要
3 | 再撮影について |  |  | ＊再撮影をした場合に、その内容についての記録がある | [17 empty] | 有 ・ 無
Ⅺ．医療放射線安全管理体制 | [21 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 医療放射線安全管理責任者 |  |  | 医療放射線安全管理責任者を配置している
[5 empty] | 職種 | [8 empty] | 責任者氏名
＊医療放射線安全管理責任者を診療放射線技師にしている場合
医療放射線安全管理担当医師の配置をしている
医療放射線安全管理担当医師名
2 | 診療用放射線の安全利用のための指針 (指針に記載の有る項目に☑を入れる) |  |  | 診療用放射線の安全利用のための指針を策定している
※以下の①～⑤に掲げる事項を文書化したもの
① 診療用放射線の安全利用に関する基本的考え方
② 放射線診療従事者の診療用放射線安全利用の研修に関する基本的方針
③ 診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための基本方針
④ 放射線過剰被ばくその他の放射線診療関連事例発生時の対応に関する
基本方針
⑤ 医療従事者と患者間の情報共有に関する基本的方針
(当該方針の閲覧に関する事項含む)
3 | 放射線診療従事者に対する診療用放射線安全利用のための研修 (研修を実施した項目に☑を入れる) |  |  | 診療用放射線安全利用のための研修を実施している
① 患者の医療被ばくの基本的な考え方に関する事項
② 放射線診療の正当化に関する事項
③ 患者の医療被ばくの防護の最適化に関する事項
④ 放射線の過剰被ばくその他の放射線診療関連事例発生時の対応等
に関する事項
⑤ 患者への情報提供に関する事項
研修内容に自施設で行っている対策、対応等が含まれている
|  |  |  | 当該研修の実施頻度 | [9 empty] | 回/年度
医療放射線安全管理研修の受講者の数確認(人数)
|  |  |  | 対象者職種 |  |  | 医師 |  |  | 診療放射線 |  |  | 看護師 |  |  | 臨床検査 |  |  | その他
|  |  |  | 内訳 |  |  | 歯科医師 |  |  | 技師 | [5 empty] | 技師
|  |  |  | 対象者数 |  |  |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名
|  |  |  | 受講者数 |  |  |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名
|  |  |  | 未受講者数 |  |  |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名
4 | 診療用放射線を受ける者の医療放射線被ばく線量の管理及び記録 （医療被ばく線量を記録をしている装置に☑を入れる） （線量管理の際実施している項目に☑を入れる） |  |  | 線量記録対象機器の線量の記録を適切に行っている
移動型循環器用X線透視診断装置
据置型循環器用X線透視診断装置
X線CT組合せ型循環器X線診断装置
全身用X線CT診断装置
[5 empty] | その他 |  |  | （装置： | [11 empty] | ）
医療被ばくガイドライン（DRLs）等を参考に、検査プロトコル(撮影条件)等の
最適化を適切に行っている （線量管理）
撮影条件の検討
検査プロトコルの検討
撮影頻度の検討
|  |  |  | 線量管理を行った内容が分かる記録がある | [17 empty] | 有 ・ 無
5 | 血管造影等の高線量被ばくのおそれのある検査の患者被ばくについて |  |  | 管理目標値 | [12 empty] | Gy
|  |  |  | 基準透視線量率 | [12 empty] | mGy/min
|  |  |  | 高線量被ばく患者記録基準 | [12 empty] | Gy
|  |  |  | 高線量被ばく患者の記録が適切にある (患者説明、観察、記録、処置等) | [17 empty] | 有 ・ 無
6 | 放射線診療を実施する際の患者の同意 (線量管理記録対象機器のみ) |  |  | 患者又は患者家族に、放射線診療の正当化について医師が説明し、同意を得て
検査実施を行っている
入院患者についても、検査毎に毎回説明し同意を得ている
|  |  |  | 検査の説明と同意及び記録方法について指針に記載がある | [17 empty] | 有 ・ 無
記録方法
7 | 放射線診療関連事例発生時 |  |  | 放射線診療関連事例発生時の連絡体制が確立されている
その際の患者への説明方法、対応者等について確立されている
8 | 委員会の設置 |  |  | ＊医療放射線安全管理のための委員会を設置している | [17 empty] | 有 ・ 無
Ⅻ．医療安全、感染対策、個人情報保護、災害時対応関連 | [21 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 医療安全対策 |  |  | 造影検査実施前後に、造影剤副作用の説明を行っている
口答説明のみ
パンフレット等配布
造影剤副作用が起こった患者の管理を適切に行っている
口答説明のみ
電子カルテ記入
パンフレット等配布
|  |  |  | 患者の妊娠について確認し、確認した記録がある | [17 empty] | 有 ・ 無
医療安全対策マニュアルは放射線業務に適用できる内容となっている
※患者誤認、転倒転落、検査指示間違い、画像診断レポートの見落とし防止等
患者急変時の連絡体制が確立されている(ハリーコール等)
重大事故、盗難等発生時の報告連絡体制を整備している
夜間・休日を含む院内外の報告連絡体制を整備している
医療機器故障等に関する連絡体制が確立されている
2 | 感染防止対策 |  |  | 感染性廃棄物の分別、処理方法が適切である
|  |  |  | X線室周辺に手洗い場、手指消毒の設備等が適切にある | [17 empty] | 有 ・ 無
感染症対策の標準予防策が適切に行われている
院内感染防止対策マニュアルは放射線業務に適用できる内容となっている
検査室の換気率の確認をしている
|  |  |  | その他感染対策（ | [15 empty] | ）
3 | 災害対応 |  |  | 災害に関するマニュアルは放射線業務に適用できる内容となっている
災害時の施設点検方法を決めている
＊震災等発生後の自主的な線量測定実施等の放射線障害防止体制
災害発生時の機器点検方法を決めている
事業継続計画書(BCP)を作成し放射線部門に配備している
4 | 個人情報保護マニュアル |  |  | 個人情報保護マニュアルは放射線業務に適用できる内容となっている
個人情報が入った情報媒体の盗難・紛失防止の措置等の方法を記載している
電子媒体運用管理について規定を設けている
5 | インシデント・アクシデントレポート |  |  | インシデント・アクシデントレポートが適切に提出されている
[5 empty] | 放射線部門の１ヶ月当りの提出数 | [12 empty] | 枚/1月
発生した事故等が、医療安全管理委員会等へ適切に報告され、背景及び
根本原因を分析し効果的な再発防止策等を検討している
インシデント・アクシデント事例の再発防止策が適切に院内で周知されるとともに
遵守されている
再発防止策の検証・評価を適切に行っている
6 | サイバーセキュリティ対策 |  |  | マニュアル等を作成し放射線部門に配備している
ⅩⅢ．放射線測定器の管理 | [21 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 漏洩線量測定用測定器 |  |  | ＊自施設で保有している | [17 empty] | 有 ・ 無
校正等適切な管理を実施し記録をしている
2 | ポケット線量計 |  |  | ＊自施設で保有している | [17 empty] | 有 ・ 無
校正等適切な管理を実施し記録をしている
3 | 線量管理用測定器 |  |  | ＊自施設で保有している | [17 empty] | 有 ・ 無
校正等適切な管理を実施し記録をしている
ⅩⅣ．教育研修 | [21 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 職員の放射線に関する教育研修マニュアル |  |  | ①診療用放射線安全利用のための研修マニュアル
②放射線機器安全使用のための研修マニュアル
③放射線診療従事者に対する放射線基礎研修マニュアル
2 | 職員の放射線に関する教育研修の実施の記録 (研修の記録をしている項目に☑を入れる) |  |  | 上記①から③の職員研修の実施についての適切な記録がある | [17 empty] | 有 ・ 無
開催日時又は受講日時
講師名
出席者又は受講者
研修項目
3 | ※当該医療機関外で行われた研修を受講した場合の受講証明書等による確認 (確認を実施している項目に☑を入れる) |  |  | 当該医療機関外で行われた上記①から③の研修受講確認を適切に行っている
当該研修の開催場所
開催日時又は受講日時
講師名
受講者名
研修項目
他施設でも就業している職員については、上記①から③の研修受講状況を
確認できるようにしている(研修記録、研修受講証明書等)
4 | 研修未受講者についての対応 |  |  | ※上記①の研修未受講者についての対応を記入してください
対応記入
ⅩⅤ．病院独自の取り組み(医療安全、機器管理、業務の効率化、職員の教育、施設認定等)
全国循環器撮影研究会 | [6 empty] | IVR被ばく低減認定施設 | [10 empty] | 認定 ・ 申請中 ・ 未
日本乳がん検診精度管理中央機構 | [6 empty] | マンモグラフィ施設・画像評価認定 | [10 empty] | 認定 ・ 申請中 ・ 未
日本医療機能評価機構（JCQHC） | [6 empty] | 病院機能評価認定 | [10 empty] | 認定 ・ 申請中 ・ 未
日本診療放射線技師会（JART） | [6 empty] | 医療被ばく低減施設認定 | [10 empty] | 認定 ・ 申請中 ・ 未
[7 empty] | 業務拡大に伴う統一講習会 | [10 empty] | 受講済者数（ |  |  |  |  | )人数
[7 empty] | 診療放射線技師法改正に向けた告示研修 | [10 empty] | 受講済者数（ |  |  |  |  | )人数
[7 empty] | 告示研修（実技研修） | [10 empty] | 受講済者数（ |  |  |  |  | )人数
備考
※その他（前回立入検査指導事項の改善等含む）

## (３)RI
（３）チェックリスト（放射性同位元素：ＲＩ） | [20 empty] | [表紙]
点 検 項 目 | [19 empty] | 自己評価 | 県評価
Ⅰ．届出
1 | RI検査装置の状況確認 | CTやMRIとの組合せ型がある
[8 empty] | CT組合せ型 |  |  |  |  | MRI組合せ型
2 | RI検査装置の使用室等の構造 | 使用室の構造が適切である
※CT・MRI組合せ型が有りの場合、構造はX線診療室又はMRI室の構造設備
の基準を満たし、かつ放射性同位元素使用室の基準も満たしている
3 | 届出 | RI核種の届出（備付・変更・廃止）を、適切に保存している
[13 empty] | 保存期限 |  |  |  |  | 年間
|  | CT組合せ型装置を設置している場合、 ＣＴの届出をし、書類を保存している | [17 empty] | 有 ・ 無
ＲＩの年間使用量等の届出を行っている
|  | 構造設備等の変更で、届出をしていないものがある | [17 empty] | 有 ・ 無
4 | RI、PETの廃止 | RIを備えなくなった際、廃止後措置を適切に行っている
5 | 労働安全衛生法の届出 | 労働安全衛生法に基づく届出を労働基準監督署へ行っている
Ⅱ．ＲＩ使用状況 | [19 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | RIの管理書類 | ＲＩの受領に関する記録がある （受領日・受領者・核種・数量等） | [17 empty] | 有 ・ 無
|  | ＲＩの使用に関する記録がある （使用日・使用者・患者名・核種・数量、残量等） | [17 empty] | 有 ・ 無
|  | ＲＩの調剤（標識）に関する記録がある | [17 empty] | 有 ・ 無
（調剤日・調剤者・使用者・患者名・キット名・核種・数量等）
|  | ＲＩの使用記録を集計した台帳がある (１日毎、３月毎、１年毎) | [17 empty] | 有 ・ 無
ＲＩの投与量の記録は、投与日時の投与量を記録している
2 | 各種測定の実施及び記録、保存 | (実施している項目に☑を入れる）
|  |  | 空間線量率 |  |  |  |  | 1月を超えない毎に1回以上
|  |  | 表面汚染密度 |  |  |  |  | 1月を超えない毎に1回以上
|  |  | 空気中ＲＩ濃度 |  |  |  |  | 1月を超えない毎に1回以上
|  |  | 排気中ＲＩ濃度 |  |  |  |  | 常時
|  |  | 排水中ＲＩ濃度 |  |  |  |  | 常時
必要時
[8 empty] | 期間毎 |  |  |  | （ |  |  |  | 月に1回）
各種測定記録を適切に保存している
[13 empty] | 保存期限 |  |  |  |  | 年間
各種測定結果を管理者が確認している
3 | ＲＩの使用量(Bq単位) | RIの使用量が、届出をしている年間使用量を超えていない
今年の届出使用予定量 (※枠が不足する場合は、別紙作成でも可)
種類
形状
年間使用予定量
最大貯蔵予定量
3月間最大使用予定量
1日最大使用予定量
4 | その他のＲＩの保有について | 校正線源または吸収補正用線源等を保有している | [17 empty] | 有 ・ 無
関係省庁への届出・許可を要するもの
関係省庁への届出・許可が不要のもの
|  | その他、用途不明線源（いわゆる湧き出し線源）を保有している | [17 empty] | 有 ・ 無
Ⅲ．機器管理 | [19 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 装置の点検等 | 装置の定期点検を実施し、結果を保存している(保守契約等) | [17 empty] | 有 ・ 無
|  | 装置の日常点検を実施し、点検記録簿を作成している | [17 empty] | 有 ・ 無
停電時の動作確認等は行っている
2 | 装置取扱説明書 | 装置の取扱説明書を、各装置の周辺に配備している
Ⅳ．管理区域 | [19 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 管理区域の設定 | 管理区域の標識が各検査室に表示されている
管理区域内に放射線検査と関係無い機器、物品等を置いていない
検査室名を各検査室に正しく表示している
放射線診療従事者注意事項が各検査室の操作部周辺に表示されている
患者に対する注意事項が各検査室患者入口に表示されている
操作室周辺に漏洩線量測定結果書を掲示し、結果を職員へ周知している
|  | CT撮影を行う場合、使用中のランプ等が表示される仕組みがある | [17 empty] | 有 ・ 無
2 | 管理区域内の必要な装備及び設備 | 管理区域内に以下のものを備付けている （配備されているのもに☑を入れる)
|  |  | 使用室 |  |  | 準備室 |  | （ |  | フード |  | 、 |  | グローブボックス）
|  |  | 検査室 |  |  | 貯蔵室 |  |  | 貯蔵容器 |  |  |  | 廃棄物保管室
|  |  | 汚染検査室 |  |  |  | 汚染除去室 |  |  |  | トイレ |  |  | 待合室 |  |  | 更衣室
ハンド・フット・クロスモニター
|  |  | シンチレーション式サーベイメーター （ | [9 empty] | 台）
[8 empty] | 最終校正日： |  |  |  | 年 月 日
|  |  | 電離箱式サーベイメーター | [7 empty] | （ |  | 台）
[8 empty] | 最終校正日： |  |  |  | 年 月 日
|  |  | ＧＭ管式サーベイメーター | [7 empty] | （ |  | 台）
[8 empty] | 最終校正日： |  |  |  | 年 月 日
3 | RI室出入口等の構造 | 人が常時出入りする出入口は１か所となっている
保管廃棄設備の外部に通じる扉等には、閉鎖設備又は器具がある
4 | RI設備の立入禁止措置等 | 排気設備・排水設備への立入禁止措置がある
排液処理槽の開口部に立入禁止措置がある
5 | 作業衣の着用及び管理 | 作業衣を着用している
作業衣を着用したまま管理区域から退出していない
6 | 排気設備 | 排気設備は適切なものとなっている
|  |  |  | 直近のフィルター交換年月日 | [7 empty] | 年 月 日
7 | 排水設備 | 排水設備は適切なものとなっている （配備されているのもに☑を入れる)
|  | 貯留槽 |  |  | 貯留槽 |  |  |  | 希釈槽
8 | 廃液処理槽 | RI濃度の測定、流出調整の構造がある
9 | 貯蔵容器 | 貯蔵容器の構造及び材質、防護は適切なものとなっている
10 | RI・PET室の構造 | 床の構造及び材質は適切なものとなっている（損傷等はないか）
11 | 汚染された医療器具等の持出 | 汚染された医療器具等の持ち出しの措置を適切に行っている
方法
12 | 一時立入者の記録 | 管理区域内の滞在時間の記録がある | [17 empty] | 有 ・ 無
|  | 一時立入者の被ばく線量測定の記録がある | [17 empty] | 有 ・ 無
Ⅴ．管理区域（ＰＥＴ） | [19 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | サイクロトロン | サイクロトロンを備付けている | [17 empty] | 有 ・ 無
放射性同位元素等規制法による届出をしている
2 | 管理区域の設備 | 管理区域内に以下の部屋を設けている （設けている場合に☑を入れる)
|  |  |  | 陽電子準備室 |  |  |  |  | 陽電子診療室 |  |  |  |  | 陽電子待合室
3 | 職員の被ばく軽減措置等 | 放射線作業従事者の被ばく防止対策を適切に行っている
（防護衝立・患者の導線等）
4 | 放射線施設に立ち入る者の放射線の量の測定 | 外部被ばく測定の対象者、測定部位、測定方法が適切である
測定の信頼性確保のための措置が適切である (外部被ばく)
一時立入者用の測定器の点検、校正の方法が適切である(外部被ばく)
Ⅵ．漏洩線量測定 | [19 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 漏洩線量測定 | 管理区域の線量当量測定を使用後、１ヶ月に1回以上実施している
測定結果を管理者が確認している
測定結果の保存は適切である
[13 empty] | 保存期限 |  |  |  |  | 年間
Ⅶ．医療用放射性汚染物の廃棄 | [19 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 医療用放射性汚染物の廃棄 | 医療用放射性汚染物の廃棄を適切に行っている
感染性一般廃棄物
感染性産業廃棄物
放射性廃棄物
2 | 感染性廃棄物を保管する容器の3区分 | 感染性廃棄物を保管する容器は適切に区分されている
鋭利状なもの
液状又は泥状のもの
固形状のもの
3 | ＲＩの汚染物の取扱い | ＲＩの汚染物の取扱いに関する記録がある (オムツ、尿パック等) | [17 empty] | 有 ・ 無
ＲＩ汚染物を病棟等で一時保管している場合、看護師等病院職員へ管理に
ついて適切な説明をし、理解を得ている
4 | ＲＩの廃棄に関する記録 | 廃棄の委託先は公益社団法人日本アイソトープ協会である
現在保管中の廃棄物
|  |  | 種類 |  |  |  |  | 可燃物 |  |  |  | 難燃物 |  |  |  | 不燃物
|  |  | 数量 | [7 empty] | 本 |  |  |  | 本 |  |  |  | 本
廃棄物出荷状況
|  |  | 種類 |  |  |  |  | 可燃物 |  |  |  | 難燃物 |  |  |  | 不燃物
|  |  | 数量 | [7 empty] | 本 |  |  |  | 本 |  |  |  | 本
|  |  | 最終廃棄物出荷状況 | [8 empty] | 年 月 日
5 | 廃棄フィルターの交換 | 廃棄フィルター交換の記録があるか（最終交換日・交換内容がわかるもの）
|  |  | フィルターの種類 | [5 empty] | 交換年月日 | [6 empty] | 個数
|  |  | プレフィルター | [5 empty] | 年 月 日 | [9 empty] | 個
|  |  | へパフィルター | [5 empty] | 年 月 日 | [9 empty] | 個
|  |  | チャコールフィルター | [5 empty] | 年 月 日 | [9 empty] | 個
6 | フィルターの交換時期 (該当項目に☑を入れる) | ・定期でフィルターを交換
・差圧計の値でフィルターを交換
Ⅷ．照射録 | [19 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 照射録 | 照射録を作成している （ＣＴ撮影の場合） | [17 empty] | 有 ・ 無
照射録に必要事項の記入がある
患者氏名
性別
年齢
照射年月日
指示を受けた医師の氏名及びその指示内容(検査依頼時)
撮影部位
撮影条件
撮影回数
照射について指示した医師の署名(撮影終了後)
撮影実施診療放射線技師名
CTDIvol値・DLP値
Ⅸ．安全管理体制 | [19 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 放射性医薬品管理者 | 放射性医薬品管理者を配置している
|  |  | 職種 | [6 empty] | 責任者氏名
2 | 薬剤の調製実施者 | 薬剤の調製実施者を置いている
|  |  | 職種 | [6 empty] | 責任者氏名
3 | 陽電子断層撮影診療に関する安全管理責任者 | 陽電子断層撮影診療に関する安全管理責任者を配置している
|  |  | 職種 | [6 empty] | 責任者氏名
4 | PETに関する「所定の研修」について | PETに関する「所定の研修」を修了した医師がいる
研修受講者氏名
PETに関する「所定の研修」を修了した診療放射線技師がいる
研修受講者氏名
5 | RIの一時保管場所の管理 | RIの一時保管場所は、盗難予防措置がしっかりしている (早朝等RI室不在時)
6 | 放射性廃棄物の管理 | 放射性廃棄物を適切に管理している (※管理責任者を決める等)
7 | 緊急時連絡体制 | 事故、盗難等発生時の連絡体制が確立されている
患者急変時の対応手順や連絡体制は確立されている
8 | 放射性医薬品投与時の投与方法 | 放射性医薬品投与の際は、新しく血管確保し投与している
9 | 患者家族の被ばく防護 | ＊RI投与後の患者の家族との接し方等を説明している
Ⅹ．診療用放射性同位元素使用器具(情報収集のための項目です。) | [19 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 診療用放射性同位元素使用器具使用状況 | ＊診療用放射性同位元素使用器具を使用していますか。使用予定がありますか。
使用中 ・ 予定あり ・ 予定なし

## (4)治療病室
（４）チェックリスト（治療病室） |  |  |  | [表紙]
点 検 項 目 |  |  | 自己評価 | 県評価
Ⅰ．放射線治療病室
1 | 放射線治療病室の利用 | 対象患者を放射線治療病室以外へ入院させることがある
※対象患者：照射装置・器具を挿入している、RIにより治療をうけている患者
一般の患者を放射線治療病室へ入院させることがある
対象患者が退出基準を満たした後も、放射線治療病室へ入院させていることがある
対象患者毎に表示がある
対象患者の退出制限は守られている
2 | 放射線治療病室の一時立入者の記録 | 管理区域内の滞在時間の記録がある
一時立入者の被ばく線量測定の記録がある
3 | RIによる治療の記録 | 非密封ＲＩによる治療の記録がある （使用日・患者名・核種・数量等）
密封ＲＩによる治療の記録がある （使用日・患者名・核種・数量等）
4 | 放射線治療病室の管理 | 放射線治療病室の測定を実施している
5 | 放射線照射器具の管理 | 放射線照射器具の紛失防止対策を適切に実施している

## (5)治療
（５）チェックリスト（治療） | [20 empty] | [表紙]
点 検 項 目 | [19 empty] | 自己評価 | 県評価
Ⅰ．届出
1 | 診療用高エネルギー 放射線発生装置の届出 | 診療用高エネルギー放射線発生装置の届出がある | [17 empty] | 有 ・ 無
[13 empty] | 保存期限 |  |  |  |  | 年間
構造設備等の届出をしている
|  | 高周波利用設備許可証がある | [17 empty] | 有 ・ 無
2 | 労働安全衛生法上の届出 | 労働安全衛生法に基づく届出を労働基準監督署へ行っている
3 | 放射線障害予防規程の届出 | 放射線障害予防規程を、原子力規制委員会へ届出をしている
Ⅱ．放射線治療照射録 | [19 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 記載事項 | 照射録は、適切な記載事項の記録がある | [17 empty] | 有 ・ 無
患者氏名
性別
年齢(生年月日不可)
照射年月日
照射治療条件（補助具等）
照射撮影条件（位置決め撮影等）
照射技師名
指示内容
治療計画の概要
指示をした医師又は歯科医師署名
定位照射、IMRT
2 | 照射録の保存 | 放射線治療照射録を適切に保存している
[13 empty] | 保存期限 |  |  |  |  | 年間
Ⅲ．安全管理 | [19 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 安全管理体制 | 放射線治療に携わる者の数
|  |  | 職種内訳 | [5 empty] | 従事者数 |  |  | 職種内訳 |  |  |  |  | 従事者数
|  |  | 放射線治療専門医 | [7 empty] | 名 | その他医師 | [6 empty] | 名
|  |  | 放射線治療専門技師 | [7 empty] | 名 | その他診療放射線技師 | [6 empty] | 名
|  |  | 医学物理士 | [7 empty] | 名 | その他医師 | [6 empty] | 名
|  |  | 専任看護師 | [7 empty] | 名 | その他看護師 | [6 empty] | 名
業務手順書等を整備している
各手順でダブルチェックは行われている (※実施している項目に☑を入れる)
|  |  | ○計画時 |  |  |  |  | CT等画像の転送 |  |  |  |  | MU値の検証
[8 empty] | 照射部位の確認 |  |  |  |  | 治療用器具の確認
|  |  | ○照射時 |  |  |  |  | 患者確認 |  |  |  |  | 照射野の確認
[8 empty] | MU値の確認 |  |  |  |  | ガントリー回転時の確認
2 | 安全設備 | 室内にモニター監視用カメラ等の設備がある | [17 empty] | 有 ・ 無
|  | 放射線発生時に、照射中の旨が分かる表示が自動表示される仕組みがある | [17 empty] | 有 ・ 無
扉にはインターロック機能が設けられ、装置と連動している
|  | 室内に閉じ込められた者が速やかに脱出できるような措置がある | [17 empty] | 有 ・ 無
3 | 機器管理 | 日常点検を実施している
|  | 自施設による保守管理を定期的におこなっている | [11 empty] | 頻度 |  | 年 回
|  | メーカーによる保守点検を実施している | [11 empty] | 頻度 |  | 年 回
4 | 職員の安全 | 点検・測定時に室内に人がいないか目視等で確認している
ドアインターロックの動作確認をしている
開閉スイッチの位置を他の職員へ周知している
5 | 放射線安全員会 | 放射線安全委員会を適切に開催し、記録を残している
Ⅳ．校正記録 | [19 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 放射線治療装置の出力測定 | 診療用高エネルギー放射線発生装置の出力線量を測定している
|  |  | 直近の測定日 |  |  |  |  | 年 月 日
|  |  | 測定間隔 |  |  |  |  | 毎週 ･ 2週間 ・ 毎月 ・ その他（ ）
|  |  | 測定方法 |  |  |  |  | 標準測定法12 ・ 標準測定法01
測定結果の誤差によりMU調整を行っている
[12 empty] | 許容誤差範囲 | [6 empty] | ％
|  | 測定記録・結果を保存している | [17 empty] | 有・無
[12 empty] | 保存期限 | [5 empty] | 年間
2 | 線量計の校正 | 線量計の校正は適切に行っている
|  |  | 指頭型 |  |  |  |  | 最終校正日 |  |  |  | 年 月 日
|  |  | 平行平板型 |  |  |  |  | 最終校正日 |  |  |  | 年 月 日
Ⅴ．使用記録 | [19 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 1週間当たりの延べ使用時間の記録保存 | １週間当たりの延べ使用時間を適切に記録し、保存している
※部屋の隔壁等外側が所定の実効線量率（20μSv/h）以下になるように
遮へいされている場合はこの限りではない
[12 empty] | 保存期限 | [5 empty] | 年間
(記録簿に記載している項目に☑を入れる)
|  |  |  | 装置の種類 | [5 empty] | 使用年月日 |  |  |  |  | 目的・方法・場所
|  |  |  | 従事者 | [5 empty] | 障害防止法上許可使用時間
|  |  |  | 超過使用の有無 | [5 empty] | 業者等の使用記録
実使用時間(線量)には、測定や点検時の照射時間(線量)を加算している
方向利用率における使用時間・線量を確認している
届出の最大使用時間又は、最大使用線量
|  |  | 最大使用時間 |  |  |  | 週 | [5 empty] | ３ヶ月
|  |  | 最大使用線量 |  |  |  | 週 | [5 empty] | ３ヶ月
装置の実使用時間と実使用線量
|  |  | 実使用時間 |  |  |  | 週 | [5 empty] | ３ヶ月
|  |  | 実使用線量 |  |  |  | 週 | [5 empty] | ３ヶ月
※記入は「使用時間」と「使用線量」のどちらかでも可
Ⅵ．密封小線源 | [19 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 密封小線源の管理記録 | 受入、保管、廃棄の記録がある
線源使用記録、線源の確認・測定記録がある
使用後、紛失防止のための線量測定記録がある
器具の永久挿入に関わる記録がある
Ⅶ．放射化物保管廃棄設備等 | [19 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 放射化物の取り扱い | 放射化物の取扱いを適切に行っている
放射化物は直ちに廃棄
放射化物保管廃棄設備の設置
|  |  | 設置場所 ( | [15 empty] | )
2 | 放射化物保管廃棄設備 | 放射化物保管廃棄設備の設置に係る届出を行っている
放射化物の保管を行った際の線量測定等の手順書等を配備している
Ⅷ．管理区域（放射線治療） | [19 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 管理区域の設定 | 管理区域の標識が各検査室に表示されている
管理区域内にみだりに人が立ち入れない措置がある
管理区域内に、放射線診療と無関係の装置や設備を備付けたり、管理区域の目的以外の使用等はしていない
診療用高エネルギー放射線発生装置である旨の標識がある
放射線診療従事者注意事項が各操作室周辺に表示されている
患者に対する注意事項が各患者入口の目の届く場所に表示されている
操作室周辺に漏洩線量測定結果書を掲示し、結果を職員へ周知している
2 | 感染防止対策 | 感染性廃棄物の処理を適切に行っている
手洗い場、手指消毒の設備等が適切にある
Ⅸ．漏洩線量測定 | [19 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 放射線障害の発生するおそれのある場所の放射線量の測定について | 放射線障害の発生するおそれのある場所の測定を適切に行っている
漏洩線量測定は、委託実施か自施設実施のどちらか
自施設実施
|  |  |  | 委託実施 |  |  | 委託先
測定は年2回6ヶ月を超えない期間毎に1回以上実施している （直近2回）
|  |  | 1回目 |  | 年 月 日 | [5 empty] | 2回目 |  | 年 月 日
発生する全てのエネルギーについて測定している
各ガントリー角度（0度､90度､180度､270度）について測定している
6面全てについて測定している
中性子線の測定を実施している（８ＭeＶ以上）
2 | 測定結果記録用紙の必要事項 | 測定結果記録用紙に必要事項が記入されている
測定年月日
測定方法
測定条件(管電圧、管電流、時間、距離、高さ等)
測定箇所(平面図、側面図)※隣接する部屋等の状況が分かるもの
測定器最終校正日
|  |  | 測定実施者名 | [5 empty] | ( | [9 empty] | )
|  |  | 測定器の種類、型式 | [5 empty] | ( | [9 empty] | )
測定結果
4 | 測定結果 | 測定結果は適切である
使用室境界（1mSv/週）
管理区域境界（1.3mSv/3月）
漏洩がある箇所に対する措置をしている
|  |  | 措置内容( | [15 empty] | )
測定結果を管理者が確認している
測定結果の保存は適切である
[12 empty] | 保存期限 | [5 empty] | 年間
5 | 放射線障害のおそれのある場所の放射線量の測定用の測定器の管理 | 電離箱式サーベイメーターの校正・点検は適切に実施されている
|  |  | 最終校正日 |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | 点検実施日 |  |  | 年 月 日
点検方法
中性子線用サーベイメーターの校正・点検は適切に実施されている
|  |  | 最終校正日 |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | 点検実施日 |  |  | 年 月 日
点検方法
Ⅹ．放射線障害予防規程関連 | [19 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 放射線障害予防規程 | 最終改訂時期 | [10 empty] | 年 |  |  | 月改訂
2 | 放射線障害予防規程の 必要事項 (放射線障害予防規程に記載している項目に☑を入れる) | 放射線障害予防規程に必要事項の記載が適切にある
放射線取扱主任者に関すること
職務及び組織
主任者の代理者
施設の維持及び管理並びに放射線施設の点検
ＲＩ又は放射線発生装置等の使用に関すること
ＲＩ等の受払、保管、運搬、廃棄等に関すること
放射線量及びRIによる汚染の状況並びに測定及び措置等の記録
放射線障害を防止するために必要な教育及び訓練に関すること
健康診断に関すること
放射線障害を受けた者又はおそれのある者の保健上必要な措置
放射線障害防止に関する記帳及び保存
地震、火災、その他災害時の措置
危険時の措置
放射線障害のおそれがある場合又は発生した場合の情報提供
放射線障害のおそれがある場合又は発生した場合の応急措置
(応急措置を講ずる者に関する職務及び組織 )
(必要な設備又は資機材の整備、手順、訓練の実施)
(都道府県警察、消防機関及び医療機関その他の関係機関との連携)
放射線障害の防止に関する業務改善
放射線管理状況の報告
その他放射線障害の防止に関し必要な事項

## (6)タスクシフト
（６）チェックリスト（タスクシフト） |  |  |  | [表紙]
＊診療放射線技師による回答をお願いします。(情報収集のための項目です)
点 検 項 目 |  |  | 自己評価 | 県評価
Ⅰ．タスク・シフト(※診療放射線技師のいる施設のみ回答をお願いします。)
※令和3年10月1日より診療放射線技師の業務範囲に追加された行為として、診療放射線技師法施行規則及び
「医政発0709第７号」臨床検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令等の交付についてより、
実施状況の情報収集を目的としています。
医師又は歯科医師の具体的な指示が必要な行為も含みます。
1 | 造影検査関連 （静脈路） | 造影剤を使用した検査のための静脈路を確保
静脈路に造影剤注入装置を接続
静脈路に造影剤を投与するために当該造影剤注入装置を操作
造影剤の投与が終了した後に抜針及び止血
2 | 造影検査関連 （動脈路） | 動脈路に造影剤注入装置を接続（動脈路確保のためのものを除く）
動脈路に造影剤を投与するために当該造影剤注入装置を操作
3 | 上部消化管検査 関連 | 鼻腔に挿入されたカテーテルから造影剤を注入
造影剤の注入が終了した後に鼻腔カテーテルを抜去
4 | 下部消化管検査 関連 | 下部消化管検査のために肛門にカテーテルを挿入
当該カテーテルから造影剤及び空気を注入
当該カテーテルから造影剤及び空気を吸引
注入終了後に当該カテーテルを抜去
5 | 放射線治療関連 | 画像誘導放射線治療のために肛門にカテーテルを挿入
当該カテーテルから空気を吸引
注入終了後に当該カテーテルを抜去
6 | 核医学検査関連 | 静脈路に放射性医薬品を投与するための静脈路を確保
静脈路に放射性医薬品を投与するための装置を接続
放射性医薬品を投与するために当該装置を操作
放射性医薬品の投与が終了した後に抜針及び止血
備考欄
※情報収集のための項目であるため、評価の対象外としています。

## (7)必要書類
診療放射線関係チェックリストVer.11 | [8 empty] | [表紙]
| 施 設 名 ［ |  |  |  |  | ]
| 記 入 日 |  | 令和 年 月 日 |  | 記入者氏名 [ |  | ]
（１）必要書類(立入検査で準備する書類等の自施設確認用)
点 検 項 目 | [7 empty] | 自己確認
Ⅰ．医療法上の届出書類等
1 |  | 備付け装置の一覧表 |  | チェックリスト（1）現在備付のX線装置及び放射線発生装置等一覧表 （自施設作成の一覧表でも可(必要事項があるもの)） |  |  |  | 有 ・ 無
2 |  | 届出書類 |  | 過去５年以内に更新等のあった装置の届出書類 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | 廃止届提出後、未廃棄状態の装置の廃止届書類 |  |  |  | 有 ・ 無
3 |  | 放射線診療室の構造設備の変更に 関する書類 |  | 病院許可事項の一部変更許可・使用許可申請書及び許可証 (放射線関係のもの) |  |  |  | 有 ・ 無
4 |  | 開設許可の状況が分かる書類 |  | 最新の放射線施設状況(検査室名等)が分かる図面 |  |  |  | 有 ・ 無
Ⅱ．安全管理体制書類等 | [7 empty] | 自己確認
1 |  | 保守管理簿 |  | 診療用放射線機器等保守点検契約書類 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | 診療用放射線機器等保守点検計画書 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | 診療用放射線機器等定期点検簿 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | 診療用放射線機器等修繕台帳 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | その他の放射線診療室にある、配備機器の保守管理状態が分かるもの |  |  |  | 有 ・ 無
2 |  | 診療用放射線機器等日常点検簿 |  | 始業時点検記録 |  |  |  | 有 ・ 無
|  | (電子の場合は、現場確認で可) |  | 終業時点検記録 |  |  |  | 有 ・ 無
3 |  | 医療安全対策マニュアル |  | 病院全体のマニュアル |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | ＊放射線業務に特化した内容 |  |  |  | 有 ・ 無
4 |  | 院内感染防止対策マニュアル |  | 病院全体のマニュアル |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | ＊放射線業務に特化した内容 |  |  |  | 有 ・ 無
5 |  | 災害時対応マニュアル |  | 病院全体のマニュアル |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | ＊放射線業務に特化した内容 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | BCP(事業継続計画)、IT-BCP（ITシステムの事業継続計画） |  |  |  | 有 ・ 無
6 |  | 個人情報保護マニュアル |  | 病院全体のマニュアル |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | ＊放射線業務に特化した内容 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | 個人情報を含む情報媒体の盗難・紛失防止に関する基本方針等の記載 |  |  |  | 有 ・ 無
7 |  | 電子媒体の運用管理規程 |  | 病院全体の電子媒体運用管理規程 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | ＊放射線業務に特化した内容 |  |  |  | 有 ・ 無
8 |  | 医療機器安全管理規程 |  | 病院全体の医療機器安全管理規程 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | ＊放射線関連機器に特化した内容 |  |  |  | 有 ・ 無
9 |  | 診療用放射線の安全利用のための指針 |  | 診療用放射線の安全利用のための指針を文書化したもの |  |  |  | 有 ・ 無
10 |  | インシデント・アクシデントレポート |  | インシデント・アクシデントの内容、対策等が分かるもの |  |  |  | 有 ・ 無
11 |  | 放射線防護衣の劣化のチェック記録 |  | 点検記録簿 |  |  |  | 有 ・ 無
12 |  | ポケット線量計の精度管理記録 |  | 精度管理記録簿(感度チェック等) |  |  |  | 有 ・ 無
13 |  | 各装置の取り扱い説明書 |  | メーカー発行のもの |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | ＊自施設作成の簡易取扱説明書等 |  |  |  | 有 ・ 無
14 |  | 装置故障、事故発生時等の緊急連絡 |  | 通常時：平日の体制 |  |  |  | 有 ・ 無
|  | 体制の確認ができるもの |  | 緊急時：夜間休日の体制 |  |  |  | 有 ・ 無
Ⅲ．線量管理 | [7 empty] | 自己確認
1 |  | 線量管理、記録の様式 |  | 被ばく線量を適切に検証できる様式 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | 各モダリティ毎のプロトコル一覧表等 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | 撮影部位毎の撮影条件一覧表等 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | 線量管理を行った内容の分かる記録等 |  |  |  | 有 ・ 無
Ⅳ．健康管理記録 | [7 empty] | 自己確認
1 |  | ガラスバッチ等で個人被ばく線量を測定している職員の測定結果記録 |  | 個人被ばく線量測定結果報告書 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | 職員の1月毎の被ばく線量測定結果の記録 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | 職員の四半期毎の被ばく線量測定結果の記録 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | 職員の1年毎の被ばく線量測定結果の記録 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | 職員の5年ﾌﾞﾛｯｸ毎の被ばく線量測定結果の記録 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | 他の職員より被ばく線量の多い職員へ調査、指導、措置等を実施した記録 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | 職員の不均等被ばく線量測定の記録 |  |  |  | 有 ・ 無
2 |  | ポケット線量計測定結果記録 |  | 職員の被ばく線量測定結果記録(四半期毎、1年毎等) |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | 個人被ばく線量測定結果通知書類 |  |  |  | 有 ・ 無
3 |  | 電離放射線健康診断関係書類 |  | 電離則第57条の規定にある様式第1号の結果書 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | 労働基準監督署への健康診断実施報告書写し |  |  |  | 有 ・ 無
4 |  | 経過措置対象医師の水晶体被ばく線量に対する記録等 |  | 経過措置対象医師への通知 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | 経過措置対象医師の記録書類 |  |  |  | 有 ・ 無
Ⅴ．X線検査関係等 | [7 empty] | 自己確認
1 |  | 撮影記録関係書類 |  | 照射録(電子カルテ等画面にて確認でも可) 照射録(撮影者が、医師、診療放射線技師両方の場合) |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | 撮影記録簿(撮影者が医師のみの場合) |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | X線TV装置の透視時間の記録 |  |  |  | 有 ・ 無
2 |  | 漏洩線量測定関係書類 |  | 漏洩線量測定結果書(過去５年分) |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | 測定用測定器の校正証明書(外部委託の場合：写し可) |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | ＊測定器の点検記録簿 |  |  |  | 有 ・ 無
3 |  | MRI施設許可関係書類 |  | ＊高周波利用施設許可書 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | MRIの検査依頼票(電子カルテ等画面確認可） |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | MRI検査金属チェック票 |  |  |  | 有 ・ 無
4 |  | 外科用イメージ装置関係書類 |  | 外科用イメージ使用の一時的管理区域の設定記録 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | 外科用イメージの使用記録(透視時間等) |  |  |  | 有 ・ 無
Ⅵ．患者管理関係書類等 | [7 empty] | 自己確認
1 |  | 患者被ばく関係記録 |  | IVR等の長時間X線透視患者の管理(把握)記録 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | 診療放射線検査実施患者の説明書類等 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | 患者被ばく線量記録 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | 診療放射線検査実施の同意書又は同意の記録等 |  |  |  | 有 ・ 無
2 |  | 造影剤副作用関係の書類 |  | 造影剤副作用の説明書類等 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | 造影剤副作用発現患者に対する対応及び再発防止の記録等 |  |  |  | 有 ・ 無
3 |  | 妊娠確認関係の記録 |  | 妊娠の有無を確認をした記録等 |  |  |  | 有 ・ 無
4 |  | 画像データの授受記録 |  | 画像データ授受記録簿等 |  |  |  | 有 ・ 無
Ⅶ．職員研修記録 | [7 empty] | 自己確認
1 |  | 職員研修関係書類 |  | 職員の放射線に関する研修の実施記録 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | 職員の放射線に関する研修マニュアル |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | 職員の放射線関連の研修資料 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | 教育訓練省略記録(十分な知識及び技能を有する者) |  |  |  | 有 ・ 無
Ⅷ．他医療機関と兼務している職員(放射線従事者)の書類 | [7 empty] | 自己確認
1 |  | 兼務職員の被ばく線量の分かる書類 |  | 個人被ばく線量測定結果書の写し |  |  |  | 有 ・ 無
2 |  | 兼務職員の健康状態の分かる書類 |  | 電離放射線健康診断結果書の写し |  |  |  | 有 ・ 無
3 |  | 兼務職員の研修受講状況の分かる書類 |  | 医療放射線安全管理研修の受講確認書類 |  |  |  | 有 ・ 無

## リスト (hidden)
○ | 有 ・ 無 | 定期・スポット | 【移動型X線装置】 | 年１回 | （有・無） | 医師 | 認定 ・ 申請中 ・ 未 | 実・未 | 実施 ・ 未実施 | 〈廃棄 ・ 移設 ・ 譲渡 〉 | 当直 ・ 夜勤 ・ 呼び出し ・ その他 ・ なし | 原本・複写・未確認 | 毎年1回 | 紙 ・ 電子 | 毎週 ･ 2週間 ・ 毎月 ・ その他（ ） | 標準測定法12 ・ 標準測定法01
× | 有 | スポット | 移動型デジタル式汎用X線診断装置 | 年２回 | （有） | 歯科医師 | 認定 | 実施 | 実施 | 〈廃棄 〉 | 当直 | 原本 | 毎年複数回 | 紙 | 毎週 | 標準測定法12
△ | 無 | 定期 | 移動型デジタル式汎用一体型X線診断装置 | 年３回 | （無） | 診療放射線技師 | 申請中 | 未実施 | 未実施 | 〈移設〉 | 夜勤 | 複写 | 新採用職員のみにその都度 | 電子 | 2週間 | 標準測定法01
― | ― | ― | 移動型デジタル式汎用X線透視診断装置 | 年４回 | ― | 臨床工学技士 | 未 |  |  | 〈譲渡 〉 | 呼び出し | 未確認 | 配置転換職員にのみにその都度 |  | 毎月
|  |  | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | 未実施 |  | 臨床検査技師 |  |  |  |  | その他（ ） |  | 新規医療機器導時 |  | その他( )
|  |  | 移動型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | 年 回 |  | 看護師 |  |  |  |  | なし
|  |  | 移動型デジタル式乳房用X線診断装置 |  |  | 薬剤師
|  |  | 移動型デジタル式泌尿器・婦人科用X線透視診断装置 |  |  | その他：
移動型アナログ式汎用X線診断装置
移動型アナログ式汎用一体型X線診断装置
|  |  | 移動型アナログ式汎用X線透視診断装置 |  |  |  |  | S・H・R
|  |  | 移動型アナログ式汎用一体型X線透視診断装置 |  |  |  |  | 昭和
|  |  | 移動型アナログ式循環器用X線透視診断装置 |  |  |  |  | 平成
|  |  | 移動型アナログ式乳房用X線診断装置 |  |  |  |  | 令和
移動型アナログ式泌尿器・婦人科用X線透視診断装置
移動型診断用X線発生装置
|  |  | 移動型診断用一体型X線発生装置 |  |  |  | 使用中 ・ 予定あり ・ 予定なし
|  |  | ポータブルデジタル式汎用X線診断装置 |  |  |  | 使用中
|  |  | ポータブルデジタル式汎用一体型X線診断装置 |  |  |  | 予定あり
|  |  | ポータブルデジタル式汎用X線透視診断装置 |  |  |  | 予定なし
ポータブルデジタル式汎用一体型X線透視診断装置
ポータブルデジタル式乳房用X線診断装置
ポータブルアナログ式汎用X線診断装置
ポータブルアナログ式汎用一体型X線診断装置
ポータブルアナログ式汎用X線透視診断装置
ポータブルアナログ式汎用一体型X線透視診断装置
ポータブルアナログ式乳房用X線診断装置
ポータブル診断用X線発生装置
ポータブル診断用一体型X線発生装置
【据置型X線装置】
据置型診断用X線発生装置
据置型診断用一体型X線発生装置
据置型デジタル式汎用X線診断装置
据置型デジタル式汎用一体型X線診断装置
据置型デジタル式汎用X線透視診断装置
据置型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置
据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置
据置型デジタル式乳房用X線診断装置
据置型デジタル式泌尿器・婦人科用X線透視診断装置
据置型アナログ式汎用X線診断装置
据置型アナログ式汎用一体型X線診断装置
据置型アナログ式汎用X線透視診断装置
据置型アナログ式汎用一体型X線透視診断装置
据置型アナログ式循環器用X線透視診断装置
据置型アナログ式乳房用X線診断装置
据置型アナログ式泌尿器・婦人科用X線透視診断装置
乳房撮影組合せ型X線診断装置
X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ
X線透視型体内挿入式結石機械破砕装置
体外式結石破砕装置(ESWL)
【骨密度測定装置】
単一エネルギー骨X線吸収測定装置
単一エネルギー骨X線吸収測定一体型装置
二重エネルギー骨X線吸収測定装置
二重エネルギー骨X線吸収測定一体型装置
骨放射線吸収測定装置
【断層撮影装置】
診断用直接X線断層撮影装置
診断用多方向X線断層撮影装置
【CT装置】
全身用X線CT診断装置
放射線治療計画用X線CT装置
部位限定X線CT診断装置
人体回転型全身用X線CT診断装置
全身用エレクトロンビームX線ＣＴ診断装置
アーム型X線ＣＴ診断装置
X線CT組合せ型循環器X線透視装置
X線CT組合せ型ポジトロンCT装置
X線CT組合せ型SPECT装置
X線CT組合せ型線形加速器システム
X線CT組合せ型粒子線治療装置
【MRI装置】
常電導磁石式全身用MR装置
常電導磁石式頭部・四肢用MR装置
常電導磁石式循環器用MR装置
超電導磁石式乳房用MR装置
超電導磁石式全身用MR装置
超電導磁石式頭部・四肢用MR装置
超電導磁石式循環器用MR装置
永久磁石式頭部・四肢用MR装置
永久磁石式全身用MR装置
永久磁石式乳房用MR装置
永久磁石式循環器用MR装置
ＭＲ組合せ型ポジトロンＣＴ装置
【歯科用X線装置】
デジタル式口内汎用歯科X線診断装置
デジタル式口外汎用歯科X線診断装置
デジタル式歯科用パノラマX線診断装置
デジタル式歯科用パノラマ・断層撮影X線診断装置
アナログ式口内汎用歯科X線診断装置
アナログ式口外汎用歯科X線診断装置
アナログ式歯科用パノラマX線診断装置
アナログ式歯科用パノラマ・断層撮影X線診断装置
歯科用デジタル式X線撮影センサ
パノラマ用デジタル式X線センサ
【集団検診用装置】
腹部集団検診用X線診断装置
腹部集団検診用一体型X線診断装置
胸部集団検診用X線診断装置
胸部集団検診用一体型X線診断装置
胸･腹部集団検診用X線診断装置
胸･腹部集団検診用一体型X線診断装置
歯科集団検診用パノラマX線撮影装置
【RI関連装置】
核医学診断用据置型ガンマカメラ
核医学診断用移動型ガンマカメラ
核医学診断用検出器回転型ＳＰＥＣＴ装置
核医学診断用リング型ＳＰＥＣＴ装置
核医学診断用ポジトロンＣＴ装置
核医学データ処理装置
骨放射線吸収測定装置用放射線源
RI動態機能検査装置
放射性医薬品合成設備
核医学診断用直線型スキャナ
核医学装置用手持型検出器
甲状腺摂取率測定用核医学装置
核医学装置ワークステーション
陽電子断層撮影診療用放射性同位元素
診療用放射性同位元素
【放射線治療関連装置】
線形加速器システム
定位放射線治療用放射性核種システム
定位放射線治療用加速器システム
粒子線治療装置
リモートアフターローディングシステム
放射性同位元素遠隔照射式治療装置
【その他装置】
気脳造影用X線診断装置
頭蓋計測用X線診断装置
頭蓋計測用一体型X線診断装置
頭蓋計測用デジタル式X線センサ