## 歯科用
[施設名 | [6 empty] | ］ |  |  |  | 令和 年 月 日 |  |  | 作成
(Ver.7)
診療放射線関係チェックリストへの記入について
(歯科診療所用 令和7年度版)
立入検査を効率的に行うため、以下の要領にてチェックリストへの記入をお願いします。
チェックリストは、事前に保健所まで提出してください。
1 | チェックリストの分類について
チェックリストは以下のように分類しています。ご参考としてください。
（１） 現在備付のエックス線装置及び放射線発生装置等一覧表
(必要事項が記載されていれば、自施設作成の様式でも可)
（２） 確認事項
・貴院に備付している放射線機器等の該当部分についてのみ、チェックリストへの
記入をお願いします。
2 | 記入方法
・チェックリストの確認欄に自己評価にて○、△、×、― を記入又は選択してください。
（○）・・・・・点検項目を満たしている
（△）・・・・・点検項目を一部満たしている
（×）・・・・・点検項目を満たしていない
（－）・・・・・対象の装置がない場合等
□(チェックボックス)は、該当項目が有る場合☑チェックを入れてください。
（有・無）は、該当する方を○で囲む又は選択してください。
・点検項目の枠内及び( )内は該当する事項を記入又は選択してください。
なお、装置等対象が無い場合は未入力でお願いします。
・保存期限には、何年間保存後に廃棄するかを記入してください。(現在までの保存期間ではありません)
廃棄しない場合は「永年」を記入してください。
・＊印の項目は必須ではありません。
※分からない部分はお問合せいただくか、当日確認していただいてもかまいません。
3 | その他
診療放射線関係チェックリストの記入方法等でご質問がございましたら下記の保健所担当まで
ご連絡をお願いします。
＊印の項目は必須ではありません。
| (県北)大分県東部保健所検査課診療放射線担当 | [7 empty] | TEL ０９７７-６７-４６４９
| (県南)大分県豊肥保健所検査課診療放射線担当 | [7 empty] | TEL ０９７４-２２-０１６２
診療放射線関係チェックリストVer.7 | [5 empty] | 施 設 名 ［ | [7 empty] | ］
記入日 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | 記入者氏名（ | [7 empty] | ）
検査日 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | 検査員氏名（ | [7 empty] | ）
（１）現在備付のエックス線装置及び放射線発生装置等一覧表
※設置室名には、開設許可時の図面の検査室名を入力
整理 番号 | 設置室名 |  | 用 途 |  |  |  | 取扱説明書記載の一般機器名 | [5 empty] | 線量管理・記録実施
保守契約の状況
| 備付届出年月日 |  | メーカー |  |  |  | 装置型式 | [5 empty] | 点検実施回数
記入例 | X線検査室 |  | 口内法撮影 |  |  |  | アナログ式口外汎用歯科 X線診断装置 | [5 empty] | 管理記録 | (実・未)
[13 empty] | 保守契約 | ( 有 ・ 無 )
| 2022-05-01 |  | 保健所メディカル株式会社 |  |  |  | TOBU-27HOKE | [5 empty] | 年 1 回 ( 定期 ・ スポット )
1 | [12 empty] | 管理記録 | (実・未)
[13 empty] | 保守契約 | (有・無)
| 令和 ・ 平成 ・ 昭和 | [11 empty] | 年 回
| 年 月 日 | [11 empty] | ( 定期 ・ スポット )
2 | [12 empty] | 管理記録 | (実・未)
[13 empty] | 保守契約 | (有・無)
| 令和 ・ 平成 ・ 昭和 | [11 empty] | 年 回
| 年 月 日 | [11 empty] | ( 定期 ・ スポット )
3 | [12 empty] | 管理記録 | (実・未)
[13 empty] | 保守契約 | (有・無)
| 令和 ・ 平成 ・ 昭和 | [11 empty] | 年 回
| 年 月 日 | [11 empty] | ( 定期 ・ スポット )
4 | [12 empty] | 管理記録 | (実・未)
[13 empty] | 保守契約 | (有・無)
| 令和 ・ 平成 ・ 昭和 | [11 empty] | 年 回
| 年 月 日 | [11 empty] | ( 定期 ・ スポット )
5 | [12 empty] | 管理記録 | (実・未)
[13 empty] | 保守契約 | (有・無)
| 令和 ・ 平成 ・ 昭和 | [11 empty] | 年 回
| 年 月 日 | [11 empty] | ( 定期 ・ スポット )
（2）確認事項(保健所が立入検査で確認する項目)
点 検 項 目
Ⅰ．放射線診療従事者の確認(対象者数等) | [12 empty] | 自己評価 | 県確認
1 | 放射線業務に従事している者の数(管理区域内でのX線撮影時の患者介助職員も含む)
基準日 令和7年6月1日現在
| 放従事者職種内訳 |  | 歯科医師 |  | 歯科衛生士 |  | その他
| 放射線業務従事者人数 |  |  | 名 |  | 名 |  | 名
2 | 放射線被ばく測定を実施している者の数
基準日 令和7年6月1日現在
| 線量計装着者職種内訳 |  | 歯科医師 |  | 歯科衛生士 |  | その他
| 線量計装着人数 |  |  | 名 |  | 名 |  | 名
3 | 電離放射線健康診断の対象者及び実施時期 (年2回の実施が必要)
※電離放射線健康診断（直近に実施済みの2回分を入力してください）
| 直近2回の実施 |  | 職種内訳 |  |  |  | 対象者 |  | 受診者 |  | 未受診者
| 1： | 令和 年 月 | 医師・歯科医師 |  |  |  |  | 名 |  | 名 |  | 名
|  |  | その他 |  |  |  |  | 名 |  | 名 |  | 名
| 2： | 令和 年 月 | 医師・歯科医師 |  |  |  |  | 名 |  | 名 |  | 名
|  |  | その他 |  |  |  |  | 名 |  | 名 |  | 名
4 | 医療放射線安全管理研修の受講者数 | [5 empty] | 実施回数：年（ |  |  |  |  | ）回
| 直近研修会の実施 |  | 職種内訳 |  |  |  | 対象者 |  | 受診者 |  | 未受診者
| 年 | 令和 年 月 | 医師・歯科医師 |  |  |  |  | 名 |  | 名 |  | 名
|  |  | その他 |  |  |  |  | 名 |  | 名 |  | 名
Ⅱ．医療法の届出 | [12 empty] | 自己評価 | 県確認
1 | 放射線機器の届出書類 |  | 届出書類は保健所へ提出後、適切に保存している | [9 empty] | 有・無
| (備付、変更、廃止届等) | [5 empty] | 保存期限 |  |  |  | 年 間
|  |  | 届出書類を保健所へ提出をしていない装置がある | [9 empty] | 有・無
2 | X線診療室の構造設備等 |  | 構造設備等の変更届出をしてないものがある | [9 empty] | 有・無
| の変更関係 |  | X線診療室の名称が、開設許可図面、届出書類、表示、漏洩線量測定結果書等
で統一されている
Ⅲ．点検・修理・管理 | [12 empty] | 自己評価 | 県確認
1 | X線装置の点検 |  | X線装置の定期点検を実施し、点検実施記録を保存している | [9 empty] | 有・無
|  |  | X線装置の日常点検を実施し、点検簿を作成、保存している | [9 empty] | 有・無
2 | X線装置の修繕台帳 |  | X線装置の修理等の記録を残している | [9 empty] | 有・無
3 | 取扱説明書 |  | X線装置の取扱説明書を、各装置の周辺に置いている | [9 empty] | 有・無
4 | 放射線防護衣の管理 |  | 放射線防護衣を適切に管理している ( 劣化のチェックの記録の有無等) | [9 empty] | 有・無
放射線防護衣を適切に保管している (※折りたたんで保管をしない等)
Ⅳ．診療に関する諸記録の整理保管 | [12 empty] | 自己評価 | 県確認
1 | 画像データ等の管理 |  | 画像データ及びフィルムを適正な期間、保存している | [9 empty] | 有・無
[7 empty] | 保存期限 |  |  |  | 年 間
画像データのバックアップを適切に行っている
2 | 電子媒体の運用 |  | 電子媒体の運用管理規程等がある | [9 empty] | 有・無
Ⅴ．患者管理 | [12 empty] | 自己評価 | 県確認
1 | 患者の管理状況 |  | 自施設の撮影条件及び検査プロトコルと診断参考レベル(DRLｓ)を比較して
撮影条件等の設定を適切に行っている
患者の被ばく軽減措置を適切に実施している
|  |  | 患者の妊娠について確認した結果の記録をしている | [9 empty] | 有・無
2 | 患者への説明 |  | 放射線診療について説明を行っている
Ⅵ．管理区域(一般撮影) | [12 empty] | 自己評価 | 県確認
1 | X線装置の設置 |  | X線装置がX線室内に備付されている | [9 empty] | はい いいえ
「はい」の場合は「2」へ、「いいえ」の場合次へ
歯科診療用ユニットに備付されているX線装置は何台ありますか
[7 empty] | 設置台数 |  |  |  | 台
歯科診療用ユニットでX線撮影する際は、他の患者は退席させている
|  |  | X線診療室に複数のX線装置を備付ている場合、切換スイッチ等 | [9 empty] | 有・無
で同時曝射ができないような仕組みがある
2 | 管理区域の設定 |  | 管理区域の標識が各検査室扉に表示されている(▽マーク等) | [9 empty] | 有・無
管理区域内に、放射線検査と関係のない装置、器具、物品等を置いていない
検査室名が各検査室に正しく表示されている
放射線診療従事者注意事項が各検査室の操作部周辺に表示されている
患者に対する注意事項が各検査室患者入口の目につく場所に表示されている
X線装置電源投入時に、使用中のランプ等が表示されている
3 | 放射線防護衣の配備 |  | ＊放射線防護衣等が適切に配備されている(最低2個) | [9 empty] | 有・無
Ⅶ．漏洩線量測定(一般撮影等) | [12 empty] | 自己評価 | 県確認
1 | 漏洩線量測定の適切な |  | 管理区域の漏洩線量測定を適切に実施している
| 実施 |  | ( |  |  |  | 自施設実施 ・ 委託契約 ・ 未実施 |  |  |  |  | )
自施設で実施している場合：測定方法を正しく理解したうえで、適切な器具を
使用した適切な測定方法で実施し、適正な結果書の作成ができている
測定は年2回6ヶ月を超えない期間毎に1回以上実施している
|  |  | 直近の漏洩線量 |  |  |  | １回目 |  | 年 月 日
|  |  | 測定実施日 |  |  |  | ２回目 |  | 年 月 日
2 | 測定線量計の校正 |  | 測定線量計の校正証明書(写し)がある（校正日が1年以内） | [9 empty] | 有・無
| (年1回の校正等) |  | ※校正定数の分かる書類 |  |  |  | 最終校正日 |  | 年 月 日
|  |  | ＊測定線量計の点検実施日とその内容が分かる書類がある | [9 empty] | 有・無
3 | 測定結果記録用紙の |  | 測定結果記録用紙に必要事項が記入されている
| 必要事項 |  | 測定年月日
| (記載の有る項目に☑ |  | 測定方法
| を入れる) |  | 測定条件(管電圧、管電流、時間、距離、高さ等)
測定箇所(平面図、側面図)
※自施設の図面で、隣接する部屋等の状況が分かるもの
|  |  | 測定実施者名 |  |  |  | ( )
|  |  | ファントムの種類 |  |  |  | ( )
|  |  | 測定器の種類、型式 |  |  |  | ( )
|  |  | 測定器の測定可能範囲 |  |  |  | ( )
測定結果(装置、方向、測定点毎の記録となっている)
※まとめて全て異状なし等の結果の記録は不適切です
バックグラウンド測定値
大気補正係数
測定結果に基づいて実施した措置の概要(漏洩が有る場合必須)
線量分布図
４ | 漏洩線量測定結果 |  | 測定値は、1測定点につき３回以上測定の平均値となっている
＊測定の必要な画壁は6面全て測定している
画壁一面あたり複数箇所の測定をしている
測定結果、適正であった(漏洩箇所等がない)
線量分布図の作成をしている(図面)
漏洩線量測定結果を検査室に表示している
漏洩線量測定結果を管理者が確認している
Ⅷ．職員の健康管理 | [12 empty] | 自己評価 | 県確認
1 | 健康診断の実施 |  | 電離放射線健康診断未受診者へ受診勧奨を行っている
健康診断の際、問診を実施している
健康診断の内容は電離放射線健康診断個人票(電離則第57条にある様式第一号)の
項目を適切に実施している
2 | 健康診断結果書 |  | 電離放射線健康診断結果の記録を適切な期間、保存している | [9 empty] | 有・無
[6 empty] | 保存期限 | [5 empty] | 年間
3 | 健康診断の報告 |  | 労働基準監督署へ実施結果報告を行っている(実施毎)
Ⅸ．職員の被ばく管理 | [12 empty] | 自己評価 | 県確認
1 | 測定結果の把握 |  | 職員の被ばく測定結果確認をしている
確認者 職・氏名
|  |  | 確認者 職： | [5 empty] | 氏名
他の職員より被ばくの多い職員には、調査指導、被ばく軽減の措置等を実施している
2 | 測定対象者 |  | 少ない時間でも放射線作業に従事した職員は、被ばく管理を全員行っている
3 | 測定結果の管理 |  | 職員の被ばく測定の結果を適切に保存している | [9 empty] | 有・無
[7 empty] | 保存期限 |  |  |  |  | 年間
職員へ被ばく測定の結果を通知している
Ⅹ.照射録、撮影記録 | [12 empty] | 自己評価 | 県確認
1 | 撮影実施者 |  | X線検査撮影を実施している者
撮影者 職・氏名
|  |  | 撮影者 職： | [5 empty] | 氏名
2 | 撮影記録 |  | 撮影記録簿を作成している | [9 empty] | 有・無
患者氏名
性別
年齢
照射年月日
指示を受けた医師の氏名及びその指示内容
撮影部位
撮影方向
撮影条件
撮影回数
＊再撮影回数
Ⅺ.安全管理体制 | [12 empty] | 自己評価 | 県確認
1 | 医療機器安全管理 |  | 医療機器安全管理責任者を配置している
|  |  | 医療安全管理規程を策定している | [9 empty] | 有・無
2 | 医療放射線安全管理 |  | 医療放射線安全管理責任者を配置している
|  |  | 診療用放射線の安全利用のための指針を策定している | [9 empty] | 有・無
Ⅻ.研修、訓練 | [12 empty] | 自己評価 | 県確認
1 | 放射線診療従事者の研修 |  | 放射線診療従事者の研修を実施している
|  |  | 研修マニュアルがある | [9 empty] | 有・無
|  |  | 研修の記録がある | [9 empty] | 有・無
ⅩⅢ.その他、独自の取組について

## リスト (hidden)
○ | 有・無 | ( 定期 ・ スポット ) | デジタル式口内汎用歯科X線診断装置 | 年 回 | 口内法撮影 | 医師 | 認定 ・ 申請中 ・ 未 |  | (有・無) | (実・未) | 令和 | 自施設
× | 有 | ( 定期 ) | アナログ式口内汎用歯科X線診断装置 | 年１回 | パノラマ撮影 | 歯科医師 | 認定 | はい | ( 有 ) | (実施) | 平成 | 委託契約
△ | 無 | ( スポット ) | アナログ式口外汎用歯科X線診断装置 | 年２回 | 歯科用CT撮影 | 診療放射線技師 | 申請中 | いいえ | ( 無 ) | (未実施) | 昭和 | 未実施
― | ― |  | デジタル式口外汎用歯科X線診断装置 | 年３回 | TMJ撮影 | その他：（ ） | 未 | はい いいえ
|  |  | アナログ式歯科用パノラマX線診断装置 | 年４回 | セファロ撮影
|  |  | デジタル式歯科用パノラマX線診断装置 | 未実施
アナログ式歯科用パノラマ・断層撮影X線診断装置
デジタル式歯科用パノラマ・断層撮影X線診断装置
頭蓋計測用X線診断装置
頭蓋計測用一体型X線診断装置
歯科用デジタル式X線撮影センサ
パノラマ用デジタル式X線センサ
頭蓋計測用デジタル式X線センサ
部位限定X線CT診断装置