## チェックリスト
[施設名 |  |  |  |  | ］ |  | 令和 年 月 日 |  | 作成
(Ver.9)
診療放射線関係チェックリストへの記入について
(診療用放射性同位元素使用室及び放射線治療室のある医療機関用)
立入検査を効率的に行うため、以下の要領にてチェックリストへの記入をお願いします。
チェックリストは、事前に保健所又は医療政策課担当者まで提出してください。
1 | チェックリストの分類について
チェックリストは以下のように分類しています。ご参考としてください。
（１） 必要書類 ： 立入検査で準備して頂きたい書類等の自施設チェック用です。
| （２） 一般 |  | 貴院に備付している放射線機器の該当部分についてのみ チェックリストへの記入をお願いします。
（３） ＲＩ検査
（４） 放射線治療病室
（５） 放射線治療
（６） 現在備付のエックス線装置及び放射線発生装置等一覧表〈MRI、造影剤自動注入器等含む〉
(必要事項が記載されていれば、自施設作成の様式でも可)
※（１）必要書類は、医療機関の自施設チェック用のため提出不要(P1～P4)
※（２）～（６）を提出してください。(P5～ )
2 | 記入方法
・チェックリストの確認欄に自己評価にて○、△、×、― を記入又は選択してください。
| （○）・・・・・点検項目を満たしている |  |  |  | （×）・・・・・点検項目を満たしていない
| （△）・・・・・点検項目を一部満たしている |  |  |  | （－）・・・・・対象の装置がない場合等
□(チェックボックス)は、該当項目が有る場合☑チェックを入れてください。
（有・無）は、該当する方を○で囲む又は選択してください。
・点検項目の枠内及び( )内は該当する事項を記入又は選択してください。
なお、装置等対象が無い場合は未入力でお願いします。
・＊印の項目の入力は必須ではありません。
3 | その他
放射線関係チェックリストの記入方法等で、ご質問がございましたら下記の保健所担当まで
ご連絡をお願いします。
| (県北)大分県東部保健所検査課診療放射線担当 |  |  |  |  | TEL 0９７７-６７-４６４９
| (県南)大分県豊肥保健所検査課診療放射線担当 |  |  |  |  | TEL 0９７４-２２-0１６２
診療放射線関係チェックリストVer.9 | [5 empty] | 【自施設チェック用】
[5 empty] | 施設名［ |  |  |  | ］
記入日 |  | 令和 年 月 日 |  |  | 記入者氏名（ |  |  |  | ）
（１）必要書類(立入検査で準備する書類等の自施設確認用)
点 検 項 目 | [7 empty] | 確認
Ⅰ．医療法上の届出書類等 | [7 empty] | 自己確認
1 | 備付装置の一覧表 |  |  | チェックリスト最後の（5）現在備付のX線装置及び
放射線発生装置等一覧表
※自施設作成の一覧表でも可(必要事項があるもの)
2 | 届出書類 |  |  | 過去５年以内に更新等のあった装置の届出書類
廃止届提出後、未廃棄状態の装置の廃止届書類
3 | X線診療室の構造設備の変更に関する |  |  | 病院許可事項の一部変更許可・使用許可申請書
| 書類 |  |  | 及び許可証(放射線関係)
4 | 開設許可の状況が分かる書類 |  |  | 最新の放射線施設状況(検査室名等)が分かる図面
Ⅱ．安全管理体制書類等 | [7 empty] | 自己確認
1 | 保守管理簿 |  |  | 診療用放射線機器等保守点検計画書
診療用放射線機器等保守点検契約書類
診療用放射線機器等定期点検簿
診療用放射線機器等修繕台帳
その他の放射線診療室にある、配備機器の保守管理
状態が分かるもの(AED、エコー等)
2 | 診療用放射線機器等日常点検簿 |  |  | 始業時点検記録
| (電子の場合は、現場確認で可) |  |  | 終業時点検記録
3 | 医療安全対策マニュアル |  |  | 病院全体のマニュアル
＊放射線業務に特化した内容
4 | 院内感染防止対策マニュアル |  |  | 病院全体のマニュアル
＊放射線業務に特化した内容
5 | 災害時対応マニュアル |  |  | 病院全体のマニュアル
＊放射線業務に特化した内容
BCP(事業継続計画)
6 | 個人情報保護マニュアル |  |  | 病院全体のマニュアル
＊放射線業務に特化した内容
個人情報が入った情報媒体の盗難・紛失防止の措置
の基本方針等の記載
7 | 電子媒体運用管理規程 |  |  | 病院全体の電子媒体運用管理規程
＊放射線業務に特化した内容
8 | 医療機器安全管理規程 |  |  | 病院全体の医療機器安全管理規程
＊放射線関連機器に特化した内容
9 | 診療用放射線の安全利用のための指針 |  |  | 指針を文書化したもの
10 | インシデント・アクシデントレポート |  |  | インシデント・アクシデントの内容、対策等が分かるもの
11 | 放射線防護衣の劣化のチェック記録 |  |  | 点検記録簿
12 | ポケット線量計の精度管理記録 |  |  | 精度管理記録簿(感度チェック等)
13 | 各装置の取り扱い説明書 |  |  | メーカー発行のもの
＊自施設作成の簡易取扱説明書等
14 | 装置故障、事故発生時等の緊急連絡 |  |  | 通常時：平日の体制
| 体制の確認ができるもの |  |  | 緊急時：夜間休日の体制
Ⅲ．線量管理 | [7 empty] | 自己確認
1 | 線量管理、記録の様式 |  |  | 被ばく線量を適切に検証できる様式
各モダリティ毎のプロトコル一覧表等
撮影部位毎の撮影条件一覧表等
線量管理を行った内容の分かる記録等
(検査プロトコル及び撮影条件の見直し)
Ⅳ．健康管理記録 | [7 empty] | 自己確認
1 | ガラスバッチ等で個人被ばく線量を |  |  | 個人被ばく線量測定結果報告書
| 測定している職員の測定結果記録 |  |  | 職員の1月毎の被ばく線量測定結果の記録
職員の四半期毎の被ばく線量測定結果の記録
職員の1年毎の被ばく線量測定結果の記録
職員の5年ﾌﾞﾛｯｸ毎の被ばく線量測定結果の記録
他の職員より被ばく線量の多い職員へ調査、指導、
措置等を実施した記録
職員の不均等被ばく線量測定の記録
2 | ポケット線量計測定結果記録 |  |  | 職員の被ばく線量測定結果記録
※毎月、四半期毎、一年毎等の記録
個人被ばく線量測定結果通知書類
3 | 電離放射線健康診断関係書類 |  |  | 電離則第57条の規定にある様式第一号の結果書
労働基準監督署への健康診断実施報告書写し
4 | 経過措置対象医師の水晶体被ばく線量 |  |  | 経過措置対象医師への通知
| に対する記録等 |  |  | 経過措置対象医師の記録書類
Ⅴ．X線検査関係等 | [7 empty] | 自己確認
1 | 撮影記録関係書類 |  |  | 照射録(電子カルテ等画面にて確認でも可)
撮影者が、医師、診療放射線技師両方の場合も必要
撮影記録簿(撮影者が医師のみの場合)
X線TV装置の透視時間の記録
2 | 漏洩線量測定関係書類 |  |  | 漏洩線量測定結果記録票(過去５年分)
測定に使用した測定器の校正証明書
※測定を外部委託している場合は写しで可
＊測定器の点検記録簿
3 | MRI施設許可関係書類 |  |  | 高周波利用施設許可書(MRI、放射線治療)
MRIの検査依頼票(電子カルテ等画面確認可）
MRI検査金属チェック票
4 | 外科用イメージ装置関係書類 |  |  | 外科用イメージ使用の一時的管理区域の設定記録
外科用イメージの使用記録(透視時間等)
5 | 放射線機器の使用時間記録 |  |  | 放射線機器の使用時間の記録(実照射時間)
Ⅵ．患者管理関係書類等 | [7 empty] | 自己確認
1 | 患者被ばく関係記録 |  |  | IVR等の長時間X線透視の患者把握の記録
診療放射線検査実施の患者等の説明書類等
患者被ばく線量記録
診療放射線検査実施の同意書又は同意の記録等
(同意書作成は必須ではない)
2 | 造影剤副作用関係の書類 |  |  | 造影剤副作用の説明書類等
造影剤副作用の起こった方に対する再発防止の記録
及び対応等
3 | 妊娠確認関係の記録 |  |  | 妊娠の有無の確認をした記録等
4 | 画像データの授受記録 |  |  | 画像データを受渡しについての記録簿等
Ⅶ．職員研修記録 | [7 empty] | 自己確認
1 | 職員研修関係書類 |  |  | 職員の放射線に関する研修の実施記録
職員の放射線に関する研修マニュアル
職員の放射線関連の研修資料
教育訓練省略記録(十分な知識及び技能を有する者)
Ⅷ．他医療機関と兼務している職員(放射線従事者)の書類 | [7 empty] | 自己確認
1 | 兼務職員の被ばく線量の分かる書類 |  |  | 個人被ばく線量測定結果書の写し
2 | 兼務職員の健康状態の分かる書類 |  |  | 電離放射線健康診断結果書の写し
3 | 兼務職員の研修受講状況の分かる書類 |  |  | 医療放射線安全管理研修の受講確認書類
Ⅸ．放射性同位元素関係 | [7 empty] | 自己確認
1 | 各種測定記録 |  |  | 空間線量率測定記録
表面汚染密度測定記録
空気中ＲＩ濃度測定記録
(作業環境測定法に基づく測定記録)
排気中ＲＩ濃度測定記録
排水中ＲＩ濃度測定記録
(最近排水実績が無い場合は最終の記録)
2 | RIの管理記録 |  |  | ＲＩの入手、使用、一時保管廃棄記録の台帳
ＲＩの使用記録の集計簿(１日毎、３月毎、１年毎)
放射性廃棄物受取書(アイソトープ協会発行)
排気フィルター交換記録
オムツ等の保管・廃棄に関する記録
3 | RIの届出書類 |  |  | 放射性同位元素備付届
(施設概要、使用核種等の確認)
診療用放射線照射器具・診療用放射性同位元素
翌年使用予定届
4 | 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素 |  |  | PETの「所定の研修」修了医師の修了証明書写し
| に関わる研修受講状況(ＰＥＴ保有病院) |  |  | (ＰＥＴ保有病院)
PETの「所定の研修」修了診療放射線技師の修了
証明書写し(ＰＥＴ保有病院)
Ⅹ．放射線治療病室 | [7 empty] | 自己確認
1 | 放射線治療病室の管理書類 |  |  | 放射線治療病室の利用状況の記録
Ⅺ．放射線治療 | [7 empty] | 自己確認
1 | 放射線治療装置の管理記録 |  |  | モニタ線量計校正記録
出力測定用線量計の校正記録
装置の実照射時間の記録等
漏洩線量測定結果(過去５年分)
自主点検簿(１年分)
2 | 放射線治療実施記録 |  |  | 照射録(治療患者カルテ及びシミュレーション・照合
写真の照射録、定位照射記録等)
3 | 放射線治療計画システムの管理記録 |  |  | 放射線治療計画システムの精度管理記録
(保守点検の記録、実測値との比較、照合写真等)
Ⅻ．密封小線源関係 | [7 empty] | 自己確認
1 | 密封小線源の管理記録 |  |  | 受入、保管、廃棄記録
線源使用記録、線源の確認、測定記録
使用後、紛失防止のための線量測定記録
器具の永久挿入に係わる記録
XⅢ．放射線障害防止法上の届出書類等 | [7 empty] | 自己確認
1 | 放射線障害防止法上の必要書類 |  |  | 使用許可証・使用承認証
施設検査・定期検査合格証
放射線管理状況報告書
放射線障害予防規程
放射線安全委員会等の開催記録
教育訓練実施記録
(障害防止法上以外の研修記録も含む)
【提出用】
記入日 |  | 令和 年 月 日 |  |  | 記入者氏名（ |  |  |  | ）
検査日 |  | 令和 年 月 日 |  |  | 検査員氏名（ |  |  |  | ）
医療法立入検査
診療放射線関係チェックリストVer.9
(令和5年度版)
医療機関名
（２）一般
点 検 項 目 | [7 empty] | 確認
Ⅰ．放射線診療従事者の確認(対象者数等) | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 放射線業務に従事している者の数を入力 |  |  |  | 基準日 令和5年6月1日現在
| 従事者職種内訳 |  | 医師 | 診療放射線 | 看護師 | 臨床検査 | その他
|  |  | 歯科医師 | 技師 |  | 技師
| 従事者人数 |  | 名 | 名 | 名 | 名 | 名
| (内訳)他機関兼務職員人数 |  | 名 | 名 | 名 | 名 | 名
| 放射線従事者の設定を内部規定等で定めている | [6 empty] | 有・無
放射線診療従事者の業務範囲が遵守されている
2 | ①常時個人被ばく線量計装着者の数確認(種類不問） |  |  |  | 基準日 令和5年6月1日現在
| 線量計装着者職種内訳 |  | 医師・歯科医師 | 診療放射線技師 | 看護師 | 臨床検査技師 | その他
| 線量計装着人数 |  | 名 | 名 | 名 | 名 | 名
②上記①以外でポケット線量計等で管理している者の数確認
| 線量計装着者職種内訳 |  | 医師・歯科医師 | 診療放射線技師 | 看護師 | 臨床検査技師 | その他
| ポケット線量計管理人数 |  | 名 | 名 | 名 | 名 | 名
③上記①②のうち不均等被ばく測定を実施している者の数確認(線量計の複数個装着者)
| 線量計装着者職種内訳 |  | 医師・歯科医師 | 診療放射線技師 | 看護師 | 臨床検査技師 | その他
| 不均等被ばく測定実施人数 |  | 名 | 名 | 名 | 名 | 名
3 | 前年度年間実効線量の多かった従事者上位3名の情報を入力(5mSv以下の者も含む)
| 氏名 |  | 職種 | 線量(mSv) | 業務内容 |  | 不均等被ばく測定
有・無
有・無
有・無
水晶体被ばくが年20mSvを超えるおそれのある経過措置対象医師名と業務内容等を入力
| 氏名 |  | 診療科 |  | 業務内容
4 | 電離放射線健康診断の対象者及び実施時期確認 |  |  |  | 実施回数：年 |  | 回
| 1回目の電離放射線健康診断(人数) |  |  |  | 実施月 ： | 令和 年 月
| 対象者職種内訳 |  | 医師 | 診療放射線 | 看護師 | 臨床検査 | その他
|  |  | 歯科医師 | 技師 |  | 技師
対象者人数
受診者人数
省略者人数(問診のみ実施)
未受診者人数
| 2回目の電離放射線健康診断(人数) |  |  |  | 実施月 ： | 令和 年 月
| 対象者職種内訳 |  | 医師 | 診療放射線 | 看護師 | 臨床検査 | その他
|  |  | 歯科医師 | 技師 |  | 技師
対象者人数
受診者人数
省略者人数(問診のみ実施)
未受診者人数
| ＊1回目の電離放射線健康診断受診率 |  |  |  |  | 受診率 = | 受診者+省略者
| ＊2回目の電離放射線健康診断受診率 | [5 empty] | 対象者
5 | 医療放射線安全管理研修の受講者の数確認(人数) |  |  |  | 実施回数：年 |  | 回
| 対象者職種内訳 |  | 医師・歯科医師 | 診療放射線技師 | 看護師 | 臨床検査技師 | その他
対象者人数
受講者人数
未受講者人数
| ＊医療放射線安全管理研修受講率 |  |  |  |  | 受講率＝受講者/対象者
6 | 夜間休日の放射線業務 |  | 診療体制： | 当直 ・ 夜勤 ・ 呼び出し ・ その他 ・ なし
7 | 診療放射線技師免許 |  | 確認方法： | 原本・複写・未確認 |  | 複写保存： | 有 ・ 無
Ⅱ．医療法の手続 | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 放射線機器の届出書類 |  | 放射線機器等の届出書類は保健所提出後、適切に保存している
| (備付届、変更届、廃止届等) |  |  |  | 保存期間 |  | 年間
|  |  | 放射線機器等の届出書類を、保健所に提出していない装置がある |  |  |  |  | 有・無
|  |  | 放射線機器等の廃止に関する記録を保存している |  |  |  |  | 有・無
|  |  | 機器廃止後の措置を適切に行っている |  |  | （ 廃棄 ・ 移設 ・ 譲渡 ）
※過去５年以内に更新(導入)があった放射線機器名
| 更新(導入)年月日 |  |  | 更新(導入)機器型式
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
2 | X線診療室の構造設備等 |  | 構造設備の変更届出を提出していないものがある |  |  |  |  | 有・無
| の変更関係 |  | X線診療室の名称が、開設許可時の図面、届出書類、表示、
漏洩線量測定結果書等で統一されている
|  |  | 構造設備について、前回立入検査指導項目で改善したことがある |  |  |  |  | 有・無
有の場合、 その内容を 記入
Ⅲ．管理区域(一般撮影) | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 管理区域の設定 |  | 管理区域の標識を検査室毎に適切に表示している |  |  |  |  | 有・無
|  |  | 管理区域の標識を適切な場所に表示している |  |  |  |  | 有・無
|  |  | 管理区域内に、放射線検査と関係のない装置、器具、物品等が |  |  |  |  | 有・無
置いてある
※他の部屋と兼用の物品、機器等も含む
管理区域を放射線診療以外の目的で使用していない
|  |  | 検査室名を各検査室に適切に表示している |  |  |  |  | 有・無
|  |  | 放射線診療従事者注意事項の表示を、各検査室の操作部周辺等 |  |  |  |  | 有・無
の目の届く場所に適切に表示している
|  |  | 患者に対する注意事項の表示を、各検査室患者入口の目の届く |  |  |  |  | 有・無
場所等に適切に表示している
操作室周辺に漏洩線量測定結果書を掲示する等し、測定結果を
職員へ周知している
|  |  | X線装置使用中の旨が分かるランプ等の設備がある |  |  |  |  | 有・無
X線装置使用中のランプと、X線装置の電源が連動されている
2 | 放射線防護措置 |  | 放射線防護エプロン等を適切に配備している |  |  |  |  | 有・無
|  |  | 同一検査室内に複数の放射線装置を設置している部屋がある場合 |  |  |  |  | 有・無
同時曝射防止の措置が講じられている
|  |  | X線装置の同時曝射防止切替えスイッチがある |  |  |  |  | 有・無
X線検査室内でX線装置を操作する場合は、何らかの放射線防護
措置を講じている
3 | 検査室の出入口の構造 |  | 検査室出入口の構造は適切である(外開きになってないか等)
※患者待合側へ扉が開閉等
4 | 感染防止対策 |  | 感染性廃棄物の分別、処理方法が適切である
|  |  | X線室周辺に手洗い場、手指消毒の設備等が適切にある |  |  |  |  | 有・無
感染症対策の標準予防策が適切に行われている
＊各検査室の換気率の確認を行っている(空気の入替る時間等)
Ⅳ．漏洩線量測定(一般撮影等) | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 漏洩線量測定の適切な |  | 漏洩線量測定の実施方法は、委託か自施設実施のどちらか
| 実施 |  | 自施設実施
| (該当する項目へ☑を |  | 委託実施 | 委託先
| 入れる) |  | ＊自施設で実施している場合：測定方法を正しく理解したうえで、
適切な測定方法で実施し、適正な結果書の作成ができている
測定値は、1測定点につき３回以上測定の平均値となっている
測定は立位、臥位方向や、正面、側面方向の測定も実施している
＊測定の必要な画壁は６面全て測定している
画壁一面あたり複数箇所の測定をしている
乳房撮影室内照射スイッチ用防護衝立の測定を実施している
|  |  | 測定結果の保存は適切である(保存期間) |  |  |  | 年保存
測定は年2回6ヶ月を超えない期間毎に1回以上実施している
|  |  | 直近の漏洩線量 |  | １回目 | 年 月 日
|  |  | 測定実施日 |  | ２回目 | 年 月 日
2 | 漏洩線量測定用の測定器 |  | 測定に使用した線量計は、校正等適切に管理されたものを使用
| の管理 |  | 測定に使用した測定器の校正証明書がある(写し可) |  |  |  |  | 有・無
| (年1回の校正等) |  | 校正定数の分かる書類 |  | 最終校正日 | 年 月 日
|  |  | ＊測定器の点検記録がある(点検項目の分かる記録) |  |  |  |  | 有・無
|  |  | 自施設測定の場合必須 |  | 最終点検日 | 年 月 日
3 | 測定結果記録用紙の |  | 測定結果記録用紙に必要事項が記入されている
| 必要事項 |  | 測定年月日
| (記録用紙に記載の有る |  | 測定方法
| 必要事項に☑を入れる) |  | 測定条件(管電圧、管電流、時間、距離、高さ等)
測定箇所(平面図、側面図)※隣接する部屋等の状況が分かるもの
測定器最終校正日
測定実施者名
ファントム種類
測定器の種類、型式
測定器の性能
測定結果(装置、方向、測定点毎の記録となっている)
測定結果に基づいて実施した措置の概要(漏洩が有る場合必須)
バックグラウンド測定値
大気補正係数
線量分布図
4 | 漏洩箇所の措置 |  | 漏洩箇所の放射線防護措置を適切に行っている
|  |  | 漏洩のある箇所についての放射線防護措置の内容を結果書に記載 |  |  |  |  | 有・無
している
5 | 測定結果の確認 |  | バックグラウンド値より高値な箇所がある |  |  |  |  | 有・無
漏洩線量測定結果は適切である
測定結果を管理者が確認している
6 | 漏洩線量測定結果の職員 |  | 漏洩線量測定結果を各検査室の見えやすいところに表示している |  |  |  |  | 有・無
への周知
7 | 外科用イメージの使用室 |  | 手術室で外科用イメージを使用する部屋の画壁の漏洩線量測定を
実施している
8 | ＊漏洩線量測定箇所で、 |  | ＊画壁の直ぐ外側が地中である以外の画壁について、測定不能、 |  |  |  |  | 有・無
| 測定不能、測定不可と |  | 測定不可としている場合の正規の測定に代わる書類等がある
| なっている箇所について |  | （該当する項目に☑を入れる）
・遮へい計算書を添付
・測定可能な位置より実測
・その他の書類
・測定未実施
※該当する画壁がない場合は、未記入で可
Ⅴ．職員の健康管理(電離放射線健康診断) | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 電離放射線健康診断の |  | 当該健康診断を年２回、適切に実施している
| 実施 |  | 当該健康診断未受診者への受診勧奨を行っている
| (健康診断で実施して |  | 雇入れ時、配置換え時にも当該健康診断を適切に実施している
| いるものに☑を入れる) |  | 雇入れ時
配置転換時
他の病院でも就業している職員の健康状態の確認をしている
2 | 電離放射線健康診断 |  | 電離則第57条で定められた様式で結果書を作成している
| 結果書の作成 |  | 電離則第57条で定められた様式以外で結果書を作成している
| (該当項目に☑を入れる) |  | 健康診断結果書を適切な期間保存してある(保存 |  |  |  | 年間) | 有・無
3 | 電離放射線健康診断の |  | 当該健康診断の際、職員の被ばく線量の確認を行っている
| 実施項目 |  | 当該健康診断の必要な項目を適切に実施している
| (健康診断で実施して |  | 一 被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業の場所、
| いる項目に☑を入れる) |  | 内容及び期間、放射線障害の有無、自覚症状の有無その他放射線
による被ばくに関する事項)の調査及びその評価
二 白血球数及び白血球百分率の検査
三 赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
四 白内障に関する眼の検査
五 皮膚の検査
※「二から五」の項目は、被ばく線量に応じて医師が必要でないと認めるとき、一部又は全部を省略する事ができる、又は行うことを要しないと規定されているが、省略等の可否を適切に判断するために項目「一」の内容の問診を必ず実施する必要があります。
4 | 健康診断の際の問診 |  | 当該健康診断実施の際、必ず問診を実施している
健康診断の問診医名
当該健康診断を省略する職員について、問診の実施後に健康診断
項目の省略を決定している
5 | 電離放射線健康診断実施 |  | 当該健康診断を省略した者がいる |  |  |  |  | 有・無
| 項目の省略 |  | 省略人数 |  | 名
省略基準
|  |  | 当該健康診断を省略した場合、記録用紙にその旨を記載してある |  |  |  |  | 有・無
6 | 労働基準監督署への当該 |  | 労働基準監督署へ当該健康診断実施報告を適切に実施している
| 健康診断実施報告 |  | (実施毎)
Ⅵ．職員の被ばく管理 | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 被ばく測定結果を確認 |  | 個人被ばく線量測定結果書の管理担当を決め適切に確認している
|  |  | 確認者 | 職 |  | 氏名
他の病院でも就業している職員の被ばく線量確認を行っている
妊娠可能女子の被ばく線量確認(5mSv/3月以下)を行っている
|  |  | 被ばく線量測定結果の不適合者がいる(基準値より高い方等） |  |  |  |  | 有・無
2 | 水晶体被ばくについて |  | 水晶体被ばくについて、被ばく線量測定等により確認している
※50mSv/1年かつ100mSv/5年（令和8年度までは60mSv/3年）
20mSv/年を超える(超えるおそれのある)職員の防護は適切である
3 | 職員の被ばく軽減対策 |  | 他の職員より被ばくの多い職員への調査、指導、措置等を実施し |  |  |  |  | 有・無
その内容についての記録がある
|  |  | 指 導 | 実施 ・ 未実施 |  | 実施件数 | 件
|  |  | 措 置 | 実施 ・ 未実施 |  | 実施件数 | 件
放射線防護衣、防護メガネ、個人被ばく線量計等の正しい装着等
について、放射線業務従事者に指導を実施している
4 | 職員の被ばく管理 |  | 従事頻度、時間等を問わず放射線業務に従事した者全員を対象に、
被ばく管理を適切に実施している
5 | 被ばく測定の結果の通知 |  | ポケット線量計で管理している職員も含め、被ばく測定結果を職員
へ通知している
6 | 被ばく測定の結果の保存 |  | 個人被ばく線量測定結果書の保存を適切に行っている
[5 empty] | 保存期間 |  | 年間
7 | 不均等被ばく測定を実施 |  | 不均等被ばく管理において、適切な方法で線量測定等が実施され
ている(不均等被ばく測定が100%でない場合は、実施基準等を記入)
基 準 ：
Ⅶ．移動型X線装置(外科用イメージ含む) | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 移動型X線装置の保管 |  | 移動型X線装置は、鍵のかかる部屋で適切に保管している
装置を使用しない時は、キースイッチを抜いている
日中の保管場所も、一般の人が通行する可能性のない場所に
置いている
2 | 外科用イメージ装置の操作 |  | 外科用イメージ装置は誰が操作しますか
| (該当従事者に☑を入れる) |  | 医師
診療放射線技師
|  |  | その他 | 職種：
3 | 外科用イメージ装置使用時 |  | 外科用イメージ装置の透視時間の記録をしている(患者毎)
| の管理 |  | 外科用イメージ使用時に、一時的管理区域の設定をしている
| (記録用紙に記載の有る |  | 外科用イメージ使用時に、一時的管理区域設定記録がある |  |  |  |  | 有・無
| 項目に☑を入れる) |  | 設定年月日
設定場所
設定時間
使用用途
立入者名等
責任者
一時的管理区標識の表示
放射線防護の概要
4 | 手持ち撮影を意図する |  | 手持ち撮影を意図する口内法撮影用X線装置がある(有の場合以下へ) |  |  |  |  | 有・無
| 歯科用口内法撮影用 |  | 基本的には、三脚等で固定して使用している
| X線装置の管理 |  | X線管焦点から1mの距離で0.25ｍGy/ｈ以下となっている
装置表面において、0.05mGy/ｈ以下となっている
公称管電圧 70kVで0.25ｍｍ鉛当量以上の取り外しのできない
後方散乱X線シールド構造を備えている
Ⅷ．照射録 | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 照射録の作成保存 |  | 照射録を適切に作成している （ |  |  | 紙 ・ 電子 | ）
|  |  | 適切な期間保存している |  | 保存期間 |  | 年間
2 | 照射録又は撮影記録簿 |  | 照射録又は撮影記録簿に必要事項を記録している
| の必要事項 |  | ・患者氏名
| (記録用紙に記載の有る |  | ・性別
| 必要事項に☑を入れる) |  | ・年齢
・照射年月日
・指示を受けた医師の氏名及びその指示内容(検査依頼時)
・撮影部位
・撮影方向
・撮影方向毎の撮影条件
・撮影回数
・照射について指示した医師の署名(撮影終了後)
・撮影実施診療放射線技師名(任意)
・透視時間
・CTDIvol値・DLP値
・皮膚面積線量等(必須ではない)
Ⅸ．放射線測定器の管理 | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 漏洩線量測定用測定器 |  | ＊自施設で保有している |  |  |  |  | 有・無
校正等適切な管理を実施し記録をしている
2 | ポケット線量計 |  | ＊自施設で保有している |  |  |  |  | 有・無
校正等適切な管理を実施し記録をしている
3 | 線量管理用測定器 |  | ＊自施設で保有している |  |  |  |  | 有・無
校正等適切な管理を実施し記録をしている
Ⅹ．医用画像等情報管理 | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 撮影画像の確認 |  | 撮影後画像の氏名、部位、方向、マーク、画質等のダブルチェックを |  |  |  |  | 有・無
行う体制が構築されている
|  |  | 撮影された画像の最終確認についてマニュアル等に明記している |  |  |  |  | 有・無
(氏名、部位、方向、マーク、画質等の確認方法について)
2 | 画像データ及びフィルムの |  | 画像データ等の保存を適切に行っている（保存期間) ： |  |  |  | 年
| 保管、管理 |  | バックアップを適切に行っている (方法) ：
|  |  | 画像データ等の授受について記録がある |  |  |  |  | 有・無
3 | 電子媒体の運用 |  | 電子媒体の運用管理規程等がある |  |  |  |  | 有・無
Ⅺ．MRI検査室 | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | ＭＲＩ装置台数 |  | 3.0T： 台、1.5T： 台、その他 T： 台
2 | ＭＲＩ室の表示等 |  | 標識(磁場発生中)を適切に表示している |  |  |  |  | 有・無
|  |  | 立入り制限の措置を適切に実施している |  |  |  |  | 有・無
|  |  | 患者に対する注意書きを適切に表示している |  |  |  |  | 有・無
|  |  | 取扱者(職員)への注意書きを適切に表示している |  |  |  |  | 有・無
|  |  | 検査室名を適切に表示している |  |  |  |  | 有・無
3 | MRIの書類等 |  | 高周波利用施設許可書がある |  |  |  |  | 有・無
MRIの検査依頼票の内容が適切である
金属チェックを適切に行っている
|  |  | 金属チェック表等で金属チェックを実施し、金属がないことを、患者 |  |  |  |  | 有・無
又は患者家族等に確認(同意)等を行った記録がある(電子可)
金属チェックはダブルチェック体制となっている
※ 方 法
|  |  | 金属探知機がある |  |  |  |  | 有・無
4 | 非磁性体の医療機器の |  | MRI専用の非磁性体のものを適切に配備している |  |  |  |  | 有・無
| 配備 |  | ・ストレッチャー
| (□は該当項目に☑を入れる) |  | ・車いす
・点滴台
MRI専用であることが分かりやすいものとなっている(色を変える等)
5 | 緊急時措置の基本方針 |  | 停電時対策が、適切にできている
緊急時対策が、適切にできている(冷却、緊急停止等)
6 | MRI 対応植込み型不整脈 |  | MRI 対応植込み型不整脈治療デバイス患者に対してMRI検査を
| 治療デバイス患者のMRI |  | 行っている(該当項目に☑を入れる)
| 検査 |  | はい
いいえ
(はいと解答した医療機関は下記を解答してください。)
| MRI対応植込み型不整脈 |  | 対応する職員が「所定の研修」を受講している
| 治療デバイス患者の施設 |  | (該当項目に☑を入れる)
| 基準等に基づく研修の |  | はい
| 受講 |  | いいえ
(はいと解答した医療機関は下記を解答してください。)
7 | 上記研修を受講した |  | (研修受講した医療従事者に☑を入れて人数を記入)
| 医療従事者の職種と人数 |  | 医師 |  |  |  | 名
|  |  | 診療放射線技師 |  |  |  | 名
|  |  | 臨床工学技士 |  |  |  | 名
|  |  | 看護師 |  |  |  | 名
|  |  | 臨床検査技師 |  |  |  | 名
|  |  | その他 |  |  |  | 名
Ⅻ．緊急時連絡体制等 | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 連絡体制の確立 |  | 患者急変時の連絡体制が確立されている(ハリーコール等)
重大事故、盗難等発生時の報告連絡体制を整備している
夜間・休日を含む院内外の報告連絡体制を整備している
医療機器故障等に関する連絡体制が確立されている
2 | 震災等発生時の確認事項 |  | 震災等発生時の施設点検方法を決めている
| 点検事項 |  | ＊震災等発生後、自主的に線量測定及び放射線障害防止にあたる
体制がある
震災等発生時の機器点検方法を決めている
3 | 放射線診療関連事例 |  | 放射線の過剰被ばくその他の放射線診療関連事例発生時の連絡
| 発生時 |  | 体制が、確立されている
その際の患者への説明方法、対応者等について確立されている
ⅩⅢ．患者管理 | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 撮影条件、検査プロトコル |  | 医療被ばくガイドライン（DRLs）等を参考に、適切な撮影条件や
| 等の設定 |  | 検査プロトコルを設定している(線量管理)
|  |  | 線量管理を行った内容が分かる記録がある |  |  |  |  | 有・無
血管造影等の被ばくに対し皮膚線量管理目標値を定めている
|  |  | 管理目標値 |  |  |  | Gy
|  |  | 基準点線量率 |  |  |  | mGy/min
2 | 高線量被ばくのおそれの |  | IVR患者等の高線量被ばく患者を把握し、その記録がある |  |  |  |  | 有・無
| ある検査等実施患者の |  | 記録の基準
| 被ばく線量の管理 |  | IVR患者等の高線量被ばく検査等実施後に放射線障害が発生する
| (該当項目に☑を入れる) |  | おそれがある又は発生した場合の措置を決めている
患者説明
観察
記録
処置
線量記録対象機器の線量の記録を適切に行っている
3 | 患者の被ばく軽減措置 |  | 撮影プロトコル(撮影条件)等の最適化を適切に行っている
患者の被ばく軽減措置を適切に実施している
|  |  | 撮影条件の検討 |  | 検討頻度 |  | 回/年 | 有・無
|  |  | 検査プロトコルの検討 |  | 検討頻度 |  | 回/年 | 有・無
|  |  | 撮影頻度の検討 |  |  |  |  | 有・無
4 | 造影検査実施前後の |  | 造影検査実施前後に、造影剤副作用の説明を行っている
| 説明及び副作用が |  | 口答説明のみ
| 起こった後の管理 |  | パンフレット等配布
| (該当項目に☑を入れる) |  | 造影剤副作用が起こった患者の管理を適切に行っている
口答説明のみ
電子カルテ記入
パンフレット等配布
5 | 妊娠の確認 |  | 患者の妊娠について確認し、確認した記録がある |  |  |  |  | 有・無
6 | 診療放射線検査を実施する |  | 患者又は患者家族に、放射線診療の正当化について説明し同意を
| 際の患者の同意 |  | 得て検査実施を行っている
| (線量管理記録対象機器 |  | 入院患者についても、検査毎に毎回説明し同意を得ている
| のみ) |  | 検査の説明と同意及び記録方法について指針に記載がある |  |  |  |  | 有・無
| (同意の取得方法で |  | 同意書＊
| 該当項目に☑を入れる) |  | 電子カルテに同意したことの記録
|  |  | その他 | 方法：
ⅩⅣ．診療用放射線機器安全管理体制 | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 医療機器安全管理 |  | 医療機器安全管理責任者を配置していますか |  |  |  |  | 有・無
| 責任者 |  | 職 種
責任者氏名
2 | 医療機器安全管理規定 |  | 医療機器安全管理規程を策定している |  |  |  |  | 有・無
3 | 診療用放射線関連機器等 |  | 医療機器の保守点検計画書を策定している |  |  |  |  | 有・無
| の保守管理 |  | 診療用放射線機器等の定期点検を実施している
| （定期点検を外部委託 |  | X線撮影装置( 一般 透視 移動撮影 移動透視 乳房 骨塩 )
| しているものに☑を入れる） |  | X線CT装置
MRI装置
血管造影装置
ＲＩ関連機器
CR・DR・FPD装置
ワークステーション
PACS
|  |  | その他 | 機器：
|  |  | 装置の日常点検を実施し結果の記録がある(自動注入器含む) |  |  |  |  | 有・無
造影剤自動注入器の定期点検を取扱説明書等に記載された内容
|  |  | で実施し記録している |  | 点検回数 |  | 回/年
放射線診療室の配備機器、薬剤等の管理を適切に行っている
(AED、エコー、心電図、救急カート、造影剤等)
ポケット線量計の精度管理を実施し記録をしている
※校正等の記録：比較校正でも可(ローカルルール)
放射線防護衣の保管・管理を適切に行っている
|  |  | 防護衣劣化のチェックの実施 |  |  |  |  | 有・無
|  |  | 防護衣劣化のチェックの記録 |  |  |  |  | 有・無
4 | 放射線用診療機器の取扱 |  | 装置の取扱説明書を、各装置の周辺に配備している |  |  |  |  | 有・無
| 説明等の管理 |  | 停電時のX線装置等の動作確認等はマニュアル化している |  |  |  |  | 有・無
ⅩⅤ．医療放射線安全管理体制 | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 医療放射線安全管理 |  | 医療放射線安全管理責任者を配置している |  |  |  |  | 有・無
| 責任者 |  | 職 種
責任者氏名
※医療放射線安全管理責任者を診療放射線技師にしている場合
|  |  | 医療放射線安全管理担当医師の配置をしている |  |  |  |  | 有・無
担当医師名
2 | 診療用放射線の安全利用 |  | 診療用放射線の安全利用のための指針を策定している |  |  |  |  | 有・無
| のための指針 |  | ※以下の①～⑤に掲げる事項を文書化したもの
| (指針に記載の有る項目 |  | ① 診療用放射線の安全利用に関する基本的考え方
| に☑を入れる) |  | ② 放射線診療従事者の診療用放射線安全利用の研修に関する
基本的方針
③ 診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための基本方針
④ 放射線過剰被ばくその他の放射線診療関連事例発生時の対応
に関する基本方針
⑤ 医療従事者と患者間の情報共有に関する基本的方針
(当該方針の閲覧に関する事項含む)
3 | 診療用放射線を受ける者の |  | 線量記録は、患者被ばく線量を適切に検証できる様式となっている
| 医療放射線被ばく線量 |  | （医療被ばく線量を記録をしている装置に☑を入れる）
| 及びRI投与量の管理及び |  | ・移動型循環器用X線透視診断装置
| 記録 |  | ・据置型循環器用X線透視診断装置
・X線CT組合せ型循環器X線診断装置
・全身用X線CT診断装置
・診療用放射性同位元素・陽電子断層診療用放射性同位元素
|  |  | ・その他 | 装置
ⅩⅥ．教育研修 | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 放射線診療従事者に |  | 放射線診療従事者に対する診療用放射線安全利用のための研修
| 対する診療用放射線の |  | を実施している(※以下の①～⑤に掲げる事項を含む研修)
| 安全利用のための研修 |  | ① 患者の医療被ばくの基本的な考え方に関する事項
| (研修を実施した項目に |  | ② 放射線診療の正当化に関する事項
| ☑を入れる) |  | ③ 患者の医療被ばくの防護の最適化に関する事項
④ 放射線の過剰被ばくその他の放射線診療関連事例発生時の
対応等に関する事項
⑤ 患者への情報提供に関する事項
|  |  | 当該研修実施回数 |  |  |  | 回/年度
|  |  | 研修内容に自施設で行っている対策、対応等が含まれている |  |  |  |  | 有・無
2 | 放射線診療従事者に |  | 放射線診療従事者に対する放射線機器安全使用のための研修を
| 対する放射線機器の |  | 実施している(※以下の①～⑥に掲げる事項を含む研修)
| 安全使用のための研修 |  | ①医療機器の有効性、安全性について
| (研修を実施した項目 |  | ②医療機器の使用法
| に☑を入れる) |  | ③保守点検に関する事項
④不具合が発生した場合の対応(施設内報告、行政機関報告)
⑤医療機器の使用に関して法令上遵守すべき事項等
⑥放射線の人体への影響
|  |  | 当該研修実施回数 |  |  |  | 回/年度
3 | 放射線診療従事者に対 |  | 放射線診療従事者に対する放射線基礎研修を実施している
| する基礎研修 |  | ・放射線の人体への影響
| (研修を実施した項目 |  | ・管理区域について
| に☑を入れる) |  | ・放射線防護具、放射線個人被ばく測定
・MRI検査室について
・装置更新時
|  |  | ・その他 | 項目
|  |  | 当該研修実施回数 |  |  |  | 回/年度
4 | 放射線障害を防止する |  | 放射線障害を防止するために必要な教育及び訓練を適切に実施
| ために必要な教育及び |  | している
| 訓練 |  | ・放射線の人体に与える影響
| (研修を実施した項目 |  | ・放射性同位元素Iまたは放射線発生装置の安全取扱い
| に☑を入れる) |  | ・放射性同位元素および放射線発生装置による放射線障害の
防止に関する法令
・放射線障害予防規定
十分な知識及び技能を有する者の教育訓練を省略する場合の
省略理由についての記録をしている
5 | 職員の放射線に関する |  | ・診療用放射線安全利用のための研修マニュアル
| 教育研修マニュアル |  | ・放射線機器安全使用のための研修マニュアル
| (該当項目に☑を入れる) |  | ・放射線診療従事者に対する放射線基礎研修マニュアル
・放射線障害を防止するために必要な教育及び訓練マニュアル
6 | 職員の放射線に関する |  | 職員研修の実施につて適切な記録をしている |  |  |  |  | 有・無
| 教育研修の実施の記録 |  | ・開催日時又は受講日時
| (□は研修の記録をして |  | ・講師名
| いる項目に☑を入れる) |  | ・出席者又は受講者
・研修項目
7 | ※当該医療機関外で行わ |  | 当該医療機関外で行われた研修受講確認を適切に行っている
| れた研修を受講した場合 |  | ・当該研修の開催場所
| の受講証明書等による |  | ・開催日時又は受講日時
| 確認 |  | ・講師名
| (確認を実施している |  | ・受講者名
| 項目に☑を入れる) |  | ・研修項目
他の病院でも就業している職員の研修受講状況確認をしている
※研修出席の状況が分かるもの(研修記録、研修受講証明書等)
8 | 研修未受講者についての |  | ※研修未受講者についての対応は、どのようにされていますか
| 対応 |  | 対応記入
ⅩⅦ．医療安全関連マニュアル等 | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 医療安全対策マニュアル |  | 医療安全対策マニュアルは放射線業務に適用できる内容となって
いる
(マニュアルに記載のある項目に☑を入れる)
・患者誤認防止
・転倒転落防止
・検査指示間違い防止
・放射線画像診断レポート等の見落とし防止対策
・事故等の事例発生時の対応の基本方針
2 | 院内感染防止対策 |  | 院内感染防止対策マニュアルは放射線業務に適用できる内容と
| マニュアル |  | なっている
(マニュアルに記載のある項目に☑を入れる)
・主な疾患毎の感染防止対策
・診療用放射線機器毎の検査時感染防止対策＊
・検査等終了後の感染防止策の消毒、片付け等方法
・廃棄物の処理方法
3 | 大規模災害時対応 |  | 大規模災害時対応マニュアルは放射線業務に適用できる内容と
| マニュアル |  | なっている
(マニュアルに記載のある項目に☑を入れる)
・検査室の安全確認
・装置自主点検
・放射線障害防止措置等
・災害後の漏洩線量測定＊
|  |  | 事業継続計画書(BCP)を作成している |  |  |  |  | 有・無
4 | 個人情報保護マニュアル |  | 個人情報保護マニュアルが放射線業務に適用できる内容となって
いる
個人情報が入った情報媒体の盗難・紛失防止の措置等の方法を
記載している
5 | インシデント・アクシデント |  | インシデント・アクシデントレポートが適切に提出されている |  |  |  |  | 有・無
| レポート |  | 放射線部門関連の１ヶ月当りの提出数 |  |  |  | 枚/1月
発生した事故等が、医療安全管理委員会等へ適切に報告され、
背景及び根本原因を分析し効果的な再発防止策等を検討している
インシデント・アクシデント事例の再発防止策が適切に院内で周知
されるとともに遵守されている
再発防止策の検証・評価を適切に行っている
6 | 電子媒体の運用管理規程 |  | 電子媒体運用管理規程は放射線業務に適用できる内容となって
いる
|  |  | サイバーセキュリティ対策について記載されている |  |  |  |  | 有・無
・PC等の脆弱化情報を収集し速やかに対策が行える内容
・診療継続のため直ちに必要な情報を検討し、データやシステムの
バックアップを確実に行える内容
・サイバー攻撃を想定した対処手順当の訓練等の内容
・システムのサイバー攻撃の際の連絡体制がわかる内容
（３）放射性同位元素：RI
点 検 項 目 | [7 empty] | 確認
Ⅰ．届出について(RI・PET関係) | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | RI検査装置の状況確認 |  | CTやMRIとの組合せ型がある |  |  |  |  | 有・無
| (該当項目に☑を入れる) |  | ・CT組合せ型
・MRI組合せ型
2 | RI検査装置の使用室等の |  | CT・MRI組合せ型が有りの場合、構造はX線診療室又はMRI室の
| 構造 |  | 構造設備の基準を満たし、かつ放射性同位元素使用室の基準も
満たしている
3 | RI関連の届出 |  | RIの備付、変更、廃止の届出をし、保存している
[5 empty] | 保存期間 |  | 年間
CT組合せ型装置が有る場合は、備付、変更、廃止の届出をし、
書類を保存している
|  |  | CT組合せ型装置が有る場合は、備付、変更、廃止届等で届出を |  |  |  |  | 有・無
行っていない装置がある
ＲＩの年間使用量等の届出を行っている
|  |  | 構造設備等の変更で、届出をしていないものがある |  |  |  |  | 有・無
4 | 労働安全衛生法の届出 |  | 労働安全衛生法に基づく届出を労働基準監督署へ行っている
Ⅱ．放射性同位元素使用状況 | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | RIの管理書類 |  | ＲＩの受領に関する記録がある |  |  |  |  | 有・無
（受領日・受領者・核種・数量等）
|  |  | ＲＩの使用に関する記録がある |  |  |  |  | 有・無
（使用日・使用者・患者名・核種・数量、残量等）
|  |  | ＲＩの調剤（標識）に関する記録がある |  |  |  |  | 有・無
（調剤日・調剤者・使用者・患者名・キット名・核種・数量等）
|  |  | ＲＩの使用記録を集計した台帳がある |  |  |  |  | 有・無
(１日毎、３月毎、１年毎)
|  |  | ＲＩの投与量の記録は、投与日時の投与量を記録している |  |  |  |  | 有・無
2 | 各種測定の実施及び記録、 |  | 空間線量率 | １月に１回以上測定 |  | 期間
| 保存 |  |  | ※エリアモニタでも可
| (実施している項目に☑を |  | 表面汚染 | １月に１回以上測定 |  | 期間
| 入れる) |  | 密度
|  |  | 空気中ＲＩ | １月に１回以上測定 |  | 期間
|  |  | 濃度 | ※作業環境測定法
|  |  | 排気中ＲＩ | 常時
濃度
|  |  | 排水中ＲＩ | 常時
|  |  | 濃度 | 期間毎（ |  | 月毎 ）
必要時
|  |  | 適切な期間、保存している (保存期間) |  |  |  | 年間
測定結果を管理者が確認している
3 | 放射性同位元素の使用量が、届出をしている年間使用量を超えていない
※今年の届出使用予定量
種類
形状
年間使用予定数量(Bq)
最大貯蔵予定数量(Bq)
３月間最大使用予定数量(Bq)
１日最大使用予定数量(Bq)
4 | その他の放射性同位元素の |  | 校正用線源の保有について
| 保有について |  | 文部科学省への届出・許可を要するもの |  |  |  |  | 有・無
|  |  | 文部科学省への届出・許可が不要のもの |  |  |  |  | 有・無
上記以外の線源の保有について
|  |  | 医療法上の届出不要で原子力規制委員会への届出が必要なもの |  |  |  |  | 有・無
Ⅲ．管理区域(RI・PET関係) | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 管理区域の設定 |  | 管理区域の標識が各検査室に表示されている |  |  |  |  | 有・無
|  |  | 管理区域内に放射線検査と関係無い機器、物品等がある |  |  |  |  | 有・無
|  |  | 検査室名を各検査室に正しく表示している |  |  |  |  | 有・無
|  |  | 放射線診療従事者注意事項が各検査室の操作部周辺に表示され |  |  |  |  | 有・無
ている
|  |  | 患者に対する注意事項が各検査室患者入口の目の届く場所に表示 |  |  |  |  | 有・無
されている
操作室周辺に漏洩線量測定結果書を掲示し、測定結果を職員へ
周知している
|  |  | CT撮影を行う場合、使用中のランプ等が表示される仕組みがある |  |  |  |  | 有・無
2 | 管理区域内の必要な装備 |  | 管理区域内に以下のものを備付けている
| 及び設備 |  | (RI室に配備されているのもに☑を入れる)
| （測定器は校正日を記入 |  | ・使用室
| してください） |  | ・準備室
・フード
・グローブボックス
・検査室
・貯蔵室
・貯蔵容器
・廃棄物保管室
・汚染検査室
・汚染除去室（シャワー等）
・トイレ
・待合室
・更衣室
・ハンド・フット・クロスモニター
|  |  | ・シンチレーション式サーベイメーター（ |  |  |  | 台)
[5 empty] | 最終校正日 | 年 月 日
|  |  | ・電離箱式サーベイメーター（ |  |  |  | 台)
[5 empty] | 最終校正日 | 年 月 日
|  |  | ・ＧＭ管式サーベイメーター（ |  |  |  | 台)
[5 empty] | 最終校正日 | 年 月 日
3 | RI室出入口等の構造 |  | 人が常時出入りする出入口は１か所となっている
|  |  | 保管廃棄設備の外部に通じる扉等には、閉鎖設備又は器具がある |  |  |  |  | 有・無
4 | RI設備の立入禁止措置等 |  | 排気設備・排水設備への立入禁止措置がある |  |  |  |  | 有・無
|  |  | 排液処理槽の開口部に、立入禁止措置がある |  |  |  |  | 有・無
5 | 作業衣の着用及び管理 |  | 作業衣を着用している
作業衣を着用したまま管理区域から退出していない
6 | 排気設備 |  | 排気設備は適切なものとなっている
|  |  | 直近のフィルター交換年月日 |  |  | 年 月 日
7 | 排水設備 |  | 排水設備は適切なものとなっている
|  |  | 貯留槽の有無 |  |  |  |  | 有・無
|  |  | 希釈槽の有無 |  |  |  |  | 有・無
8 | 廃液処理槽 |  | 放射性同位元素濃度の測定、流出調整の構造がある |  |  |  |  | 有・無
9 | 貯蔵容器 |  | 貯蔵容器の防護は適切なものとなっている(遮蔽能力)
貯蔵容器の構造及び材質は適切なものとなっている
10 | RI・PET室の構造 |  | 床の構造及び材質は適切なものとなっている(損傷等はありませんか)
11 | 汚染された医療器具等の |  | 汚染された医療器具等の持ち出しの措置を適切に行っている
| 持出 |  | 方 法
12 | 一時立入者の記録 |  | 管理区域内の滞在時間の記録 |  |  |  |  | 有・無
|  |  | 一時立入者の被ばく線量測定の記録 |  |  |  |  | 有・無
13 | RI、PETの廃止 |  | RIを備えなくなった際、廃止後措置を適切に行っている
Ⅳ． 管理区域(PET) | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | サイクロトロン |  | サイクロトロンを備付けている |  |  |  |  | 有・無
|  |  | 放射線障害防止法による届出をしている |  |  |  |  | 有・無
2 | 管理区域の設備 |  | 管理区域内に以下のものを備付けている |  |  |  |  | 有・無
| (□は備付ているもの項目 |  | ・陽電子準備室
| に☑を入れる) |  | ・陽電子診療室
・陽電子待合室
3 | 職員の被ばく軽減措置等 |  | 放射線作業従事者の被ばく防止対策を適切に行っている
（防護衝立・患者の導線等）
4 | 放射線施設に立ち入る者 |  | 外部被ばく測定の対象者、測定部位、測定方法が適切である
| の放射線の量の測定 |  | 測定の信頼性確保のための措置が適切である(外部被ばく)
一時立入者用の測定器の点検、校正の方法が適切である(外部被ばく)
内部被ばく測定の対象者、測定時期、測定方法が適切である
測定器の点検、校正の方法が適切である(内部被ばく)
Ⅴ．医用画像情報管理(RI・PET関係) | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 画像データ及び電子データ |  | 適切な期間、保存している (保存期間) |  |  |  | 年間
| の管理 |  | バックアップを適切に行っている(方法： |  |  | )
Ⅵ．漏洩線量測定(RI・PET関係) | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 漏洩線量測定 |  | 管理区域の線量当量測定をしている：使用後１回/１ヶ月以上
測定結果を管理者が確認し、適切に保存している
[5 empty] | 保存期間 |  | 年間
Ⅶ．医療用放射性汚染物の廃棄 | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 医療用放射性汚染物の |  | 医療用放射性汚染物の廃棄を適切に行っている
| 廃棄 |  | ・感染性一般廃棄物
| (分別している項目に☑ |  | ・感染性産業廃棄物
| を入れる) |  | ・放射性廃棄物
2 | 感染性廃棄物を保管する |  | 感染性廃棄物を保管する容器は適切に区分されている
| 容器の3区分 |  | ・鋭利状なもの
| (分別している項目に☑ |  | ・液状又は泥状のもの
| を入れる) |  | ・固形状のもの
3 | ＲＩの汚染物の取扱い |  | ＲＩの汚染物の取扱いに関する記録がある(オムツ、尿パック等) |  |  |  |  | 有・無
ＲＩ汚染物を病棟等で一時保管している場合、看護師等病院職員
へ管理について適切な説明をし、理解を得ている
4 | ＲＩの廃棄に関する記録がある ※ アイソトープ協会への受渡し記録 | [6 empty] | 有・無
現在保管中の廃棄物
| 種類 | 可燃物 |  | 難燃物 |  | 不燃物
| 数量 | 本 |  | 本 |  | 本
廃棄物出荷状況
| 種類 | 可燃物 |  | 難燃物 |  | 不燃物
| 数量 | 本 |  | 本 |  | 本
| 最終廃棄物出荷状況 |  |  | 年 月 日
5 | 排気フィルター交換記録(最終交換日・交換内容が分かるもの) | [6 empty] | 有・無
| フィルターの種類 |  | 交換年月日 |  |  | 個数
| プレフィルター |  | 年 月 日 |  |  | 個
| ヘパフィルター |  | 年 月 日 |  |  | 個
| チャコールフィルター |  | 年 月 日 |  |  | 個
6 | フィルターの交換時期 |  | ・定期でフィルターを交換
| (該当項目に☑を入れる) |  | ・差圧計の値でフィルターを交換
Ⅷ．機器管理(RI・PET関係) | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 装置の点検等 |  | 装置の定期点検を実施し、結果を保存している(保守契約等)
|  |  | 装置の日常点検を実施し、点検記録簿を作成している |  |  |  |  | 有・無
停電時の動作確認等は行っている
2 | 装置取扱説明書について |  | 装置の取扱説明書を、各装置の周辺に配備している |  |  |  |  | 有・無
Ⅸ．照射録(RI・PETのCT組合せ型関係記録) | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 照射録 |  | 照射録を作成している：ＣＴ撮影の場合 |  |  |  |  | 有・無
|  |  | 照射録に必要事項の記入がある |  |  |  |  | 有・無
| (照射録に記載の有る |  | ・患者氏名
| 項目に☑を入れる) |  | ・性別
・年齢
・照射年月日
・指示を受けた医師の氏名及びその指示内容(検査依頼時)
・撮影部位
・撮影条件
・撮影回数
・照射について指示した医師の署名(撮影終了後)
・撮影実施診療放射線技師名
・CTDIvol値・DLP値
Ⅹ．安全管理体制(RI・PET関係) | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 放射性医薬品管理者 |  | 放射性医薬品管理者を配置している |  |  |  |  | 有・無
職 種
責任者氏名
2 | 薬剤の調製実施者 |  | 薬剤の調製実施者を置いている |  |  |  |  | 有・無
職 種
責任者氏名
3 | 放射性廃棄物の管理 |  | 放射性廃棄物の管理責任者を配置している |  |  |  |  | 有・無
| 責任者 |  | 責任者氏名
4 | 陽電子断層撮影診療に |  | 陽電子断層撮影診療に関する安全管理責任者を配置している |  |  |  |  | 有・無
| 関する安全管理責任者 |  | 責任者氏名
5 | 「所定の研修」について |  | 「所定の研修」を修了した医師がいる |  |  |  |  | 有・無
研修受講者氏名
|  |  | 「所定の研修」を修了した診療放射線技師がいる |  |  |  |  | 有・無
研修受講者氏名
6 | RIの一時保管場所 |  | RIの一時保管場所は、盗難予防措置がしっかりしている
| の管理 |  | (早朝等RI室不在時)
7 | 緊急時連絡体制 |  | 事故、盗難等発生時の連絡体制が確立されている
患者急変時の対応手順や連絡体制は確立されている
8 | 放射性医薬品投与時の |  | 放射性医薬品投与の際は、新しく血管確保し投与している
投与方法
9 | 患者家族の被ばく防護 |  | ＊RI投与後の患者の家族との接し方等を説明している
（４）放射線治療病室
Ⅰ．放射線治療病室 | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 放射線治療病室の利用 |  | 対象患者を放射線治療病室以外へ入院させることがある |  |  |  |  | 有・無
※対象患者：照射装置・器具を挿入している、RIにより治療をうけている患者
|  |  | 一般の患者を放射線治療病室へ入院させることがある |  |  |  |  | 有・無
|  |  | 対象患者が退出基準を満たした後も、放射線治療病室へ入院させている |  |  |  |  | 有・無
ことがある
|  |  | 対象患者毎に表示がある |  |  |  |  | 有・無
対象患者の退出制限は守られている
2 | 放射線治療病室の |  | 管理区域内の滞在時間 |  |  |  |  | 有・無
| 一時立入者の記録 |  | 一時立入者の被ばく線量測定 |  |  |  |  | 有・無
3 | RIによる治療の記録 |  | 非密封ＲＩによる治療の記録がある |  |  |  |  | 有・無
（使用日・患者名・核種・数量等）
|  |  | 密封ＲＩによる治療の記録がある |  |  |  |  | 有・無
（使用日・患者名・核種・数量等）
4 | 放射線治療病室の管理 |  | 放射線治療病室の測定を実施している
5 | 放射線照射器具の管理 |  | 放射線照射器具の紛失防止対策を適切に実施している
（５）放射線治療
点 検 項 目 | [7 empty] | 確認
Ⅰ 届出について(放射線治療) | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 診療用高エネルギー |  | 診療用高エネルギー放射線発生装置の届出がある
| 放射線発生装置の届出 |  |  |  | 保存期間 |  | 年間
|  |  | 構造設備等の届出をしている |  |  |  |  | 有・無
|  |  | 高周波利用設備許可証がある |  |  |  |  | 有・無
2 | 労働安全衛生法上の届出 |  | 労働安全衛生法に基づく届出を労働基準監督署へ行っている
3 | 放射線障害予防規程 |  | 放射線障害予防規程の変更等を、原子力規制委員会へ届出をして
いる
Ⅱ 漏洩線量測定について(放射線治療) | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 放射線障害の発生する |  | 放射線障害の発生するおそれのある場所の測定を適切に行っている
| おそれのある場所の |  | 漏洩線量測定の実施方法の該当するものに☑を入れる
| 放射線量の測定 |  | 自施設実施
|  |  | 委託実施 | 委託先
測定回数は年２回実施している
測定結果の保存は適切である
[5 empty] | 保存期間 |  | 年間
2 | 中性子線の測定 |  | 中性子線の測定を実施している（８ＭeＶ以上）
測定結果の保存は適切である
3 | 測定結果記録用紙 |  | 測定結果記録用紙に必要事項が記入がある |  |  |  |  | 有・無
(記録用紙に記載の有る必要事項に☑を入れる)
・測定年月日
・測定方法
・測定条件(管電圧、管電流、時間、距離等)
・測定箇所
・測定方向
・測定実施者名
・測定器の種類、型式
・測定器の性能
・測定結果
測定結果を管理者が確認している
4 | 測定方法 |  | 測定方法は適切に実施している
測定点
BG値の測定
方向依存性
３ヶ月積算
測定レンジの選択(撮影－積算レンジ、透視－線量率レンジ)
5 | 測定結果 |  | 測定結果は適切である
使用室境界（1mSv/週）
管理区域境界（1.3mSv/3月）
漏洩がある箇所に対する措置をしている
措置内容
6 | 放射線障害のおそれの |  | 電離箱式サーベイメーターの校正は適切に実施されている
| ある場所の放射線量の |  |  |  | 最終校正日 | 年 月 日
| 測定用の測定器の管理 |  | 電離箱式サーベイメーターの点検
|  |  | 点検回数 |  |  | 回/年
点検方法
中性子線用サーベイメーターの校正は適切に実施されている
[5 empty] | 最終校正日 | 年 月 日
中性子線用サーベイメーターの点検
|  |  | 点検回数 |  |  | 回/年
点検方法
Ⅲ 校正記録について(放射線治療) | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 診療用高エネルギー |  | 診療用高エネルギー放射線発生装置の放射線量（出力線量）を
| 放射線発生装置の |  | 測定している
| 出力線量測定 |  | ・出力測定の実施（６ヶ月ごと、ガイドライン１ヶ月に１回）
| (測定結果書に記載して |  | (最終測定値： |  |  |  | )
| いる項目に☑を入れる) |  | ・直近の測定年月日（ |  | 年 月 日 |  | )
|  |  | ・測定方法 （ |  | 標準測定法12 ・ 標準測定法01 )
・使用測定器の種類・形式
（種類： 型式： ）
・測定条件（方向等）
・測定結果
・測定に基づく補正の概要
|  |  | ・測定実施者(氏名： |  |  |  | )
記録を５年間保存している
2 | 線量計の校正 |  | 線量計の校正は適切に行っている |  |  | （指頭型 ・ 平行平板型）
|  |  | 最終校正日 | 年 月 日
線量計名
Ⅳ 医用画像情報等管理(放射線治療) | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 画像データ、フィルム及び |  | 画像データ及びフィルムは、適切な期間、保存している
| 電子データの保存 |  |  |  | 保存期間 |  | 年間
| バックアップ |  | 電子データのバックアップを適切に行っている
方 法
Ⅴ 照射録について(放射線治療) | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 照射録の記載事項 |  | 照射録は、適切な記載事項の記録がある |  |  |  |  | 有・無
(照射録に記載している項目に☑を入れる)
・患者氏名
・性別
・年齢(生年月日不可)
・照射年月日
・照射条件（補助具等）
・照射技師名
・指示内容
・治療計画の概要
・指示をした医師又は歯科医師署名
・定位照射
・ＩＭＲＴ
Ⅵ 管理区域(放射線治療) | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 管理区域の設定 |  | 管理区域の標識が各検査室に表示されている |  |  |  |  | 有・無
|  |  | 管理区域内にみだりに人が立ち入れない措置がある |  |  |  |  | 有・無
|  |  | 診療用高エネルギー放射線発生装置である旨の標識がある |  |  |  |  | 有・無
|  |  | 放射線診療従事者注意事項が各操作室周辺に表示されている |  |  |  |  | 有・無
|  |  | 患者に対する注意事項が各患者入口の目の届く場所に |  |  |  |  | 有・無
表示されている
操作室周辺に漏洩線量測定結果書を掲示し、測定結果を職員へ
へ周知している
2 | 感染防止対策 |  | 感染性廃棄物の処理を適切に行っている
|  |  | 手洗い場、手指消毒の設備等が適切にある |  |  |  |  | 有・無
Ⅶ 密封小線源関係 | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 密封小線源の管理記録 |  | 受入、保管、廃棄の記録がある |  |  |  |  | 有・無
|  |  | 線源使用記録、線源の確認・測定記録がある |  |  |  |  | 有・無
|  |  | 使用後、紛失防止のための線量測定記録がある |  |  |  |  | 有・無
|  |  | 器具の永久挿入に係わる記録がある |  |  |  |  | 有・無
Ⅷ 使用記録について | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | １週間当たりの延べ使用 |  | １週間当たりの延べ使用時間を適切に記録し、保存している |  |  |  |  | 有・無
| 時間の記録保存 |  | ※ただし、部屋の隔壁等外側が所定の実効線量率（20μSv/h）以下
になるよういに遮へいされている場合はこの限りではありません
(記録簿に記載している項目に☑を入れる)
・装置の種類
・使用年月日
・目的・方法・場所
・従事者
・障害防止法上許可使用時間
・超過使用の有無
・業者等の使用記録
|  |  | 届出の最大使用時間又は、最大使用線量の記載がある |  |  |  |  | 有・無
|  |  | 最大使用時間 | 週 |  | ３ヶ月
|  |  | 最大使用線量 | 週 |  | ３ヶ月
※記入は「最大使用時間」と「最大使用線量」のどちらか片方でも
構いません
2 | 移動型高エネルギー |  | 移動型高エネルギー放射線発生装置の記録がある |  |  |  |  | 有・無
| 放射線発生装置の記録 |  | (記録簿に記載している項目に☑を入れる)
・移動型高エネルギー発生装置の手術室使用記録
・適切な放射線防護措置等
3 | 装置の実照射時間の記録等(※「実用時間」と「実使用線量」のどちらか片方でも構いません)
| 実使用時間 |  |  | 実使用線量
|  |  | 時間/週 |  |  |  | Gy/週 ａｔ 1m
|  |  | 時間/３月 |  |  |  | Gy/3月 ａｔ 1m
実使用時間(線量)には、測定や点検時の照射時間(線量)を加算している
Ⅸ 放射線障害予防規程関連 | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 放射線障害予防規程 |  | 放射線障害予防規程の変更等を、原子力規制委員会へ届出をして
いる
|  |  | 最終改訂時期 |  | 年 月改訂
2 | 放射線障害予防規程 |  | 放射線障害予防規程に必要事項の記載が適切にある |  |  |  |  | 有・無
| の必要事項 |  | (放射線障害予防規程に記載している項目に☑を入れる)
・放射線取扱主任者に関すること
・職務及び組織
・主任者の代理者
・施設の維持及び管理並びに放射線施設の点検
・ＲＩ又は放射線発生装置等の使用に関すること
・ＲＩ等の受払、保管、運搬、廃棄等に関すること
・放射線量及びRIによる汚染の状況並びに測定及び措置等の記録
・放射線障害を防止するために必要な教育及び訓練に関すること
・健康診断に関すること
・放射線障害を受けた者又はおそれのある者の保健上必要な措置
・放射線障害防止に関する記帳及び保存
・地震、火災、その他災害時の措置
・危険時の措置
・放射線障害のおそれがある場合又は発生した場合の情報提供
・放射線障害のおそれがある場合又は発生した場合の応急措置
(応急措置を講ずる者に関する職務及び組織 )
(必要な設備又は資機材の整備、手順、訓練の実施)
(都道府県警察、消防機関及び医療機関その他の関係機関との連携)
・放射線障害の防止に関する業務改善
・放射線管理状況の報告
・その他放射線障害の防止に関し必要な事項
Ⅹ 安全管理体制(放射線治療) | [7 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 放射線治療室の安全 |  | 室内にモニター監視用カメラ等の設備がある |  |  |  |  | 有・無
| 設備 |  | 放射線発生時に、放射線照射中の旨が分かる表示が自動で表示 |  |  |  |  | 有・無
される仕組みがある
扉にはインターロック機能が設けられ、装置と連動している
|  |  | 室内に閉じ込められた者が速やかに脱出できるような措置がある |  |  |  |  | 有・無
|  |  | 搬入口、非常口等の通常出入りしない出入口の扉を外部から開閉 |  |  |  |  | 有・無
できないようにするための措置がある
2 | 診療用高エネルギー |  | 診療用高エネルギー放射線発生装置の使用業務は、それぞれ
| 放射線発生装置の |  | 専用の使用室において行われている
| 使用室 |  | (特別な場合には手術室で使用してもよい)
管理区域内に、放射線診療と無関係の装置や設備を備付けたり、
管理区域の目的以外の使用等はしていない
手術室で使用している場合、使用目的、防護措置等適切に行われ
ている
3 | 放射線障害防止措置 |  | 診療用高エネルギー放射線発生装置は、障害防止の措置が講じ |  |  |  |  | 有・無
られている
4 | 誤照射等の防止対策 |  | 誤照射等の防止対策が構築されている |  |  |  |  | 有・無
(□は実施している対策に☑を入れる)
・照射ダブルチェック実施
※方法
・照射線量値の検証
・過線量事故防止
・治療部位確認
・治療計画の検証、ダブルチェック実施
|  |  | 放射線治療医師(常勤 |  | 名 | 、非常勤 | 名)
|  |  | 放射線治療担当技師( |  |  | 名体制 )
5 | 事故等発生時の対策 |  | 事故等発生時の対策を講じている |  |  |  |  | 有・無
(□は実施している対策に☑を入れる)
・事故発生時の対応マニュアル等
・停電時の動作確認のマニュアル等
・緊急連絡網の整備
・連絡・報告体制
6 | 放射線安全委員会 |  | 放射線安全委員会を適切に開催している
[5 empty] | 年間開催数 |  | 回/年度
|  |  | 放射線安全委員会の議事録を作成している |  |  |  |  | 有・無
7 | 放射化物の取扱い |  | 放射化物の取扱いを適切に行っている
|  |  | ・放射化物保管廃棄設備の設置 |  |  |  |  | 有・無
保管場所
・放射化物は直ちに廃棄
|  |  | 保管廃棄に関する記録・放射線量の測定 |  |  |  |  | 有・無
|  |  | 保管廃棄設備の届出 |  |  |  |  | 有・無
(□は保管廃棄設備の届出状況に該当するものに☑を入れる)
・済
・未
・非該当
Ⅺ．その他病院独自の取り組み(医療安全、機器管理、業務の効率化、職員の教育等)
全国循環器撮影研究会 |  |  | ＊IVR被ばく低減認定施設 |  |  |  | 認定 ・ 申請中 ・ 未
日本乳がん検診精度管理中央機構 |  |  | ＊マンモグラフィ施設・画像評価認定 |  |  |  | 認定 ・ 申請中 ・ 未
日本医療機能評価機構（JCQHC） |  |  | ＊病院機能評価認定 |  |  |  | 認定 ・ 申請中 ・ 未
日本診療放射線技師会（JART） |  |  | ＊医療被ばく低減施設認定 |  |  |  | 認定 ・ 申請中 ・ 未
|  |  | ＊業務拡大に伴う統一講習会 |  |  |  | 受講済者数（ |  | )人数
|  |  | ＊診療放射線技師法改正に向けた告示研修 |  |  |  | 受講済者数（ |  | )人数
|  |  | 告示研修（実技研修） |  |  |  | 受講済者数（ |  | )人数
※その他(前回立入検査指導事項の改善等含む)
（５）現在備付のエックス線装置及び放射線発生装置等一覧表（MRI含む） | [7 empty] | No.１
整理番号 | 設置室名 |  | 用 途 |  | 取扱説明書記載の一般機器名 |  |  | 線量管理・記録実施
保守契約の状況
| 備付届出年月日 |  | メーカー |  | 装置型式 |  |  | 点検実施回数
1 | [7 empty] | 管理記録 | (実・未)
[8 empty] | 保守契約 | (有・無)
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 回
( 定期 ・ スポット )
2 | [7 empty] | 管理記録 | (実・未)
[8 empty] | 保守契約 | (有・無)
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 回
( 定期 ・ スポット )
3 | [7 empty] | 管理記録 | (実・未)
[8 empty] | 保守契約 | (有・無)
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 回
( 定期 ・ スポット )
4 | [7 empty] | 管理記録 | (実・未)
[8 empty] | 保守契約 | (有・無)
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 回
( 定期 ・ スポット )
5 | [7 empty] | 管理記録 | (実・未)
[8 empty] | 保守契約 | (有・無)
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 回
( 定期 ・ スポット )
6 | [7 empty] | 管理記録 | (実・未)
[8 empty] | 保守契約 | (有・無)
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 回
( 定期 ・ スポット )
7 | [7 empty] | 管理記録 | (実・未)
[8 empty] | 保守契約 | (有・無)
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 回
( 定期 ・ スポット )
8 | [7 empty] | 管理記録 | (実・未)
[8 empty] | 保守契約 | (有・無)
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 回
( 定期 ・ スポット )
9 | [7 empty] | 管理記録 | (実・未)
[8 empty] | 保守契約 | (有・無)
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 回
( 定期 ・ スポット )
10 | [7 empty] | 管理記録 | (実・未)
[8 empty] | 保守契約 | (有・無)
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 回
( 定期 ・ スポット )
（５）現在備付のエックス線装置及び放射線発生装置等一覧表（MRI含む） | [7 empty] | No.２
整理番号 | 設置室名 |  | 用 途 |  | 取扱説明書記載の一般機器名 |  |  | 線量管理・記録実施
保守契約の状況
| 備付届出年月日 |  | メーカー |  | 装置型式 |  |  | 点検実施回数
11 | [7 empty] | 管理記録 | (実・未)
[8 empty] | 保守契約 | (有・無)
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 回
( 定期 ・ スポット )
12 | [7 empty] | 管理記録 | (実・未)
[8 empty] | 保守契約 | (有・無)
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 回
( 定期 ・ スポット )
13 | [7 empty] | 管理記録 | (実・未)
[8 empty] | 保守契約 | (有・無)
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 回
( 定期 ・ スポット )
14 | [7 empty] | 管理記録 | (実・未)
[8 empty] | 保守契約 | (有・無)
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 回
( 定期 ・ スポット )
15 | [7 empty] | 管理記録 | (実・未)
[8 empty] | 保守契約 | (有・無)
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 回
( 定期 ・ スポット )
16 | [7 empty] | 管理記録 | (実・未)
[8 empty] | 保守契約 | (有・無)
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 回
( 定期 ・ スポット )
17 | [7 empty] | 管理記録 | (実・未)
[8 empty] | 保守契約 | (有・無)
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 回
( 定期 ・ スポット )
18 | [7 empty] | 管理記録 | (実・未)
[8 empty] | 保守契約 | (有・無)
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 回
( 定期 ・ スポット )
19 | [7 empty] | 管理記録 | (実・未)
[8 empty] | 保守契約 | (有・無)
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 回
( 定期 ・ スポット )
20 | [7 empty] | 管理記録 | (実・未)
[8 empty] | 保守契約 | (有・無)
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 回
( 定期 ・ スポット )
（５）現在備付のエックス線装置及び放射線発生装置等一覧表（MRI含む） | [7 empty] | No.３
整理番号 | 設置室名 |  | 用 途 |  | 取扱説明書記載の一般機器名 |  |  | 線量管理・記録実施
保守契約の状況
| 備付届出年月日 |  | メーカー |  | 装置型式 |  |  | 点検実施回数
21 | [7 empty] | 管理記録 | (実・未)
[8 empty] | 保守契約 | (有・無)
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 回
( 定期 ・ スポット )
22 | [7 empty] | 管理記録 | (実・未)
[8 empty] | 保守契約 | (有・無)
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 回
( 定期 ・ スポット )
23 | [7 empty] | 管理記録 | (実・未)
[8 empty] | 保守契約 | (有・無)
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 回
( 定期 ・ スポット )
24 | [7 empty] | 管理記録 | (実・未)
[8 empty] | 保守契約 | (有・無)
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 回
( 定期 ・ スポット )
25 | [7 empty] | 管理記録 | (実・未)
[8 empty] | 保守契約 | (有・無)
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 回
( 定期 ・ スポット )
26 | [7 empty] | 管理記録 | (実・未)
[8 empty] | 保守契約 | (有・無)
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 回
( 定期 ・ スポット )
27 | [7 empty] | 管理記録 | (実・未)
[8 empty] | 保守契約 | (有・無)
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 回
( 定期 ・ スポット )
28 | [7 empty] | 管理記録 | (実・未)
[8 empty] | 保守契約 | (有・無)
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 回
( 定期 ・ スポット )
29 | [7 empty] | 管理記録 | (実・未)
[8 empty] | 保守契約 | (有・無)
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 回
( 定期 ・ スポット )
30 | [7 empty] | 管理記録 | (実・未)
[8 empty] | 保守契約 | (有・無)
| 年 月 日 | [6 empty] | 年 回
( 定期 ・ スポット )

## リスト
○ | 有・無 | ( 定期 ・ スポット ) | 移動型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | 年１回 | 認定 ・ 申請中 ・ 未 | 医師 | (実・未) | ― | 実施・未実施 | 紙 ・ 電子 | （指頭型 ・ 平行平板型） | （ 廃棄 ・ 移設 ・ 譲渡 ） | 当直 ・ 夜勤 ・ 呼び出し ・ その他 ・ なし | 原本・複写・未確認 | 標準測定法12 ・ 標準測定法01 ) | (有・無)
× | 有 | ( 定期 ) | 移動型アナログ式循環器用X線透視診断装置 | 年２回 | 認定 | 歯科医師 | （実） | 医師 | 未実施 | 紙 | ( 指頭型 ) | （ 廃棄 ) | 当直 | 原本 | 標準測定法12 ) | (有)
△ | 無 | ( スポット ) | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | 年３回 | 申請中 | 診療放射線技師 | （未） | 診療放射線技師 | 実施 | 電子 | ( 平行平板型 ) | （ 移設 ） | 夜勤 | 複写 | 標準測定法01 ) | (無)
― | ― |  | 据置型アナログ式循環器用X線透視診断装置 | 年４回 | 未 | 臨床工学技士 |  | 薬剤師 |  |  |  | （ 譲渡 ） | 呼び出し | 未確認 |  | ―
|  |  | X線CT組合せ型循環器X線透視装置 | 未実施 |  | 臨床検査技師 |  | その他： | ― |  |  |  | その他（ ）
|  |  | 全身用X線CT診断装置 |  |  | 看護師 | [6 empty] | なし
|  |  | X線CT組合せ型ポジトロンCT装置 |  |  | 薬剤師
|  |  | X線CT組合せ型SPECT装置 |  |  | その他：
据置型デジタル式汎用X線診断装置
据置型デジタル式汎用一体型X線診断装置
据置型アナログ式汎用X線診断装置
据置型アナログ式汎用一体型X線診断装置
移動型デジタル式汎用X線透視診断装置
移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置
移動型アナログ式汎用X線透視診断装置
移動型アナログ式汎用一体型X線透視診断装置
据置型デジタル式汎用X線透視診断装置
据置型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置
据置型アナログ式汎用X線透視診断装置
据置型アナログ式汎用一体型X線透視診断装置
移動型デジタル式汎用X線診断装置
移動型デジタル式汎用一体型X線診断装置
移動型アナログ式汎用X線診断装置
移動型アナログ式汎用一体型X線診断装置
ポータブルデジタル式汎用X線診断装置
ポータブルデジタル式汎用一体型X線診断装置
ポータブルアナログ式汎用X線診断装置
ポータブルアナログ式汎用一体型X線診断装置
ポータブルデジタル式汎用X線透視診断装置
ポータブルデジタル式汎用一体型X線透視診断装置
ポータブルアナログ式汎用X線透視診断装置
ポータブルアナログ式汎用一体型X線透視診断装置
診断用直接X線断層撮影装置
診断用多方向X線断層撮影装置
乳房撮影組合せ型X線診断装置
据置型アナログ式乳房用X線診断装置
ポータブルアナログ式乳房用X線診断装置
移動型アナログ式乳房用X線診断装置
据置型デジタル式乳房用X線診断装置
移動型デジタル式乳房用X線診断装置
ポータブルデジタル式乳房用X線診断装置
移動型デジタル式泌尿器・婦人科用X線透視診断装置
移動型アナログ式泌尿器・婦人科用X線透視診断装置
据置型デジタル式泌尿器・婦人科用X線透視診断装置
据置型アナログ式泌尿器・婦人科用X線透視診断装置
気脳造影用X線診断装置
腹部集団検診用X線診断装置
腹部集団検診用一体型X線診断装置
胸部集団検診用X線診断装置
胸部集団検診用一体型X線診断装置
胸･腹部集団検診用X線診断装置
胸･腹部集団検診用一体型X線診断装置
歯科集団検診用パノラマX線撮影装置
単一エネルギー骨X線吸収測定装置
単一エネルギー骨X線吸収測定一体型装置
二重エネルギー骨X線吸収測定装置
二重エネルギー骨X線吸収測定一体型装置
X線ＣＴ組合せ型循環器X線診断装置
デジタル式口内汎用歯科X線診断装置
アナログ式口内汎用歯科X線診断装置
アナログ式口外汎用歯科X線診断装置
デジタル式口外汎用歯科X線診断装置
アナログ式歯科用パノラマX線診断装置
デジタル式歯科用パノラマX線診断装置
アナログ式歯科用パノラマ・断層撮影X線診断装置
デジタル式歯科用パノラマ・断層撮影X線診断装置
頭蓋計測用X線診断装置
頭蓋計測用一体型X線診断装置
歯科用デジタル式X線撮影センサ
パノラマ用デジタル式X線センサ
頭蓋計測用デジタル式X線センサ
部位限定X線CT診断装置
全身用X線ＣＴ診断装置
人体回転型全身用X線ＣＴ診断装置
全身用エレクトロンビームX線ＣＴ診断装置
アーム型X線ＣＴ診断装置
核医学診断用据置型ガンマカメラ
核医学診断用移動型ガンマカメラ
核医学診断用検出器回転型ＳＰＥＣＴ装置
核医学診断用リング型ＳＰＥＣＴ装置
核医学診断用ポジトロンＣＴ装置
核医学データ処理装置
骨放射線吸収測定装置
骨放射線吸収測定装置用放射線源
RI動態機能検査装置
放射性医薬品合成設備
核医学診断用直線型スキャナ
核医学装置用手持型検出器
甲状腺摂取率測定用核医学装置
核医学装置ワークステーション
X線ＣＴ組合せ型ポジトロンＣＴ装置
ＭＲ組合せ型ポジトロンＣＴ装置
X線ＣＴ組合せ型ＳＰＥＣＴ装置
ポジトロンＣＴ組合せ型ＳＰＥＣＴ装置
常電導磁石式全身用MR装置
常電導磁石式頭部・四肢用MR装置
常電導磁石式循環器用MR装置
超電導磁石式乳房用MR装置
超電導磁石式全身用MR装置
超電導磁石式頭部・四肢用MR装置
超電導磁石式循環器用MR装置
永久磁石式頭部・四肢用MR装置
永久磁石式全身用MR装置
永久磁石式乳房用MR装置
永久磁石式循環器用MR装置
骨放射線吸収測定装置
粒子線治療装置
陽電子断層撮影診療用放射性同位元素
診療用放射性同位元素