## 表紙
令和6度 医療法立入検査 | [5 empty] | 医療機関名
診療放射線関係チェックリストVer.10
(一般医療機関用)
| 記入日 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | 記入者氏名（ | )
| 検査日 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | 検査員氏名（ | )
(保健所)
立入検査を効率的に行うため、以下の要領にてチェックリストへの記入をお願いします。
チェックリストは、事前に保健所又は医療政策課担当者まで提出してください。
１ 診療放射線関係チェックリストの分類について
以下のように分類しています。
|  | （１） | 備付エックス線装置及び放射線発生装置等一覧表〈MRI、造影剤自動注入器等含む〉
(必要事項が記載されていれば、自施設作成の様式でも可)
|  | （２） | チェックリスト（一般） | ： ご回答をお願いします。備付けていない装置については回答不要です。
|  | （３） | 必要書類 | ： 立入検査で準備して頂きたい書類等の自施設チェック用です。 ※提出不要
※Excelで入力する場合、項目名をクリックすると各ページへ移動します。
また、各ページの右上部の [表紙] をクリックするとこのページへ戻ってきます。
２ 記入方法
・チェックリストの確認欄に自己評価にて○、△、×、― を記入又は選択してください。
（○）・・・・・点検項目を満たしている
（△）・・・・・点検項目を一部満たしている
（×）・・・・・点検項目を満たしていない
（－）・・・・・対象の装置がない場合等
・□(チェックボックス)は、該当項目が有る場合☑チェックを入れてください。
・ （有・無）は、該当する方を○で囲む又は選択してください。
・点検項目の枠内及び( )内等は該当する事項を記入又は選択してください。
・＊印の項目は必須ではありません。
３ その他
診療放射線関係チェックリストの記入方法等でご質問がございましたら下記の保健所担当までご連絡をお願いします。
(県北) 大分県東部保健所検査課診療放射線担当 TEL 0977-67-4649
(県南) 大分県豊肥保健所検査課診療放射線担当 TEL 0974-22-0162
|  | ※チェックリスト様式Excel版 |  | URL： | https://www.pref.oita.jp/soshiki/12620/iryouhou25.html

## (1)一覧表
（１）備付エックス線装置及び放射線発生装置等一覧表（MRI含む） |  |  |  |  | [表紙]
※設置室名には、開設許可時の図面の検査室名を入力、移動型X線装置は、保管場所を入力してください。 |  |  |  |  | No.1
| 設置室名 | 用途 | 取扱説明書記載の一般機器名 | 線量管理・記録実施
保守契約の状況
| 備付届出年月日 | メーカー | 装置型式 | 点検実施回数
記入例 | X線室 | 一般撮影 | 据置型デジタル式汎用X線診断装置 | 管理記録 | (実・未)
|  |  |  | 保守契約 | （有・無）
| 2024-04-01 | 保健所メディカル 株式会社 | TOBU-27HOKEN | 定期・スポット | 年２回
1 |  |  |  | 管理記録 | （実・未）
|  |  |  | 保守契約 | （有・無）
| 年 月 日 |  |  | 定期・スポット | 年 回
2 |  |  |  | 管理記録 | （実・未）
|  |  |  | 保守契約 | （有・無）
| 年 月 日 |  |  | 定期・スポット | 年 回
3 |  |  |  | 管理記録 | （実・未）
|  |  |  | 保守契約 | （有・無）
| 年 月 日 |  |  | 定期・スポット | 年 回
4 |  |  |  | 管理記録 | （実・未）
|  |  |  | 保守契約 | （有・無）
| 年 月 日 |  |  | 定期・スポット | 年 回
5 |  |  |  | 管理記録 | （実・未）
|  |  |  | 保守契約 | （有・無）
| 年 月 日 |  |  | 定期・スポット | 年 回
6 |  |  |  | 管理記録 | （実・未）
|  |  |  | 保守契約 | （有・無）
| 年 月 日 |  |  | 定期・スポット | 年 回
7 |  |  |  | 管理記録 | （実・未）
|  |  |  | 保守契約 | （有・無）
| 年 月 日 |  |  | 定期・スポット | 年 回
8 |  |  |  | 管理記録 | （実・未）
|  |  |  | 保守契約 | （有・無）
| 年 月 日 |  |  | 定期・スポット | 年 回
9 |  |  |  | 管理記録 | （実・未）
|  |  |  | 保守契約 | （有・無）
| 年 月 日 |  |  | 定期・スポット | 年 回
10 |  |  |  | 管理記録 | （実・未）
|  |  |  | 保守契約 | （有・無）
| 年 月 日 |  |  | 定期・スポット | 年 回
（１）備付エックス線装置及び放射線発生装置等一覧表（MRI含む）
※設置室名には、開設許可時の図面の検査室名を入力、移動型X線装置は、保管場所を入力してください。 |  |  |  |  | No.2
| 設置室名 | 用途 | 取扱説明書記載の一般機器名 | 線量管理・記録実施
保守契約の状況
| 備付届出年月日 | メーカー | 装置型式 | 点検実施回数
11 |  |  |  | 管理記録 | （実・未）
|  |  |  | 保守契約 | （有・無）
| 年 月 日 |  |  | 定期・スポット | 年 回
12 |  |  |  | 管理記録 | （実・未）
|  |  |  | 保守契約 | （有・無）
| 年 月 日 |  |  | 定期・スポット | 年 回
13 |  |  |  | 管理記録 | （実・未）
|  |  |  | 保守契約 | （有・無）
| 年 月 日 |  |  | 定期・スポット | 年 回
14 |  |  |  | 管理記録 | （実・未）
|  |  |  | 保守契約 | （有・無）
| 年 月 日 |  |  | 定期・スポット | 年 回
15 |  |  |  | 管理記録 | （実・未）
|  |  |  | 保守契約 | （有・無）
| 年 月 日 |  |  | 定期・スポット | 年 回
16 |  |  |  | 管理記録 | （実・未）
|  |  |  | 保守契約 | （有・無）
| 年 月 日 |  |  | 定期・スポット | 年 回
17 |  |  |  | 管理記録 | （実・未）
|  |  |  | 保守契約 | （有・無）
| 年 月 日 |  |  | 定期・スポット | 年 回
18 |  |  |  | 管理記録 | （実・未）
|  |  |  | 保守契約 | （有・無）
| 年 月 日 |  |  | 定期・スポット | 年 回
19 |  |  |  | 管理記録 | （実・未）
|  |  |  | 保守契約 | （有・無）
| 年 月 日 |  |  | 定期・スポット | 年 回
20 |  |  |  | 管理記録 | （実・未）
|  |  |  | 保守契約 | （有・無）
| 年 月 日 |  |  | 定期・スポット | 年 回
（１）備付エックス線装置及び放射線発生装置等一覧表（MRI含む）
※設置室名には、開設許可時の図面の検査室名を入力、移動型X線装置は、保管場所を入力してください。 |  |  |  |  | No.3
| 設置室名 | 用途 | 取扱説明書記載の一般機器名 | 線量管理・記録実施
保守契約の状況
| 備付届出年月日 | メーカー | 装置型式 | 点検実施回数
21 |  |  |  | 管理記録 | （実・未）
|  |  |  | 保守契約 | （有・無）
| 年 月 日 |  |  | 定期・スポット | 年 回
22 |  |  |  | 管理記録 | （実・未）
|  |  |  | 保守契約 | （有・無）
| 年 月 日 |  |  | 定期・スポット | 年 回
23 |  |  |  | 管理記録 | （実・未）
|  |  |  | 保守契約 | （有・無）
| 年 月 日 |  |  | 定期・スポット | 年 回
24 |  |  |  | 管理記録 | （実・未）
|  |  |  | 保守契約 | （有・無）
| 年 月 日 |  |  | 定期・スポット | 年 回
25 |  |  |  | 管理記録 | （実・未）
|  |  |  | 保守契約 | （有・無）
| 年 月 日 |  |  | 定期・スポット | 年 回
26 |  |  |  | 管理記録 | （実・未）
|  |  |  | 保守契約 | （有・無）
| 年 月 日 |  |  | 定期・スポット | 年 回
27 |  |  |  | 管理記録 | （実・未）
|  |  |  | 保守契約 | （有・無）
| 年 月 日 |  |  | 定期・スポット | 年 回
28 |  |  |  | 管理記録 | （実・未）
|  |  |  | 保守契約 | （有・無）
| 年 月 日 |  |  | 定期・スポット | 年 回
29 |  |  |  | 管理記録 | （実・未）
|  |  |  | 保守契約 | （有・無）
| 年 月 日 |  |  | 定期・スポット | 年 回
30 |  |  |  | 管理記録 | （実・未）
|  |  |  | 保守契約 | （有・無）
| 年 月 日 |  |  | 定期・スポット | 年 回

## (2)一般
（２）チェックリスト（一般） | [21 empty] | [表紙]
点 検 項 目 | [20 empty] | 自己評価 | 県評価
Ⅰ．放射線診療従事者の被ばく管理
1 | 放射線診療従事者の業務範囲が遵守されている
従事頻度、時間等を問わず、放射線業務に従事することのある職員を全員放射線業務従事者としている
| 放射線業務に従事している者の数を入力 | [10 empty] | 基準日 令和6年6月1日現在
|  | 職種内訳 |  | 医師・歯科医師 |  |  |  | 診療放射線技師 |  |  |  | 看護師 |  |  | 臨床検査技師 |  |  | その他
|  | 従事者数 |  |  |  |  | 名 |  |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名
|  | (内訳)他機関兼務職員数 |  |  |  |  | 名 |  |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名
2 | ①常時個人被ばく線量計装着者の数を入力（種類不問） | [10 empty] | 基準日 令和6年6月1日現在
|  | 職種内訳 |  | 医師・歯科医師 |  |  |  | 診療放射線技師 |  |  |  | 看護師 |  |  | 臨床検査技師 |  |  | その他
|  | 線量計装着者数 |  |  |  |  | 名 |  |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名
|  | （内）ポケット線量計装着者数 |  |  |  |  | 名 |  |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名
②上記のうち不均等被ばく測定を実施している者の数を入力(線量計の複数個装着者数)
|  | 職種内訳 |  | 医師・歯科医師 |  |  |  | 診療放射線技師 |  |  |  | 看護師 |  |  | 臨床検査技師 |  |  | その他
|  | 不均等被ばく測定実施者数 |  |  |  |  | 名 |  |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名
3 | ①前年度年間実効線量の多かった従事者上位3名の情報を入力(5mSv以下の被ばく線量の低い者も含む)
|  | 氏名 |  | 職種 |  |  |  | 線量（mSv） |  |  |  | 業務内容 | [5 empty] | 不均等被ばく測定
有・無
有・無
有・無
②水晶体被ばくが年20mSvを超えるおそれのある経過措置対象医師名と業務内容等を入力
|  | 氏名 |  | 診療科 | [6 empty] | 業務内容
4 | 被ばく測定結果 |  | 個人被ばく線量測定結果書の管理担当を決め、適切に確認している
|  |  |  | 確認者 |  | 職 : | [7 empty] | 氏名:
他の病院でも就業している職員の被ばく線量確認を行っている
妊娠可能女子の被ばく線量確認(5mSv/3月以下)を行っている
被ばく線量測定結果の不適合者はいない(基準値より高い職員等）
ポケット線量計で管理している職員も含め、結果を職員へ通知している
個人被ばく線量測定結果書の保存を適切に行っている
[14 empty] | 保存期限 |  |  |  |  | 年間
5 | 不均等被ばく測定の実施 |  | 不均等被ばく測定の必要な職員について、適切な方法で線量測定等の管理を実施している
水晶体被ばくについて、被ばく線量測定等により確認している ※50mSv/1年かつ100mSv/5年（令和5年度から令和7年度までは60mSv/3年）
6 | 職員の被ばく軽減対策 （該当項目を選択または入力） |  | 被ばくの多い職員への指導、措置等を実施しその内容についての記録がある | [17 empty] | 有・無
|  |  |  | 調 査 |  |  |  | 実施 ・ 未実施 | [5 empty] | 実施件数: | [5 empty] | 件
|  |  |  | 指 導 |  |  |  | 実施 ・ 未実施 | [5 empty] | 実施件数: | [5 empty] | 件
|  |  |  | 措 置 |  |  |  | 実施 ・ 未実施 | [5 empty] | 実施件数: | [5 empty] | 件
7 | 放射線診療従事者に対する基礎研修 |  | 放射線診療従事者に対する放射線基礎研修を実施している
放射線の人体への影響
管理区域について、MRI検査室について
放射線防護について、個人被ばく線量計について
当該研修の実施頻度
8 | 夜間休日の放射線業務 |  |  |  |  | 診療体制 ： |  |  |  | 当直 ・ 夜勤 ・ 呼び出し ・ その他 ・ なし
9 | 診療放射線技師免許 |  |  |  |  | 確認方法 ： |  |  |  | 原本・複写・未確認 |  |  |  |  | 複写保存 ： |  |  | 有 ・ 無
Ⅱ．職員の健康管理（電離放射線健康診断） | [20 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 電離放射線健康診断の実施頻度、時期等 |  | 当該健康診断を年２回、適切に実施している
当該健康診断未受診者への受診勧奨を行っている
雇入れ時、配置換え時にも当該健康診断を適切に実施している
[8 empty] | 雇入れ時 |  |  |  |  | 配置転換時
他の病院でも就業している職員の健康状態の把握をしている
2 | 電離放射線健康診断の実施項目 |  | 当該健康診断の際、職員の被ばく線量の確認を行っている
当該健康診断の必要な項目を適切に実施している (記載の有る項目に☑)
一 被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間、放射線障害の有無、自覚症状の有無その他放射線による被ばくに関する事項)の調査及びその評価
二 白血球数及び白血球百分率の検査
三 赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
四 白内障に関する眼の検査
五 皮膚の検査
3 | 健康診断の際の問診 |  | 当該健康診断実施の際、必ず問診を実施している
健康診断の問診医名
4 | 直近の1回目の電離放射線健康診断（人数） | [9 empty] | 実施年月日 ： |  |  |  | 令和 年 月
|  | 対象者職種内訳 |  | 医師・歯科医師 |  |  |  | 診療放射線技師 |  |  |  | 看護師 |  |  | 臨床検査技師 |  |  | その他
|  | 対象者人数 |  |  |  |  | 名 |  |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名
|  | 受診者人数 |  |  |  |  | 名 |  |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名
|  | 省略者人数(問診のみ実施) |  |  |  |  | 名 |  |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名
|  | 未受診者人数 |  |  |  |  | 名 |  |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名
| 直近の2回目の電離放射線健康診断（人数） | [9 empty] | 実施年月日 ： |  |  |  | 令和 年 月
|  | 対象者職種内訳 |  | 医師・歯科医師 |  |  |  | 診療放射線技師 |  |  |  | 看護師 |  |  | 臨床検査技師 |  |  | その他
|  | 対象者人数 |  |  |  |  | 名 |  |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名
|  | 受診者人数 |  |  |  |  | 名 |  |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名
|  | 省略者人数(問診のみ実施) |  |  |  |  | 名 |  |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名
|  | 未受診者人数 |  |  |  |  | 名 |  |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名
5 | 電離放射線健康診断実施項目の省略 ※「二から五」の項目の省略 |  | 当該健康診断の省略基準を決めている (※省略者がいる場合必須入力) | [17 empty] | 有・無
省略基準
問診の実施後に健康診断項目の省略を決定している
|  |  | 当該健康診断を省略した場合、記録用紙にその旨の記載がある | [17 empty] | 有・無
6 | 健康診断結果書の作成 |  | 電離則第57条で定められた様式で結果書を作成している
電離則第57条で定められた様式以外で結果書を作成している
|  |  | 健康診断結果書を適切な期間保存してある | [17 empty] | 有・無
[14 empty] | 保存期限 |  |  |  |  | 年間
7 | 労働基準監督署へ報告 |  | 労働基準監督署へ当該健康診断実施報告を適切に実施している (実施毎)
Ⅲ．医療法の手続 | [20 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 放射線機器の届出書類 (備付届、変更届、廃止届等) |  | 放射線機器等の届出書類は保健所提出後、適切に保存している | [17 empty] | 有・無
[14 empty] | 保存期限 |  |  |  |  | 年間
放射線診療機器等の届出書類を、保健所に遅滞なく提出している
放射線診療機器等の廃止に関する記録を適切に保存している
|  |  | 機器等廃止後の措置を適切に行っている | [10 empty] | （ 廃棄 ・ 移設 ・ 譲渡 ）
2 | X線診療室の構造設備等の変更関係 |  | 構造設備の変更を行った際は、保健所に届出を遅滞なく提出している
X線診療室(MRI室含む)の名称が、開設許可図面、届出書類、表示、漏洩線量測定結果書等で統一されている
|  |  | 構造設備について、前回立入検査指導項目で改善したことがある | [17 empty] | 有・無
改善内容
3 | その他のX線装置の設置 |  | マンモトームで採取した検体のみを撮影する X 線装置を設置している | [17 empty] | 有・無
Ⅳ．管理区域（一般撮影） | [20 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 管理区域の設定 |  | 管理区域の標識を検査室毎に適切な箇所に表示している
管理区域内に、放射線検査と関係の無い装置、器具、物品等を置いていない ※他の部屋と兼用の物品、機器等も含む
管理区域を放射線診療以外の目的で使用することはない
放射線診療従事者注意事項を、各検査室毎の適切な場所に表示している
患者に対する注意事項を、各検査室患者入口の適切な場所に表示している
|  |  | X線装置使用中のランプ等の設備がある | [17 empty] | 有・無
|  |  | X線装置使用中のランプ等の設備にX線装置電源との連動がある | [17 empty] | 有・無
|  |  | 管理区域と管理区域(または、操作室、患者待合以外の部屋)の間に通行可能な扉がある | [17 empty] | 有・無
2 | 放射線防護措置 |  | 放射線防護エプロン等を適切に配備している
同一検査室内に複数の放射線装置を設置している場合、同時曝射防止の措置が講じられている
同時曝射防止切替えスイッチ
|  |  |  | その他（ | [15 empty] | ）
X線検査室内でX線装置を操作する場合、何らかの防護措置を講じている
Ⅴ．漏洩線量測定(一般撮影等) | [20 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 漏洩線量測定の実施 |  | 漏洩線量測定は、委託実施か自施設実施のどちらか
[5 empty] | 自施設実施 |  |  |  | 委託実施 （委託先： | [10 empty] | )
自施設で実施している場合：測定方法を正しく理解したうえで、適切な測定方法にて実施し、適正な結果書の作成ができている。また、使用する線量計の測定可能範囲等を正しく理解している。 (自施設実施の医療機関は回答必須)
測定は立位、臥位方向または、正面、側面方向の測定も実施している
測定値は、1測定点につき3回以上測定の平均値となっている（結果書に記載必要）
画壁一面あたり複数箇所の測定をしている
乳房撮影室内照射スイッチ用防護衝立の測定を実施している
外科用イメージを使用する部屋の画壁の漏洩線量測定を実施している
測定は年2回6ヶ月を超えない期間毎に1回以上実施している（直近2回実施日）
|  |  | 1回目 |  | 年 月 日 | [6 empty] | 2回目 |  | 年 月 日
2 | 漏洩線量測定用の測定器の管理 |  | 測定に使用した線量計は、校正等で適切に管理されたものを使用している
|  |  | 測定に使用した測定器の校正証明書がある（写し可） | [17 empty] | 有・無
[10 empty] | 最終校正日 |  |  |  | 年 月 日
|  |  | 校正以外の方法で測定器の性能確認を確認した場合その内容が分かる記録がある | [17 empty] | 有・無
|  |  | ＊ | [6 empty] | 最終点検日 |  |  |  | 年 月 日
3 | 測定結果記録用紙の必要事項 |  | 測定結果記録用紙に必要事項が記入されている
測定年月日
測定方法
測定条件(管電圧、管電流、時間、距離、高さ等)
測定箇所(平面図、側面図)※隣接する部屋等の状況が分かるもの
測定器最終校正日
|  |  |  | 測定実施者名 | [5 empty] | ( | [9 empty] | )
|  |  |  | ファントム種類 | [5 empty] | ( | [9 empty] | )
|  |  |  | 測定器の種類、型式 | [5 empty] | ( | [9 empty] | )
測定結果(装置、方向、測定点毎の記録となっている)
測定結果に基づいて実施した措置の概要(漏洩が有る場合必須)
バックグラウンド測定値
大気補正係数(気温、気圧の値含む)
線量分布図
4 | 漏洩箇所の措置 |  | 漏洩箇所の放射線防護等の措置を適切に行っている | [11 empty] | (結果書に措置の記載が必要)
5 | 漏洩線量測定箇所で、測定不能、測定不可となっている箇所について |  | 画壁のすぐ外側が地中等である以外の画壁について、測定不能、測定不可としている場合の正規の測定に代わる書類等がある
書類
6 | 測定結果の確認 |  | 漏洩線量測定結果は適切である (上記 3の必要事項が記載されている)
測定結果を管理者が確認している
測定結果の保存は適切である
[14 empty] | 保存期限 |  |  |  |  | 年間
7 | 測定結果の周知 |  | 漏洩線量測定結果を各検査室の見えやすいところに表示している
Ⅵ．MRI検査室 | [20 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | ＭＲＩ装置台数 |  | 3.0T： |  |  | 台 | 、 | 1.5T： |  |  | 台 | 、 | その他( |  |  | T： |  | 台)
2 | ＭＲＩ室の表示等 |  | 標識(磁場発生中)を適切に表示している
立入り制限の措置を適切に実施している
患者に対する注意書きを適切に表示している
取扱者(職員)への注意書きを適切に表示している
3 | MRIの書類等 |  | 高周波利用施設許可書がある | [17 empty] | 有・無
MRIの検査依頼票に依頼内容が詳細に記載してある
金属チェックを適切に実施している
方法
|  |  | ＊金属探知機の有無 | [17 empty] | 有・無
金属チェックは、検査当日のダブルチェック体制となっている
4 | 非磁性体の医療機器の配備 |  | MRI専用の非磁性体のものを適切に配備している
[5 empty] | ストレッチャー |  |  |  |  | 車椅子 |  |  |  | 点滴台
MRI専用であることが分かりやすいものとなっている (色を変える等)
5 | 緊急時措置の基本方針 |  | 緊急時対策が、適切にできている (停電、冷却、緊急停止等)
6 | MRI 対応植込み型不整脈治療デバイス患者のMRI検査 |  | MRI 対応植込み型不整脈治療デバイス患者に対してMRI検査を行っている
MRI対応植込み型不整脈治療デバイス患者の施設基準等に基づく研修の
受講人数
[6 empty] | 医師 | [11 empty] | 名
[6 empty] | 診療放射線技師 | [11 empty] | 名
[6 empty] | 臨床工学技士 | [11 empty] | 名
[6 empty] | その他 | [11 empty] | 名
MRI対応植込み型不整脈治療デバイス患者のMRI検査の実施要綱を作成している。
Ⅶ．移動型X線装置(外科用イメージ含む) | [20 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 移動型X線装置の保管 |  | 移動型X線装置の保管場所：（ | [16 empty] | ）
移動型X線装置は、鍵のかかる部屋で適切に保管している
装置を使用しない時は、キースイッチを抜いている
日中の保管場所も、一般の人が通行する可能性のない場所に置いている
2 | 外科用イメージ装置の操作実施者 |  | 医師
診療放射線技師
|  |  | その他（ | [6 empty] | ）
3 | 外科用イメージ装置使用時の管理 |  | 外科用イメージ装置の透視時間の記録をしている（患者毎）
外科用イメージの使用時に、一時的管理区域の設定をしている
外科用イメージ使用時に、一時的管理区域設定記録がある
設定年月日
設定場所
設定時間
使用用途
立入者の職・氏名等
責任者
一時的管理区標識の表示
放射線防護の概要及び放射線従事者の被ばく線量測定の方法
4 | 手持ち撮影を意図する歯科用口内法撮影用X線装置の管理 ※撮影者が、装置を手で持ったまま撮影する機器 |  | 手持ち撮影を意図する口内法撮影用X線装置を保有している。 | [17 empty] | 有・無
・固定撮影の場合
基本的には、三脚等で固定して使用している
X線管焦点から1mの距離で0.25ｍGy/ｈ以下となっている
・手持ち撮影の場合
装置表面において、0.05mGy/ｈ以下となっている
公称管電圧 70kVで0.25ｍｍ鉛当量以上の取り外しのできない
後方散乱X線シールド構造を備えている
Ⅷ．照射録、撮影記録簿 | [20 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | X線検査実施者 |  | 医師又は歯科医師
診療放射線技師
2 | 照射録又は撮影記録簿の作成 |  | Ｘ線撮影実施後に作成しているものに☑
|  |  |  | 照射録 | [7 empty] | （ | 紙 ・ 電子 | [6 empty] | ）
|  |  |  | 撮影記録簿 | [7 empty] | （ | 紙 ・ 電子 | [6 empty] | ）
照射録又は撮影記録簿に必要事項を記録している(記載の有る項目に☑)
患者氏名
性別
年齢
照射年月日
指示を受けた医師の氏名及びその指示内容(検査依頼時)
撮影部位
撮影方向
撮影方向毎の撮影条件
撮影回数
照射について指示した医師の署名(撮影終了後)
撮影実施診療放射線技師名
透視時間
CTDIvol値・DLP値
皮膚面積線量等(必須ではない)
照射録または撮影記録簿を適切な期間保存している
[14 empty] | 保存期限 |  |  |  |  | 年間
診療放射線技師撮影の場合、様式名は照射録となっている ※診療放射線技師がいる施設では、医師が撮影しても照射録の作成は必要
Ⅸ．医用画像等情報管理 | [20 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 撮影画像の確認 |  | 撮影後画像のダブルチェックを行う検像等の体制が構築されている
撮影された画像の最終確認についてマニュアル等に明記している （氏名、部位、方向、マーク、画質等の確認方法について）
2 | 画像データ及びフィルムの保管、管理 |  | 画像データ等の保存を適切な期間行っている
[14 empty] | 保存期限 |  |  |  |  | 年間
画像データ等のバックアップを適切に行っている
方法
|  |  | 画像データ等の授受について記録がある | [17 empty] | 有・無
Ⅹ．診療用放射線機器安全管理体制 | [20 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 診療用放射線関連機器等の保守管理 |  | 医療機器安全管理責任者を配置している
|  |  |  | 職種 | [8 empty] | 責任者氏名
医療機器安全管理規程を策定し放射線部門に配備している
医療機器の保守点検計画書を策定している
診療用放射線機器等の定期点検を実施し記録を保存している
装置の日常点検を実施し結果の記録がある
造影剤自動注入器の定期点検を、取扱説明書記載の内容に則り実施している
放射線防護衣の保管・管理を適切に行っている
|  |  | 防護衣劣化のチェックの記録 | [17 empty] | 有・無
2 | 取扱説明等の管理 |  | 装置の取扱説明書を、各装置の周辺に配備してある
停電時のX線装置等の動作確認等はマニュアル化している
3 | 放射線診療従事者に対する放射線機器安全使用のための研修 (研修を実施した項目に☑を入れる) |  | 放射線機器安全使用のための研修を実施している ※以下の①～⑥に掲げる事項を含む研修
①医療機器の有効性、安全性について
②医療機器の使用法
③保守点検に関する事項
④不具合が発生した場合の対応(施設内報告、行政機関報告)
⑤医療機器の使用に関して法令上遵守すべき事項等
⑥放射線の人体への影響
当該研修の実施頻度
Ⅺ．医療放射線安全管理体制 | [20 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 医療放射線安全管理責任者 |  | 医療放射線安全管理責任者を配置している
|  |  |  | 職種 | [8 empty] | 責任者氏名
＊医療放射線安全管理責任者を診療放射線技師にしている場合、医療放射線安全管理担当医師の配置をしている
医療放射線安全管理担当医師名
2 | 診療用放射線の安全利用のための指針 (指針に記載の有る項目に☑を入れる) |  | 診療用放射線の安全利用のための指針を策定している
※以下の①～⑤に掲げる事項を文書化したもの
① 診療用放射線の安全利用に関する基本的考え方
② 放射線診療従事者の診療用放射線安全利用の研修に関する基本的方針
③ 診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための基本方針
④ 放射線過剰被ばくその他の放射線診療関連事例発生時の対応 に関する基本方針
⑤ 医療従事者と患者間の情報共有に関する基本的方針 (当該方針の閲覧に関する事項含む)
3 | 放射線診療従事者に対する診療用放射線安全利用のための研修 (研修を実施した項目に☑を入れる) |  | 診療用放射線安全利用のための研修を実施している
① 患者の医療被ばくの基本的な考え方に関する事項
② 放射線診療の正当化に関する事項
③ 患者の医療被ばくの防護の最適化に関する事項
④ 放射線の過剰被ばくその他の放射線診療関連事例発生時の対応等に関する事項
⑤ 患者への情報提供に関する事項
研修内容に自施設で行っている対策、対応等が含まれている
|  |  | 当該研修の実施頻度 | [9 empty] | 回/年度
医療放射線安全管理研修の受講者の数確認(人数)
|  |  | 対象者職種 内訳 |  |  | 医師 歯科医師 |  |  | 診療放射線 技師 |  |  | 看護師 |  |  | 臨床検査 技師 |  |  | その他
|  |  | 対象者数 |  |  |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名
|  |  | 受講者数 |  |  |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名
|  |  | 未受講者数 |  |  |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名 |  |  | 名
4 | 診療用放射線を受ける者の医療放射線被ばく線量の管理及び記録 （医療被ばく線量を記録をしている装置に☑を入れる） （線量管理の際実施している項目に☑を入れる） |  | 線量記録対象機器の線量の記録を適切に行っている
移動型循環器用X線透視診断装置
据置型循環器用X線透視診断装置
X線CT組合せ型循環器X線診断装置
全身用X線CT診断装置
|  |  |  | その他 |  |  | （装置： | [11 empty] | ）
医療被ばくガイドライン（DRLs）等を参考に、検査プロトコル(撮影条件)等の最適化を適切に行っている （線量管理）
撮影条件の検討
検査プロトコルの検討
撮影頻度の検討
|  |  | 線量管理を行った内容が分かる記録がある | [17 empty] | 有・無
5 | 血管造影等の高線量被ばくのおそれのある検査の患者被ばくについて |  | 管理目標値 | [12 empty] | Gy
|  |  | 基準透視線量率 | [12 empty] | mGy/min
高線量被ばく患者記録基準
|  |  | 高線量被ばく患者の記録が適切にある (患者説明、観察、記録、処置等) | [17 empty] | 有・無
6 | 放射線診療を実施する際の患者の同意 (線量管理記録対象機器のみ) |  | 患者又は患者家族に、放射線診療の正当化について説明し同意を得て検査実施を行っている
入院患者についても、検査毎に毎回説明し同意を得ている
|  |  | 検査の説明と同意及び記録方法について指針に記載がある | [17 empty] | 有・無
記録方法
7 | 放射線診療関連事例発生時 |  | 放射線診療関連事例発生時の連絡体制が確立されている
その際の患者への説明方法、対応者等について確立されている
8 | 委員会の設置 |  | ＊医療放射線安全管理のための委員会を設置している | [17 empty] | 有・無
Ⅻ．医療安全、感染対策、個人情報保護、災害時対応関連 | [20 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 医療安全対策 |  | 造影検査実施前後に、造影剤副作用の説明を行っている
口答説明のみ
パンフレット等配布
造影剤副作用が起こった患者の管理を適切に行っている
口答説明のみ
電子カルテ記入
パンフレット等配布
|  |  | 患者の妊娠について確認し、確認した記録がある | [17 empty] | 有・無
医療安全対策マニュアルは放射線業務に適用できる内容となっている ※患者誤認、転倒転落、検査指示間違い、画像診断レポートの見落とし防止等
患者急変時の連絡体制が確立されている(ハリーコール等)
重大事故、盗難等発生時の報告連絡体制を整備している
夜間・休日を含む院内外の報告連絡体制を整備している
医療機器故障等に関する連絡体制が確立されている
2 | 感染防止対策 |  | 感染性廃棄物の分別、処理方法が適切である
|  |  | X線室周辺に手洗い場、手指消毒の設備等が適切にある | [17 empty] | 有・無
感染症対策の標準予防策が適切に行われている
院内感染防止対策マニュアルは放射線業務に適用できる内容となっている
検査室の換気率の確認をしている
|  |  | その他感染対策（ | [15 empty] | ）
3 | 災害対応 |  | 災害に関するマニュアルは放射線業務に適用できる内容となっている
災害時の施設点検方法を決めている ＊震災等発生後の自主的な線量測定実施等の放射線障害防止体制
災害発生時の機器点検方法を決めている
事業継続計画書(BCP)を作成し放射線部門に配備している
4 | 個人情報保護マニュアル |  | 個人情報保護マニュアルは放射線業務に適用できる内容となっている
個人情報が入った情報媒体の盗難・紛失防止の措置等の方法を記載している
電子媒体運用管理について規定を設けている
5 | インシデント・アクシデントレポート |  | インシデント・アクシデントレポートが適切に提出されている
|  |  |  | 放射線部門の１ヶ月当りの提出数 | [12 empty] | 枚/1月
発生した事故等が、医療安全管理委員会等へ適切に報告され、背景及び根本原因を分析し効果的な再発防止策等を検討している
インシデント・アクシデント事例の再発防止策が適切に院内で周知されるとともに遵守されている
再発防止策の検証・評価を適切に行っている
6 | サイバーセキュリティ対策 |  | マニュアル等を作成し放射線部門に配備している
ⅩⅢ．放射線測定器の管理 | [20 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 漏洩線量測定用測定器 |  | ＊自施設で保有している | [17 empty] | 有・無
校正等適切な管理を実施し記録をしている
2 | ポケット線量計 |  | ＊自施設で保有している | [17 empty] | 有・無
校正等適切な管理を実施し記録をしている
3 | 線量管理用測定器 |  | ＊自施設で保有している | [17 empty] | 有・無
校正等適切な管理を実施し記録をしている
ⅩⅣ．教育研修 | [20 empty] | 自己評価 | 県評価
1 | 職員の放射線に関する教育研修マニュアル |  | 診療用放射線安全利用のための研修マニュアル
放射線機器安全使用のための研修マニュアル
放射線診療従事者に対する放射線基礎研修マニュアル
2 | 職員の放射線に関する教育研修の実施の記録 (研修の記録をしている項目に☑を入れる) |  | 職員研修の実施についての適切な記録がある | [17 empty] | 有・無
開催日時又は受講日時
講師名
出席者又は受講者
研修項目
3 | ※当該医療機関外で行われた研修を受講した場合の受講証明書等による確認 (確認を実施している項目に☑を入れる) |  | 当該医療機関外で行われた研修受講確認を適切に行っている
当該研修の開催場所
開催日時又は受講日時
講師名
受講者名
研修項目
他の病院でも就業している職員の研修受講状況確認をしている ※研修出席の状況が分かるもの(研修記録、研修受講証明書等)
4 | 研修未受講者についての対応 |  | ※研修未受講者についての対応は、どのようにされていますか
対応記入
ⅩⅤ．病院独自の取り組み(医療安全、機器管理、業務の効率化、職員の教育、施設認定等)
全国循環器撮影研究会 | [5 empty] | IVR被ばく低減認定施設 | [10 empty] | 認定 ・ 申請中 ・ 未
日本乳がん検診精度管理中央機構 | [5 empty] | マンモグラフィ施設・画像評価認定 | [10 empty] | 認定 ・ 申請中 ・ 未
日本医療機能評価機構（JCQHC） | [5 empty] | 病院機能評価認定 | [10 empty] | 認定 ・ 申請中 ・ 未
日本診療放射線技師会（JART） | [5 empty] | 医療被ばく低減施設認定 | [10 empty] | 認定 ・ 申請中 ・ 未
[6 empty] | 業務拡大に伴う統一講習会 | [10 empty] | 受講済者数（ |  |  |  |  | )人数
[6 empty] | 診療放射線技師法改正に向けた告示研修 | [10 empty] | 受講済者数（ |  |  |  |  | )人数
[6 empty] | 告示研修（実技研修） | [10 empty] | 受講済者数（ |  |  |  |  | )人数
備考
※その他（前回立入検査指導事項の改善等含む）

## (3)必要書類
診療放射線関係チェックリストVer.10 | [8 empty] | [表紙]
| 施 設 名 ［ |  |  |  |  | ]
| 記 入 日 |  | 令和 年 月 日 |  | 記入者氏名 [ |  | ]
（１）必要書類(立入検査で準備する書類等の自施設確認用)
点 検 項 目 | [7 empty] | 自己確認
Ⅰ．医療法上の届出書類等
1 |  | 備付け装置の一覧表 |  | チェックリスト（３）現在備付のX線装置及び放射線発生装置等一覧表 （自施設作成の一覧表でも可(必要事項があるもの)） |  |  |  | 有・無
2 |  | 届出書類 |  | 過去５年以内に更新等のあった装置の届出書類 |  |  |  | 有・無
|  |  |  | 廃止届提出後、未廃棄状態の装置の廃止届書類 |  |  |  | 有・無
3 |  | 放射線診療室の構造設備の変更に 関する書類 |  | 病院許可事項の一部変更許可・使用許可申請書及び許可証 (放射線関係のもの) |  |  |  | 有・無
4 |  | 開設許可の状況が分かる書類 |  | 最新の放射線施設状況(検査室名等)が分かる図面 |  |  |  | 有・無
Ⅱ．安全管理体制書類等 | [7 empty] | 自己確認
1 |  | 保守管理簿 |  | 診療用放射線機器等保守点検契約書類 |  |  |  | 有・無
|  |  |  | 診療用放射線機器等保守点検計画書 |  |  |  | 有・無
|  |  |  | 診療用放射線機器等定期点検簿 |  |  |  | 有・無
|  |  |  | 診療用放射線機器等修繕台帳 |  |  |  | 有・無
|  |  |  | その他の放射線診療室にある、配備機器の保守管理状態が分かるもの |  |  |  | 有・無
2 |  | 診療用放射線機器等日常点検簿 |  | 始業時点検記録 |  |  |  | 有・無
|  | (電子の場合は、現場確認で可) |  | 終業時点検記録 |  |  |  | 有・無
3 |  | 医療安全対策マニュアル |  | 病院全体のマニュアル |  |  |  | 有・無
|  |  |  | ＊放射線業務に特化した内容 |  |  |  | 有・無
4 |  | 院内感染防止対策マニュアル |  | 病院全体のマニュアル |  |  |  | 有・無
|  |  |  | ＊放射線業務に特化した内容 |  |  |  | 有・無
5 |  | 災害時対応マニュアル |  | 病院全体のマニュアル |  |  |  | 有・無
|  |  |  | ＊放射線業務に特化した内容 |  |  |  | 有・無
|  |  |  | BCP(事業継続計画) |  |  |  | 有・無
6 |  | 個人情報保護マニュアル |  | 病院全体のマニュアル |  |  |  | 有・無
|  |  |  | ＊放射線業務に特化した内容 |  |  |  | 有・無
|  |  |  | 個人情報が入った情報媒体の盗難・紛失防止の措置 の基本方針等の記載の基本方針等の記載 |  |  |  | 有・無
7 |  | 電子媒体の運用管理規程 |  | 病院全体の電子媒体運用管理規程 |  |  |  | 有・無
|  |  |  | ＊放射線業務に特化した内容 |  |  |  | 有・無
8 |  | 医療機器安全管理規程 |  | 病院全体の医療機器安全管理規程 |  |  |  | 有・無
|  |  |  | ＊放射線関連機器に特化した内容 |  |  |  | 有・無
9 |  | 診療用放射線の安全利用のための指針 |  | 指針を文書化したもの |  |  |  | 有・無
10 |  | インシデント・アクシデントレポート |  | インシデント・アクシデントの内容、対策等が分かるもの |  |  |  | 有・無
11 |  | 放射線防護衣の劣化のチェック記録 |  | 点検記録簿 |  |  |  | 有・無
12 |  | ポケット線量計の精度管理記録 |  | 精度管理記録簿(感度チェック等) |  |  |  | 有・無
13 |  | 各装置の取り扱い説明書 |  | メーカー発行のもの |  |  |  | 有・無
|  |  |  | ＊自施設作成の簡易取扱説明書等 |  |  |  | 有・無
14 |  | 装置故障、事故発生時等の緊急連絡 |  | 通常時：平日の体制 |  |  |  | 有・無
|  | 体制の確認ができるもの |  | 緊急時：夜間休日の体制 |  |  |  | 有・無
Ⅲ．線量管理 | [7 empty] | 自己確認
1 |  | 線量管理、記録の様式 |  | 被ばく線量を適切に検証できる様式 |  |  |  | 有・無
|  |  |  | 各モダリティ毎のプロトコル一覧表等 |  |  |  | 有・無
|  |  |  | 撮影部位毎の撮影条件一覧表等 |  |  |  | 有・無
|  |  |  | 線量管理を行った内容の分かる記録等 |  |  |  | 有・無
Ⅳ．健康管理記録 | [7 empty] | 自己確認
1 |  | ガラスバッチ等で個人被ばく線量を測定している職員の測定結果記録 |  | 個人被ばく線量測定結果報告書 |  |  |  | 有・無
|  |  |  | 職員の1月毎の被ばく線量測定結果の記録 |  |  |  | 有・無
|  |  |  | 職員の四半期毎の被ばく線量測定結果の記録 |  |  |  | 有・無
|  |  |  | 職員の1年毎の被ばく線量測定結果の記録 |  |  |  | 有・無
|  |  |  | 職員の5年ﾌﾞﾛｯｸ毎の被ばく線量測定結果の記録 |  |  |  | 有・無
|  |  |  | 他の職員より被ばく線量の多い職員へ調査、指導、措置等を実施した記録 |  |  |  | 有・無
|  |  |  | 職員の不均等被ばく線量測定の記録 |  |  |  | 有・無
2 |  | ポケット線量計測定結果記録 |  | 職員の被ばく線量測定結果記録(四半期毎、一年毎等) |  |  |  | 有・無
|  |  |  | 個人被ばく線量測定結果通知書類 |  |  |  | 有・無
3 |  | 電離放射線健康診断関係書類 |  | 電離則第57条の規定にある様式第一号の結果書 |  |  |  | 有・無
|  |  |  | 労働基準監督署への健康診断実施報告書写し |  |  |  | 有・無
4 |  | 経過措置対象医師の水晶体被ばく線量に対する記録等 |  | 経過措置対象医師への通知 |  |  |  | 有・無
|  |  |  | 経過措置対象医師の記録書類 |  |  |  | 有・無
Ⅴ．X線検査関係等 | [7 empty] | 自己確認
1 |  | 撮影記録関係書類 |  | 照射録(電子カルテ等画面にて確認でも可) 照射録(撮影者が、医師、診療放射線技師両方の場合) |  |  |  | 有・無
|  |  |  | 撮影記録簿(撮影者が医師のみの場合) |  |  |  | 有・無
|  |  |  | X線TV装置の透視時間の記録 |  |  |  | 有・無
2 |  | 漏洩線量測定関係書類 |  | 漏洩線量測定結果記録票(過去５年分) |  |  |  | 有・無
|  |  |  | 測定用測定器の校正証明書(外部委託の場合：写し可) |  |  |  | 有・無
|  |  |  | ＊測定器の点検記録簿 |  |  |  | 有・無
3 |  | MRI施設許可関係書類 |  | ＊高周波利用施設許可書 |  |  |  | 有・無
|  |  |  | MRIの検査依頼票(電子カルテ等画面確認可） |  |  |  | 有・無
|  |  |  | MRI検査金属チェック票 |  |  |  | 有・無
4 |  | 外科用イメージ装置関係書類 |  | 外科用イメージ使用の一時的管理区域の設定記録 |  |  |  | 有・無
|  |  |  | 外科用イメージの使用記録(透視時間等) |  |  |  | 有・無
Ⅵ．患者管理関係書類等 | [7 empty] | 自己確認
1 |  | 患者被ばく関係記録 |  | IVR等の長時間X線透視の患者把握の記録 |  |  |  | 有・無
|  |  |  | 診療放射線検査実施の患者等の説明書類等 |  |  |  | 有・無
|  |  |  | 患者被ばく線量記録 |  |  |  | 有・無
|  |  |  | 診療放射線検査実施の同意書又は同意の記録等 |  |  |  | 有・無
2 |  | 造影剤副作用関係の書類 |  | 造影剤副作用の説明書類等 |  |  |  | 有・無
|  |  |  | 造影剤副作用の起こった方に対する再発防止の記録及び対応等 |  |  |  | 有・無
3 |  | 妊娠確認関係の記録 |  | 妊娠の有無の確認をした記録等 |  |  |  | 有・無
4 |  | 画像データの授受記録 |  | 画像データを受渡しについての記録簿等 |  |  |  | 有・無
Ⅶ．職員研修記録 | [7 empty] | 自己確認
1 |  | 職員研修関係書類 |  | 職員の放射線に関する研修の実施記録 |  |  |  | 有・無
|  |  |  | 職員の放射線に関する研修マニュアル |  |  |  | 有・無
|  |  |  | 職員の放射線関連の研修資料 |  |  |  | 有・無
|  |  |  | 教育訓練省略記録(十分な知識及び技能を有する者) |  |  |  | 有・無
Ⅷ．他医療機関と兼務している職員(放射線従事者)の書類 | [7 empty] | 自己確認
1 |  | 兼務職員の被ばく線量の分かる書類 |  | 個人被ばく線量測定結果書の写し |  |  |  | 有・無
2 |  | 兼務職員の健康状態の分かる書類 |  | 電離放射線健康診断結果書の写し |  |  |  | 有・無
3 |  | 兼務職員の研修受講状況の分かる書類 |  | 医療放射線安全管理研修の受講確認書類 |  |  |  | 有・無

## リスト (hidden)
○ | 有・無 | 定期 | 移動型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | 年１回 | （有・無） | 医師 | 認定 ・ 申請中 ・ 未 | (実・未) | 実施・未実施 | 〈廃棄 ・ 移設 ・ 譲渡 〉 | 当直 ・ 夜勤 ・ 呼び出し ・ その他 ・ なし | 原本・複写・未確認 | 毎年1回 | 紙 ・ 電子 | 認定 ・ 申請中 ・ 未
× | 有 | スポット | 移動型アナログ式循環器用X線透視診断装置 | 年２回 | （有） | 歯科医師 | 認定 | （実） | 実施 | 〈廃棄 〉 | 当直 | 原本 | 毎年複数回 | 紙 | 認定
△ | 無 | 定期・スポット | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | 年３回 | （無） | 診療放射線技師 | 申請中 | （未） | 未実施 | 〈移設〉 | 夜勤 | 複写 | 新採用職員のみにその都度 | 電子 | 申請中
― | ― |  | 据置型アナログ式循環器用X線透視診断装置 | 年４回 | ― | 臨床工学技士 | 未 |  |  | 〈譲渡 〉 | 呼び出し | 未確認 | 配置転換職員にのみにその都度 |  | 未
|  |  | X線CT組合せ型循環器X線透視装置 | 未実施 |  | 臨床検査技師 |  |  |  |  | その他（ ） |  | 新規医療機器導時
|  |  | 全身用X線CT診断装置 | 年 回 |  | 看護師 |  |  |  |  | なし
|  |  | X線CT組合せ型ポジトロンCT装置 |  |  | 薬剤師
|  |  | X線CT組合せ型SPECT装置 |  |  | その他：
据置型デジタル式汎用X線診断装置
据置型デジタル式汎用一体型X線診断装置
据置型アナログ式汎用X線診断装置
据置型アナログ式汎用一体型X線診断装置
移動型デジタル式汎用X線透視診断装置
移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置
移動型アナログ式汎用X線透視診断装置
移動型アナログ式汎用一体型X線透視診断装置
据置型デジタル式汎用X線透視診断装置
据置型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置
据置型アナログ式汎用X線透視診断装置
据置型アナログ式汎用一体型X線透視診断装置
移動型デジタル式汎用X線診断装置
移動型デジタル式汎用一体型X線診断装置
移動型アナログ式汎用X線診断装置
移動型アナログ式汎用一体型X線診断装置
ポータブルデジタル式汎用X線診断装置
ポータブルデジタル式汎用一体型X線診断装置
ポータブルアナログ式汎用X線診断装置
ポータブルアナログ式汎用一体型X線診断装置
ポータブルデジタル式汎用X線透視診断装置
ポータブルデジタル式汎用一体型X線透視診断装置
ポータブルアナログ式汎用X線透視診断装置
ポータブルアナログ式汎用一体型X線透視診断装置
診断用直接X線断層撮影装置
診断用多方向X線断層撮影装置
乳房撮影組合せ型X線診断装置
据置型アナログ式乳房用X線診断装置
ポータブルアナログ式乳房用X線診断装置
移動型アナログ式乳房用X線診断装置
据置型デジタル式乳房用X線診断装置
移動型デジタル式乳房用X線診断装置
ポータブルデジタル式乳房用X線診断装置
移動型デジタル式泌尿器・婦人科用X線透視診断装置
移動型アナログ式泌尿器・婦人科用X線透視診断装置
据置型デジタル式泌尿器・婦人科用X線透視診断装置
据置型アナログ式泌尿器・婦人科用X線透視診断装置
気脳造影用X線診断装置
腹部集団検診用X線診断装置
腹部集団検診用一体型X線診断装置
胸部集団検診用X線診断装置
胸部集団検診用一体型X線診断装置
胸･腹部集団検診用X線診断装置
胸･腹部集団検診用一体型X線診断装置
歯科集団検診用パノラマX線撮影装置
単一エネルギー骨X線吸収測定装置
単一エネルギー骨X線吸収測定一体型装置
二重エネルギー骨X線吸収測定装置
二重エネルギー骨X線吸収測定一体型装置
X線ＣＴ組合せ型循環器X線診断装置
デジタル式口内汎用歯科X線診断装置
アナログ式口内汎用歯科X線診断装置
アナログ式口外汎用歯科X線診断装置
デジタル式口外汎用歯科X線診断装置
アナログ式歯科用パノラマX線診断装置
デジタル式歯科用パノラマX線診断装置
アナログ式歯科用パノラマ・断層撮影X線診断装置
デジタル式歯科用パノラマ・断層撮影X線診断装置
頭蓋計測用X線診断装置
頭蓋計測用一体型X線診断装置
歯科用デジタル式X線撮影センサ
パノラマ用デジタル式X線センサ
頭蓋計測用デジタル式X線センサ
部位限定X線CT診断装置
全身用X線ＣＴ診断装置
人体回転型全身用X線ＣＴ診断装置
全身用エレクトロンビームX線ＣＴ診断装置
アーム型X線ＣＴ診断装置
核医学診断用据置型ガンマカメラ
核医学診断用移動型ガンマカメラ
核医学診断用検出器回転型ＳＰＥＣＴ装置
核医学診断用リング型ＳＰＥＣＴ装置
核医学診断用ポジトロンＣＴ装置
核医学データ処理装置
骨放射線吸収測定装置
骨放射線吸収測定装置用放射線源
RI動態機能検査装置
放射性医薬品合成設備
核医学診断用直線型スキャナ
核医学装置用手持型検出器
甲状腺摂取率測定用核医学装置
核医学装置ワークステーション
X線ＣＴ組合せ型ポジトロンＣＴ装置
ＭＲ組合せ型ポジトロンＣＴ装置
X線ＣＴ組合せ型ＳＰＥＣＴ装置
ポジトロンＣＴ組合せ型ＳＰＥＣＴ装置
常電導磁石式全身用MR装置
常電導磁石式頭部・四肢用MR装置
常電導磁石式循環器用MR装置
超電導磁石式乳房用MR装置
超電導磁石式全身用MR装置
超電導磁石式頭部・四肢用MR装置
超電導磁石式循環器用MR装置
永久磁石式頭部・四肢用MR装置
永久磁石式全身用MR装置
永久磁石式乳房用MR装置
永久磁石式循環器用MR装置
骨放射線吸収測定装置
粒子線治療装置
陽電子断層撮影診療用放射性同位元素
診療用放射性同位元素